## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
APARATI ZA SUKCIJU
B - 20/14
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Proizvođač | Napomena
|  | Nuđene tehničke karaktiristike | [5 empty] | Zemlja podrijetla
A | OPERACIJSKI POKRETNI ASPIRATOR ELEKTRIČNI |  | kom | 1
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Protok aspiratora minimalno 40 litara/minuti.
1.2. | Pokretno podvozje na kotačima zaštićenim elektroprovodljivom gumom. Kotači postavljeni ispod pokretnog podvozja.
1.3. | Dvije nosive šine za smještaj boca za sekret i ostale opreme.
1.4. | Dvije posude za sekret svaka od po minimalno 4 litre sa mogućnošću parne sterilizacije na temp. 134ºC.
1.5. | Poklopac za posudu sa kutnim nastavkom za aspiracijsko crijevo radi lakše manipulacije tijekom aspiracije. Integrirani zaštitni plovak koji sprečava prelijevanje sadržaja. Poklopac se mora moći sterilizirati u parnom sterilizatoru na temp. do 134°C.
1.6. | Zaštitna posuda (zaštita pumpe od sekreta) sa mogućnošću parne sterilizacije na temp. 134ºC.
1.7. | Regulator vakuuma, s manometrom, s rasponom regulacije od 0 do -0,90 bara.
1.8. | Maksimalna snaga agregata do 100 W.
1.9. | Nožni prekidač za upravljanje aspiratorom (uključivanje/isključivanje).
1.10. | Crijeva za sukciju promjera 7 i 10 mm dužine oko 2 metra sa mogučnošću parne sterilizacije na temperaturi do 134°C.
1.11. | Držač silikonskog crijeva.
1.12. | Deset bakterijskih hidrofobnih filtera za zaštitu agregata.
1.13. | Priključni kabel za 230V, 50 Hz.
1.14. | Težina uređaja maksimalno 20 kg.
1.15. | Bučnost agregata maksimalno 40 do 50 dB.
1.16 | Zadovoljavanje zahtjeva za autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom.
SVEUKUPNO A KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (5%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač
Nuđene tehničke karakteristike
B | OPERACIJSKI POKRETNI ASPIRATOR VAKUUMSKI |  | kom | 2
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Protok aspiratora minimalno 50 L/min.
1.2. | Pokretno podvozje na kotačima zaštićenim elektroprovodljivom gumom.
1.3. | Regulator vakuuma, s manometrom, s rasponom regulacije od 0 do -0,90 bara.
1.4. | Montaža na standardnu medicinsku šinu dimenzija 10mm x 25mm. Jednostavna montaža i demontaža bez upotrebe alata.
1.5. | Manometar tlaka sa skalom u kPa i mmHg.
1.6. | Okretanje manometra na regulatoru za 360°.
1.7. | Zaporni ventil za uključivanje i isključivanje smješten na regulatoru vakuuma.
1.8. | Sterilizacija regulatora parom na temp. do 134°C.
1.9. | Bučnost regulatora maksimalno do 55 dB.
1.10. | Nosiva šina za smještaj regulatora i ostale opreme.
1.11. | Konekcijsko crijevo za vakuum (DIN standard) dužine minimalno 1,5 m obojano sukladno normi EN ISO 32.
1.12. | Dvije kolekcijske polisuflonske posude za sekret svaka od po 4 litre sa mogućnošću parne sterilizacije na temp. 134ºC.
1.13. | Poklopac za kolekcijsku posudu sa kutnim nastavkom za aspiracijsko crijevo radi lakše manipulacije tijekom aspiracije. Integrirani zaštitni plovak koji sprečava prelijevanje sadržaja. Poklopac izrađen od polisulfona sa mogučnošću parne sterilizacije na temperaturi do 134°C.
1.14. | Zaštitna polisuflonske posuda sa mogućnošću parne sterilizacije na temp. 134ºC.
1.15. | Crijeva za sukciju dužine 2 metra sa mogučnošću parne sterilizacije na temp. do 134°C.
1.16. | Držač silikonskog crijeva.
1.17. | Deset HEPA filtera za zaštitu vakuumskog regulatora i centralnog razvoda plinova. Bakterijska i virusna retencija. Mehanička metoda filtracije, minimalni kapaciteta usisa filtera od 90ml.
1.18. | Zadovoljavanje zahtjeva za autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom.
SVEUKUPNO B KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (5%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač
Nuđene tehničke karaktiristike
C | BRONHIJALNI ASPIRATOR VAKUUMSKI |  | kom | 2
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Regulator vakuuma integriran na nosaču s kolekcijskim posudama.
1.2. | Regulacija vakuuma u minimalnom rasponu od -0 do -90 kPa .
1.3. | Kapacitet sukcije minimalno 50 L/min.
1.4. | Zaporni ventil za uključivanje i isključivanje smješten na regulatoru vakuuma.
1.5. | Okretanje manometra na regulatoru za 360°
1.6. | Konekcijsko crijevo za vakuum (DIN standard) dužine minimalno 1,5m obojano sukladno normi EN ISO 32
1.7. | Montaža nosača sa regulatorom i kolekcijskim posudama na standardnu medicinsku šinu dimenzija 10mm x 25mm, sukladno potrebama korisnika. Montaža i demontaža bez upotrebe alata.
1.8. | Isporuka višekratno upotrebljivog pribora za aspirator sastoji se od:
1.9. | Dvije kolekcijske posude kapaciteta minimalno 700 ml spojene na regulator vakuuma silikonskim crijevom. Boca izrađena od polisuflona sa mogućnošću sterilizacije parom na temp. do 134°C. Silikonsko crijevo za aspiraciju dužine minimalno 1m sa mogučnošću parne sterilizacije na temp. do 134°C.
1.10. | Poklopac za kolekcijsku posudu sa kutnim nastavkom za aspiracijsko crijevo radi lakše manipulacije tijekom aspiracije. Integrirani zaštitni plovak koji sprečava prelijevanje sadržaja. Poklopac izrađen od polisulfona sa mogučnošću parne sterilizacije na temp. do 134°C.
1.11. | Mogućnost korištenja jednokratne kolekcijske vrećice sa sredstvom za geliranje sekreta; kompatibilno sa višekratnom kolekcijskom bocom
1.12. | Mogućnost korištenja jednokratnog crijeva za sukciju minimalne duljine 2m.
1.13. | Deset HEPA filtera za zaštitu vakuumskog regulatora i centralnog razvoda plinova. Bakterijska i virusna retencija. Mehanička metoda filtracije, minimalni kapaciteta usisa filtera od 90ml.
1.14. | Zadovoljavanje zahtjeva za autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom.
SVEUKUPNO C KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (5%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač
Nuđene tehničke karaktiristike
D | BRONHIJALNI ASPIRATOR, PEDIJATRIJSKI |  | kom | 8
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Ejektorski regulator, pogonjen na komprimirani zrak, integriran na nosaču s kolekcijskim posudama.
1.2. | Regulacija vakuuma u minimalnom rasponu 0 do -48 kPa
1.3. | Kapacitet sukcije minimalno 20 L/min.
1.4. | Uključivanje i isključivanje sukcije smješteno na regulatoru vakuuma, kodirano bojom.
1.5. | Okretanje manometra na regulatoru za 360°.
1.6. | Konekcijsko crijevo za komprimirani zrak (MEDAP "C" standard) dužine minimalno 1,5m obojano sukladno normi EN ISO 32 .
1.7. | Montaža nosača sa regulatorom i kolekcijskim posudama na standardnu medicinsku šinu dimenzija 10mm x 25mm, sukladno potrebama korisnika. Montaža i demontaža bez upotrebe alata.
1.8. | Isporuka višekratno upotrebljivog pribora za aspirator sastoji se od:
1.9. | Dvije kolekcijske posude kapaciteta minimalno 700 ml spojene na regulator vakuuma silikonskim crijevom. Boca izrađena od polisuflona sa mogućnošću sterilizacije parom na temp. do 134°C. Silikonsko crijevo za aspiraciju dužine minimalno 1m sa mogučnošću parne sterilizacije na temp. do 134°C.
1.10. | Poklopac za kolekcijsku posudu sa kutnim nastavkom za aspiracijsko crijevo radi lakše manipulacije tijekom aspiracije. Integrirani zaštitni plovak koji sprečava prelijevanje sadržaja. Poklopac izrađen od polisulfona sa mogučnošću parne sterilizacije na temp. do 134°C.
1.11. | Mogućnost korištenja jednokratne kolekcijske vrećice sa sredstvom za geliranje sekreta; kompatibilno sa višekratnom kolekcijskom bocom.
1.12. | Mogućnost korištenja jednokratnog crijeva za sukciju minimalne duljine 2m.
1.13. | Deset HEPA filtera za zaštitu vakuumskog regulatora i centralnog razvoda plinova. Bakterijska i virusna retencija. Mehanička metoda filtracije, minimalni kapaciteta usisa filtera od 90ml.
1.14. | Zadovoljavanje zahtjeva za autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom.
SVEUKUPNO D KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (5%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač
Nuđene tehničke karaktiristike
E | BRONHIJALNI ASPIRATOR EJEKTORSKI |  | kom | 1
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Ejektorski regulator, pogonjen na komprimirani zrak, integriran na nosaču s kolekcijskim posudama.
1.2. | Regulacija vakuuma u minimalnom rasponu 0 do -90 kPa
1.3. | Kapacitet sukcije minimalno 40 L/min.
1.4. | Uključivanje i isključivanje sukcije smješteno na regulatoru vakuuma, kodirano bojom.
1.5. | Okretanje manometra na regulatoru za 360°.
1.6. | Konekcijsko crijevo za komprimirani zrak (MEDAP "C" standard) dužine minimalno 1,5m obojano sukladno normi EN ISO 32 .
1.7. | Montaža nosača sa regulatorom i kolekcijskim posudama na standardnu medicinsku šinu dimenzija 10mm x 25mm, sukladno potrebama korisnika. Montaža i demontaža bez upotrebe alata.
1.8. | Isporuka višekratno upotrebljivog pribora za aspirator sastoji se od:
1.9. | Dvije kolekcijske posude kapaciteta minimalno 700 ml spojene na regulator vakuuma silikonskim crijevom. Boca izrađena od polisuflona sa mogućnošću sterilizacije parom na temp. do 134°C. Silikonsko crijevo za aspiraciju dužine minimalno 1m sa mogućnošću parne sterilizacije na temp. do 134°C.
1.10. | Poklopac za kolekcijsku posudu sa kutnim nastavkom za aspiracijsko crijevo radi lakše manipulacije tijekom aspiracije. Integrirani zaštitni plovak koji sprečava prelijevanje sadržaja. Poklopac izrađen od polisulfona sa mogućnošću parne sterilizacije na temp. do 134°C.
1.11. | Mogućnost korištenja jednokratne kolekcijske vrećice sa sredstvom za geliranje sekreta; kompatibilno sa višekratnom kolekcijskom bocom.
1.12. | Mogućnost korištenja jednokratnog crijeva za sukciju minimalne duljine 2m.
1.13. | Deset HEPA filtera za zaštitu vakuumskog regulatora i centralnog razvoda plinova. Bakterijska i virusna retencija. Mehanička metoda filtracije, minimalni kapaciteta usisa filtera od 90ml.
1.14. | Zadovoljavanje zahtjeva za autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom.
SVEUKUPNO E KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (5%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
SVEUKUPNO A+B+C+D+E KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (5%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A+B+C+D+E KUNA SA PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala
PONUĐAČ _________________________
Naziv
[5 empty] | ____________________________ | ________________ | ________
| ______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ________________