## Parni izmjenjivač
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
Podloga za postupak nabave
RADNA STANICA ZA ERGOMETRIJU S POKRETNOM TRAKOM
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-244/16.
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) |  | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
I | RADNA STANICA ZA ERGOMETRIJU S POKRETNOM TRAKOM | komad | 1
- | NAZIV PROIZVODA (model)
- | Proizvođač, zemlja podrijetla
- | Godina proizvodnje
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike uređaja | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1. | RADNA STANICA ZA ERGOMETRIJU
1.1. | Simultano snimanje signala svih 8 aktivnih EKG elektroda- 12 odvoda
1.2. | EKG modul koji predstavlja sastavni dio sustava i ima mogudnost zasebnog rada od kompletnog sustava
1.3. | EKG modul ima mogudnost automatskog i ručnog snimanja min. 3 kanalnog EKG-a na integriranom termalnom printeru
1.4. | EKG modul mora sadržavati nezavisno strujno-baterijsko napajanje s kapacitetom baterije za minimalno 60 minuta ispisa
1.5. | Računalo novije generacije visokih performansi s minimalno Windows 7 operativnim sustavom, monitorom minimalne dijagonale 22" i laserskim printerom
1.6. | Sučelje za povezivanje ergobicikla i pokretne trake
1.7. | Sučelje za povezivanje vanjskog pisača
1.8. | Mogućnost automatskog i ručnog snimanja EKG-a
1.9. | Baza podataka s podacima pacijenata i svim obavljenim testovima
1.10. | Kontinuirano snimanje/pohrana minimalno 60 minuta 12 kanalnog EKG-a u miru radi naknadne analize poremedaja ritma u svakom trenutku snimanja
1.11. | Programski paket za kompletno mjerenje i analizu QT disperzije
1.12. | Moguć pregled i ponovna mjerenja svih pohranjenih podataka i snimaka
1.13. | Detekcija pacemaker-a
1.14. | Program za interpretaciju EKG-a
1.15. | "On-line" pradenje kompletnog 12-kanalnog EKG-a tijekom testa opteredenja
1.16. | Raspon frekvencije minimalno 0,05 Hz- 150 Hz
2. | ERGOMETAR - POKRETNA TRAKA KOMPATIBILNA SA SUSTAVOM
2.1. | Gazna površina minimalno 150cm x 50 cm
2.2. | Neklizajuća gazna površina
2.3. | Raspon brzine: minimalno 0- 20 km/h
2.4. | Nagib minimalno 0- 24 %, s rezolucijom promjene do maksimalno 0.1%
2.5. | Mogućnost kontroliranja i programiranja trake putem računala bez testa opteredenja
2.6. | Sigurnosni standardi minimalno IEC EN 60335-1, IEC EN 60601­1-2, IEC EN 60601-1-4 i IEC EN 60601-1 po EEC za medicinske uređaje
2.7. | Tipka za trenutni prekid rada u slučaju hitnosti (emergency stop)
CIJENA PONUDE U KN (BEZ PDV-a):
IZNOS PDV-a U KUNAMA:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KUNAMA (S PDV-om):
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
Podloga za postupak nabave
RADNA STANICA ZA ERGOMETRIJU S POKRETNOM TRAKOM
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-244/16.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti cijenu stavke (po jedinici mjere) u kunama bez PDV-a, zbirnu cijenu u kunama bez PDV-a, cijenu
ponude u kunama bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost u kunama i ukupnu cijenu ponude u kunama s porezom
na dodanu vrijednost. Cijene se podrazumijevaju fco. KBC Osijek.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike koje se iskazane u opisu predmeta nabave u Troškovniku .
Ponuditelj mora obvezno dostaviti katalog, opis i/ili fotografije nuđenog medicinskog uređaja , te Izjavu kojom potvrđuje da minimalno jamstvo
nuđenog uređaja iznosi 12 mjeseci, uz sve dokaze sposobnosti sukladno traženom u Pozivu za dostavu ponuda.
|  | Ponuditelj: |  |  |  | ____________________________
|  | Adresa ponuditelja: |  |  |  | ____________________________
|  | Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: |  |  |  | ____________________________
U __________, dana __________ 2016.g. |  | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: |  |  |  | ____________________________
m.p.