## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
OPERACIJSKE SVJETILJKE STROPNE
ZA POTREBE KBC-a OSIJEK
MV-31/14
Redni broj | NAZIV PROIZVODA/OPIS PREDMETA S MIN. TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv proizvođača/naziv proizvoda | Potvrda karakteristika | Napomena
1 | OPERACIJSKA SVJETILJKA SA SATELITOM | kom | 2
1.1. | Montaža na strop sa mogućnošću neograničene rotacije glave svjetiljke u operacijskom prostoru
1.2. | Kućište izrađeno od aluminijske legure, lagano za održavanje
1.3. | Izvor svjetla LED tehnologija sa više izvora svijetla, radni vijek min. 30.000 sati
1.4. | Jakost svijetla
1.4.1. | - glavno svijetlo min. 160.000 lux,
1.4.2. | - satelit min. 110.000 lux
1.5. | Mogućnost namještanja temperature boje u rasopnu od min. 3800 do 4800 °K, min u 3 stupnja
1.6. | Mogućnost podešavanja jačine osvjetljenja o rasponuj od min. 20% do 100%,za glavno svjetlo i za satelit,
1.7. | Mogućnost uključivanja endo rasvjete
1.8. | Ručka za postavljanje glave lampe u određenu poziciju, mogućnost demontaže i sterilizacije
1.9. | Promjer svjetlosnog polja na 1 m udaljenosti unutar rasponu od 200 do300 mm
1.10. | Modul za upravljanje operacijskom svjetliljkom ( on/off, intenzitet, boja i sl)
1.11. | Rendering boje CRI ≥93
1.12. | Mogućnost kontrole sjene
1.13. | Montaža svjetiljke u predviđenom prostoru i puštanje u rad
2 | OPERACIJSKA ZIDNA SVJETILJKA | kom | 1
2.1. | Montaža na ZID sa mogućnošću neograničene rotacije gglave svjetilje u operacijskom prostoru
2.2. | Izvor svjetla LED tehnologija sa više izvora svijetla, radni vijek min. 20.000 sati
2.3. | Veličina polja na 1 m udaljenosti unutar raspona od 150 do 250 mm
2.4. | Jakost svjetla min 60.000 lux
2.5. | Temperatura boje unutar raspona od 4.400 do 5.000 °K
2.6. | Rendering boje CRI ≥93
2.7. | Montaža svjetiljke u predviđenom prostoru i puštanje u rad
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________