## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 |  |  |  |  | TABLICA 2014
Podloga za otvoreni postupak javne nabave
DIGITALNI ORTOPAN
B-230/14
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed. | Količina | Potvrda tehničkih | Broj stranice u |  |  | Zemlja |  | Naziv
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere |  | karakteristika | katalogu | Katalog | Proizvođač | porijekla | Napomena | proizvoda
DA / NE
KBC OSIJEK
1 | Digitalni ortopan | kom | 1
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Visokofrekventni DC generator
1.2 | Veličina žarišta cijevi max. 0,5 mm
1.3. | Raspon napona generatora min. 60 kV do 85 kV
1.4. | Odabir parametara i programa snimanja na uređaju i na računalu
1.5. | Ogledalo za pozicioniranje pacijenta na uređaju
1.6. | Min. 3 svjetla za pozicioniranje pacijenta
1.7. | Fiksiranje glave pacijenta u min. 5 točaka kod panoramskog snimanja
1.8. | Automatska kompenzacija superpozicije vratne kralježnice
1.9. | Automatsko određivanje parametara ekspozicije
1.10. | Automatski odabir kolimatora
1.11. | Automatski filter mekog tkiva kod kefalometrijskih snimaka
1.12. | Mogućnost snimanja osoba u invalidskim kolicima
1.13. | 1 digitalni CCD senzor
1.14. | Povezivanje s računalom putem optičkog kabla
1.15. | Montiranje uređaja nosačem na zid, bez podnog postolja
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed. | Količina | Potvrda tehničkih | Broj stranice u |  |  | Zemlja |  | Naziv
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere |  | karakteristika | katalogu | Katalog | Proizvođač | porijekla | Napomena | proizvoda
DA / NE
KBC OSIJEK
1 | Digitalni ortopan | kom | 1
Programi snimanja
1.16. | Panoramsko snimanje odrasli
1.17. | Vrijeme snimanja panoramske snimke za odrasle osobe ≤ 11 sekundi
1.18. | Panoramsko snimanje djeca
1.19. | Vrijeme snimanja panoramske snimke za djecu ≤ 9 sekundi
1.20. | Snimanje otvorenih i zatvorenih TM zglobova
1.21. | Segmentalno panoramsko snimanje – min 3 regije
1.22. | Laterolateralne snimka glave – kefalometrija
1.23. | PA/AP snimka glave
Minimalni kvalitativni zahtjevi
1.22. | Nov uređaj – min. godina proizvodnje 2014.
1.23. | Potpuno besplatno jamstvo min. 2 godine od isporuke
1.24. | Međunarodno jamstvo za uređaj min. 2 godine od isporuke
1.25. | Ovlašteni servis u RH
1.26. | Potvrda o osposobljenosti servisera za ponuđeni uređaj
Minimalni zahtjevi za softver
1.27. | Software za akviziciju i pohranjivanje snimaka pacijenata – trajna licenca
1.28. | Softver za akviziciju i pohranjivanje snimaka pacijenata na hrvatskom jeziku
1.29. | Mogućnost obrade snimaka
1.30. | DICOM PRINT/STORE/MODALITY WORKLIST SCU
1.31. | Mogućnost zapisa snimaka pacijenta na CD/DVD/USB medij sa preglednikom
1.32. | Automatski prikaz i spremanje doze zračenja za svakog pacijenta u softveru
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
SVEUKUPNO SLOVIMA
NAPOMENA:
Softver za akviziciju i obradu snimaka mora biti na hrvatskom jeziku.
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti original KATALOG/PROSPEKT sa karakteristikama predmeta nabave
Uz specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora imati
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________