## SUSTAV EEG + BRAIN MONITOR
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
EEG UREĐAJ
B - 234/14
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda | Proizvođač / Zemlja porijekla | Napomena
Nuđene tehničke karakteristike
1 | EEG UREĐAJ |  | kom | 1 |  |  |  |  | Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Obvezne minimalne tehničke karakteristike
EEG stanica za snimanje
Programska podrška
1 | Microsoft Windows 7 operativni sustav
2 | Izvoz/uvoz podataka u EDF i ASCII
3 | Čitanje nalaza na bilo kojem MS Windows kompatibilnom računalu
4 | Arhiviranje na CD ili DVD medije
PC sustav
5 | Brand-name računalo (renomiranog proizvođača računalne opreme, specificirati kojeg)
6 | Hard disk min. 500GB SATA
7 | Min. Intel i3, 3,0 GHz procesor
8 | DVD/CD R/RW
9 | Min. 4GB RAM DDR3
10 | Mrežna kartica: Gigabit LAN (100/1000 Mbit/s)
11 | 22" TFT LCD WS monitor
12 | Izolacijski transformator, min. 500VA
13 | Mobilna kolica za smještaj uređaja
EEG programska podrška
14 | Program za snimanje EEG signala
15 | Program za čitanje EEG signala
16 | IP EEG Server - program za daljinsku analizu snimljenih EEG nalaza preko Interneta
17 | Program za vođenje baze podataka pacijenata i snimaka (ODBC kompatibilnost)
18 | Neograničen broj mogućih montaža
19 | Neograničen broj prikazanih kanala na ekranu
20 | Dodatno markiranje događaja od strane liječnika koji pregledava snimak
21 | Naknadno markiranje događaja na snimku dok traje snimanje
22 | Kontinuirana provjera impedancije elektroda
23 | Softwareska kalibracija poligrafskih signala (nagib/offset konverzije)
24 | Markiranje događaja koje generira pacijent na hrvatskom jeziku
25 | Mjerenje visine, periode i frekvencije dijela EEG vala
26 | Hardversko zaključavanje EEG programskog sustava (USB dongle ili sl.)
27 | Software koji omogućuje snimanje EEG nalaza tako da se može očitati na bilo kojem Windows XP ili Windows 7 kompatibilnom računalu, bez potrebe instalacije bilo kakvog posebnog softwarea za pregled EEGa
28 | Videometrija - program za sinkronozirano snimanje i offline čitanje video zapisa s EEG zapisom
Trend prikaz signala
29 | Amplitude Integrated Encephalogram (AIE)
30 | Total Band Power
31 | Absolute Band Power
32 | Relative Band Power
33 | Envelope
34 | Frequency Ratios (Alpha/Delta, etc)
35 | Generic (npr. SaO2, pulse)
36 | Peak Frequency
37 | Spectral Edge
38 | Spectral Entropy
39 | Spectrogram
40 | Inter Burst Interval
41 | Burst Rate
42 | Burst Suppression Ratio
43 | Obvezno uključeni softveri
43 | Program za automatsku detekciju šiljaka i napadaja
44 | LTM softver - program za dugotrajno EEG snimanje
45 | Brain Mapping program - Band Power, karte usklađenosti i amplituda (Coherence & Amplitude maps). Metode sfernog splajna ili linearne interpolacije. Amplitudni i frekvencijski brain mapping. Mogućnost korištenja više kanala i njihova usporedba.
Pojačalo
46 | Ukupan broj ulaznih kanala: min. 35
47 | Ukupan broj programibilnih kanala: min. 32
48 | Postavke kanala:
min. 32 EEG kanala (AC - korisnički podesivo)
min. 9 bipolarnih Poligrafskih kanala (AC/DC - korisnički podesivo)
min. 1 DC ulaz visokog nivoa za spajanje vanjskih uređaja, npr. CPAP monitor, itd.
min. 1 SpO2
49 | Markiranje događaja koje generira pacijent (Patient Event)
50 | Ulazna impedancija: >100MW
51 | Diferencijalna ulazna impedancija: >40MW
52 | CMRR: >110dB /50Hz
53 | HW karakteristike kanala:
DC offset tolerancija: min. ±300mV
Max. ulazni napon: min. ±5mV
Frekvencijski raspon: min. 0.05-500 Hz
Hardwaresko pojačanje; min. 400
54 | Poligrafske i EEG elektrode sa zaštitom od dodira
55 | Fluorescentna labela za pojačalo
56 | Integrirani prikaz impedancije na strani pacijenta
57 | Deblok funkcija na svim EEG i poligrafskim kanalima
58 | Spoj na računalo: LAN Ethernet tip
59 | Uključen UTP kabel za spoj pojačalo-računalo
Digitalno procesuiranje signala
60 | Frekvencija uzorkovanja: min. 2000-125 Hz
61 | Rezolucija uzorkovanja: min. 16 bita
62 | Filtriranje i naponska osjetljivost se regulira softwareski
63 | Mrežni filter: 50Hz
Fotostimulator
64 | Direktno priključen na pojačalo
65 | Bešumni tip s LED diodama
66 | Neograničeni broj automatskih programa
Video kamera
67 | Digitalna video kamera za snimanje po danu i noći
68 | Postolje za kameru
Stanica za čitanje
PC sustav
69 | Brand-name računalo (renomiranog proizvođača računalne opreme, specificirati kojeg)
70 | Hard disk min. 500GB SATA
71 | Min. Intel i3, 3.0 GHz procesor
72 | DVD/CD R/RW
73 | Min. 2GB RAM DDR3
74 | Mrežna kartica: Gigabit LAN (100/1000 Mbit/s)
75 | 22" TFT LCD WS monitor
76 | Laserski pisač (min. 600 dpi)
Programska podrška
77 | Microsoft Windows 7 operativni sustav
78 | Min. Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Outlook, Power Point)
79 | Mogućnost izvoza/uvoza podataka u EDF i ASCII
80 | Mogućnost čitanja nalaza na bilo kojem MS Windows kompatibilnom računalu
81 | Arhiviranje na CD ili DVD medije
EEG programska podrška
82 | Program za čitanje EEG signala s istim mogućnostima kao i EEG stanica za snimanje
Pribor i potrošni materijal (minimalne zahtijevane količline)
83 | SpO2 senzor:
1 kom za novorođenčad
1 kom za djecu
1 kom za odrasle
84 | Piezo respiracijski pojas:
1 kom pedijatrijski
1 kom odrasli
85 | Senzor položaja tijela, 1 kom
86 | Senzor hrkanja, 1 kom
Servis, održavanje i kompatibilnost
Servis
87 | Osiguran servis na području Republike Hrvatske certificiran 9001 ISO standardom
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
JAMSTVENI ROK: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala
PONUDITELJ _______________________
Naziv
_________________________________
_____________________ ___________________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | ______________________________________________
Potpis odgovorne osobe
Ime i prezime odgovorne osobe ____________________