## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek | [6 empty] | 1/5
Podloga za otvoreni postupak nabave
APARATI ZA HEMODIJALIZU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
B-238/14, CPV-33181000-2
Red. br. | PREDMET NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos bez u kn bez PDV-a | NAZIV MODELA PROIZVODA | Proizvođač / Zemlja podrijetla
1. | TERAPIJSKI SUSTAV ZA KRONIČNU HEMODIJALIZU | kom | 3
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike proizvoda |  |  | KATALOG (broj stranice originalnih tehničkih podataka u katalogu) |  | Napomena
1. | Opis aparata
1.1. | Ekran u boji visoke rezolucije, veličine min. 15'', s mogućnošću rotacije oko tri osovine
1.2. | Online hemodijafiltracija s aplikacijom substitucijske otopine od 25-600 ml/min. Proizvodnja potrebne otopine putem uređaja uz istovremeno mjerenje količine doze
1.3. | Acetatna i bikarbonatna dijaliza te korištenje suhog bikarbonata u prahu
1.4. | Proizvodnja ultračistog dijalizata primjenom antibakterijskog filtra (min. 2.0m2) s membranom od polisulfona, steriliziranog 'in line steam' sterilizacijom
2/5
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike proizvoda |  |  | KATALOG (broj stranice originalnih tehničkih podataka u katalogu) |  | Napomena
1.5. | Primjena online punjenja linija, aplikacija online bolusa i infuzije
1.6. | Korištenje unaprijed zadanih UF i Na profila
1.7. | Protok dijalizata: 0 - 1000 ml/min
1.8. | Protok krvne pumpe: 30 - 600 ml/min
1.9. | Podešavanje temperature dijalizata u rasponu od 34 - 39 ºC
1.10. | Čitač kartice (za podatke bolesnika i servis)
1.11. | Heparinska pumpa sa bolus funkcijom od 1 - 20 ml i programiranjem
1.12. | Dimenzije aparata (osnovna širina aparata do 350 mm)
1.13. | Automatska regulacija količine supstitucijske tekućine
1.14. | Automatska regulacija protoka dijalizata prema efektivnom protoku krvi
1.15. | Stand by opcija tijekom pripreme i nakon reinfuzije s niskim protocima
1.16. | Monitoriranje krvnog tlaka
2. | Kontrola kvalitete dijalize uz prikaz vrijednosti na ekranu:
2.1. | Kontrolirana volumetrijska ultrafiltracija s mogućnošću podešavanja od 0 - 4000 ml/h te točnošću +/- 1%, uz prikaz svih zadanih parametara ultrafiltracije
3/5
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike proizvoda |  |  | KATALOG (broj stranice originalnih tehničkih podataka u katalogu) |  | Napomena
2.2. | Ne-invazivno mjerenje doze dijalize Kt/V uz prikaz na ekranu
2.3. | In-vivo mjerenje klirensa ureje (K)
2.4. | Mjerenje akumulirane očišćene plazme (Kt)
3. | Sigurnost i alarmi:
3.1. | Ultrazvučni zračni detektor sa dodatnom optičkom kontrolom
Sigurnosni sustav vrata za osiguranje ekstrakorporalnog kruga cirkulacije
3.2. | Detektor krvi sa točnošću već od 0,5 ml/min uz Hct 25% te protok od 100-1000 ml/min
3.4. | T1 automatski i periodični test ispravnosti svih funkcija uređaja uključujući provjeru integriteta membrane antibakterijskog filtra
3.5. | Vizualni i audio alarm sa mogućnošću regulacije jačine tona
3.6. | Nadzor venskog pristupa (VAM)
3.7. | Indikacija pada od 15mmHg venskog pritiska i kad nisu dostignute alarmne granice
4. | Ostalo:
4.1. | Automatski programi dezinfekcije
4.2. | Kemijska dezinfekcija
4.3. | Toplinska dezinfekcija
4.4. | Integrirana toplinska dezinfekcija
4.5. | Ispiranje
4.6. | Vremenski neograničeno ispiranje
4/5
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike proizvoda |  |  | KATALOG (broj stranice originalnih tehničkih podataka u katalogu) |  | Napomena
4.7. | Programirano automatsko startanje uređaja
4.8. | Programirano automatsko isključenje uređaja po obavljenoj dezinfekciji i ispiranju
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Napomena:
- | U specifikaciji predmeta nabave navedene su minimalne karakteristike koje ponuđeni predmeti nabave moraju imati.
- | Ponuda mora sadržavati slijedeća jamstva i certifikate:
1. | EC
2. | Izjava o sukladnosti
3. | ISO (certifikat proizvođača)
4. | Osigurani servis po dojavi - izjava
5. | Osigurana edukacija osoblja naručitelja - izjava
6. | Potvrda o ovlaštenom servisu na području RH od strane proizvođača
7. | Valjani certifikat ovlaštenog servisera u RH od strane proizvođača za navedeni tip uređaja
8. | Minimalno jamstvo 12 mjeseci
5/5
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Podloga za otvoreni postupak nabave
APARATI ZA HEMODIJALIZU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
B-238/14, CPV-33181000-2
Kriterij odabira je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, ukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i ukupnu cijenu ponude u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
Ponuditelj: _______________________________________
naziv
Adresa: _______________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja: _________________________________
Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________
U _________________ , _________________
mjesto nadnevak
M. P.