## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
BLATEXI ZA PRANJE NOĆNIH POSUDA
B - 8/14
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Proizvođač/ Zemlja porijekla | Nuđene tehničke karakteristike
1. | Uređaj za ispiranje-pranje i dezinfekciju noćnih posuda | kom | 4
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Uređaj treba zadovoljavati sve standarde kvalitete i sigurnosti sukladno Medical Device Directive.MDD 93/42/EEC, EN ISO 15883-1, 15883-3
1.2. | Punjenje i pražnjenje komore stroja s prednje strane
1.3. | Otvaranje i zatvaranje vrata uređaja ručno
1.4. | Dimenzije uređaja maksimalno: širina 500 mm, dubina 550 mm, visina 1400 mm
1.5. | Komora izrađena iz nehrđajućeg čelika 316L, bez nabora ili džepova
1.6. | Ugrađen električni parogenerator
1.7. | Dodatna pumpa za doziranje detrdženta
1.8. | Prikaz na zaslonu sa ispisom poruka za svaku fazu pranja
1.9. | Predpodešavanje sa minimalno 2 programa i to: ekonomično i normalno
1.10. | Kapacitet: 1 x noćna posuda + poklopac + 1 urinska boca ili 3 urinske boce
1.11. | Sustav s najmanje 9 fiksnih mlaznica te najmanje 2 rotirajuće mlaznice
1.12. | Potrošnja vode: standardni program: maksimalno 20 litara po ciklusu ekonomični program: maksimalno 13 litara po ciklusu
1.13. | Potrošnja energije maksimalno 0,2 kWh po ciklusu
1.14. | Sustav automatske dezinfekcije cijevi i mlaznica pri svakom ciklusu
1.15. | Pribor: 5 noćnih posuda sa poklopcem
UKUPNO:
25% PDV-a:
SVEUKUPNO:
SVEUKUPNO SLOVIMA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________