## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 |  |  |  |  | TABLICA 2014
Podloga za postupak nabave
DEFIBRILATOR S EKG MONITOROM
B-24/14
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Proizvođač | Potvrda tehničkih | Broj stranice | Naziv |  | Napomena
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere |  | u kn bez PDV-a | u kn bez PDV-a | Zemlja porijekla | karakteristika DA/NE | u ponudi | Proizvoda | Katalog
[7 empty] | UPISATI U KOLONU DA ili NE |  |  | OBVEZNO DOSTAVITI
KBC OSIJEK
1 | BIFAZIČNI DEFIBRILATOR, MONITOR S MOGUĆNOŠĆU PRAĆENJA 3-KANALNOG EKG, PISAČEM | kom | 2
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Ugrađen poseban indikator spremnosti za upotrebu uređaja nakon testiranja za brzi vizualni prikaz stanja defibrilatora i informaciju o radnom stanju uređaja (da li je spreman za defibrilaciju ili ne)
1.2. | Napajanje 220 V / 50Hz, mogućnost rada na baterije,
1.3. | Litij ionska baterija kapaciteta min. 170 defibrilacija ili minimalno 3 sata rada s baterijom
1.4. | Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na ugrađenom termo pisaču širine najmanje 50mm
1.5. | Ugrađen ekran minimalne dijagonale 14 cm, visoke rezolucije, LCD, u boji
1.6. | Prikaz minimalno 2 krivulje na ekranu
1.7. | Pri aktiviranju alarma postoji vizuelni i zvučni indikator, te automatski ispis EKG-a s oznakom vrste alarma
1.8. | Bifazična tehnologija
1.9. | Maksimalna energija defibrilatora min. 200 J
1.10. | Odabrana i isporučena energija prikazuje se na ekranu i na ispisu
1.11. | Raspon mjerenja impedancije pacijenta: MIN. 25 – 250 Ohma
1.12. | Mogućnost rada u asinhronom i u sinkroniziranom modu
1.13. | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije: -punjenje -okidanje
1.14. | Mogućnost korištenja elektroda za jednokratnu uporabu
1.15. | Ugrađen AED mod rada
1.16. | Mogućnost ispisa trendova vitalnih parametara iz memorije uređaja
1.17. | Kompletan pribor za upotrebu (EKG kabel, Baterija, 2 para samoljepljivih elektroda)
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA
NAPOMENA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti original KATALOG/PROSPEKT sa karakteristikama predmeta nabave
Uz specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora imati
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________