## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
EKG UREĐAJ
B - 109/14
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena
Nuđene tehničke karakteristike
A | EKG UREĐAJ 12 KANALNI |  | kom | 10
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | EKG uređaj sa pisačem, tastaturom i ekranom, EKG kabel
1.2. | Mogućnost dvostrukog upravljanja, preko ekrana osjetljivog na dodir i preko funkcijskih tipki na uređaju
1.3. | Ugrađen ekran TFT LCD u boji, osjetiljiv na dodir, dijagonale min. 15 cm, rezolucijom min. 640x480 točaka
1.4. | Alfanumerička tipkovnica standardne veličine
1.5. | Mogućnost snimanja EKG zapisa u automatskom i ručnom (ili ritam) načinu rada u formatima 3,6,12 kanala
1.6. | Standardno snimanja istovremeno 12 kanalnog EKG zapisa
1.7. | Rezolucija uzorkovanja ulaznog signala od minimalno 6000 uzoraka u sekundi po svakoj ulaznoj liniji
1.8. | Kontinuirani prikaz frekvencije srca na ekranu uređaja
1.9. | Zapis EKG u XML ili PDF formatu
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karaktiristike | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena
1.10. | Mogućnost prikaza kompletnog EKG izvještaja na ekranu prije ispisa na pisaču
1.11. | Mogućnost promjene formata EKG izvještaja na ekranu uređaja prije i poslije ispisa
1.12. | Ugrađen visokorezolutni digitalni pritner formata A4 za ispis na termoosjetljivom papiru
1.13. | Mogućnost vanjskog spremanja od minimalno 200 EKG zapisa preko USB memorije ili spremanja na internu memoriju
1.14. | Ugrađen filter mišićnog tremora
1.15. | Filteri visokih i niskih frekvencija uključivi po potrebi u rasponu od 0.05 od 150 Hz
1.16. | Stabilizator bazne linije
1.17. | Mrežni filter 50 Hz
1.18. | Mogućnost unosa raznih podataka o pacijentu sa mogućnošću podešvanja traženih parametara i to: ID indentifikacijski broj, Datum i vrijeme snimanja EKG-a, Ime i prezime, Dob pacijenta, Spol, Težina i Vrijednosti krvnog tlaka
1.19. | Podaci o bolnici ( ID indentifikacijski broj, Klinika, Odjel, Broj sobe, Ime operatera EKG uređaja)
1.20. | Mogućnost naknadnog unosa podataka o pacijentu nakon snimljenog EKG
1.21. | Ugrađena baterija kao nezavisni izvor napajanja
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karakteristike | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena
1.22. | Kapacitet baterije za snimanje minimalno 30 EKG zapisa ili 30 minuta kontinuiranog ritam snimanja
1.23. | Napajanje 220V, 50 Hz ugrađeno u uređaju
1.24. | Ugrađena signalizacija za nestanak papira
1.25. | Ugrađen sustav prepoznavanja krivo spojenih EKG elektroda
1.26. | Pribor: mrežni kabel, EKG kabel 10-tero žilni, 6 komada EKG pumpica, 4 komada EKG štipaljki, baterija, 200 kom papira za ispis
1.27. | Usklađenost uređaja sa medicinskim standardima koji vrijede u zemljama Eu
SVEUKUPNO A KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena
Nuđene tehničke karakteristike
B | EKG UREĐAJ 12 KANALNI |  | kom | 1
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | EKG uređaj sa pisačem, tastaturom i ekranom, EKG kabel
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karakteristike | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena
1.2. | Mogućnost dvostrukog upravljanja, preko ekrana osjetljivog na dodir i preko funkcijskih tipki na uređaju
1.3. | Ugrađen ekran TFT LCD u boji, osjetiljiv na dodir, dijagonale min. 26 cm, rezolucijom min. 750x560 točaka
1.4. | Alfanumerička tipkovnica standardne veličine
1.5. | Mogućnost snimanja EKG zapisa u automatskom i ručnom (ili ritam) načinu rada u formatima 3,6,12 kanala
1.5. | Mogućnost snimanja EKG zapisa u automatskom i ručnom (ili ritam) načinu rada u formatima 3,6,12 kanala i "full disclousure" načinu rada
1.6. | Standardno snimanja istovremeno 12 kanalnog EKG zapisa
1.7. | Grafički prikaz elevacdije i depresije ST segmenta u obliku dvostruke kružne mape(za frontalni i transfezalni pregled) ili sličan jednako vrijedan prikaz
1.8. | "Full Disclousure" način rada u minimalnom trajanju od 10 min za svaki od 12 EKG odvoda i naknadno pozivanje 12 kanalnog EKG zapisa
1.9. | Rezolucija uzorkovanja ulaznog signala od minimalno 8000 uzoraka u sekundi po svakoj ulaznoj liniji
1.10. | Kontinuirani prikaz frekvencije srca na ekranu uređaja
1.11. | Zapis EKG u XML ili PDF formatu
1.12. | Mogućnost prikaza kompletnog EKG izvještaja na ekranu prije ispisa na pisaču
1.13. | Mogućnost promjene formata EKG izvještaja na ekranu uređaja prije i poslije ispisa
1.14. | Ugrađen algoritam za interpretaciju EKG zapisa, minimalno 400 raznih interpretacija
1.15. | Ugrađen visokorezolutni digitalni pritner formata A4 za ispis na termoosjetljivom papiru
1.16. | Mogućnost spremanja od minimalno 200 EKG zapisa preko USB memorije i na internu memoriju
1.17. | Ugrađen filter mišićnog tremora
1.18. | Filteri visokih i niskih frekvencija uključivi po potrebi u rasponu od 0.05 od 150 Hz
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karakteristike | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena
1.19. | Stabilizator bazne linije
1.20. | Mrežni filter 50 Hz
1.21. | Mogućnost unosa raznih podataka o pacijentu sa mogućnošću podešvanja traženih parametara i to: ID indentifikacijski broj, Datum i vrijeme snimanja EKG-a, Ime i prezime, Dob pacijenta, Spol, Težina i Vrijednosti krvnog tlaka
1.22. | Podaci o bolnici ( ID indentifikacijski broj, Klinika, Odjel, Broj sobe, Ime operatera EKG uređaja)
1.23. | Mogućnost dodatnih morfoloških analiza za svaki odvod posebno
1.24. | Mogućnost naknadnog unosa podataka o pacijentu nakon snimljenog EKG
1.25. | Ugrađena baterija kao nezavisni izvor napajanja
1.26. | Kapacitet baterije za snimanje minimalno 30 EKG zapisa ili 30 minuta kontinuiranog ritam snimanja
1.27. | Napajanje 220V, 50 Hz ugrađeno u uređaju
1.28. | Ugrađena signalizacija za nestanak papira
1.29. | Ugrađen sustav prepoznavanja krivo spojenih EKG elektroda
1.30. | Pribor: mrežni kabel, EKG kabel 10-tero žilni, 6 komada EKG pumpica, 4 komada EKG štipaljki, baterija, 200 kom papira za ispis
1.31. | Usklađenost uređaja sa medicinskim standardima koji vrijede u zemljama Eu
SVEUKUPNO B KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
SVEUKUPNO A+B KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A+B KUNA SA PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti original prospekt ovjeren od strane proizvođača. Navesti broj stranice na kojoj se potvrđuje tražena
karakteristika, također na stranici kataloga navesti broj karakteristike koja se opisuje.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala
PONUĐAČ _________________________
Naziv
[5 empty] | ____________________________ | ________________ | ________
| ______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ________________