## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 | [5 empty] | TABLICA 2015
Podloga za otvoreni postupak javne nabave
HOLTER REKORDERI
B-232/15
Redni | NAZIV PROIZVODA / TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Jed | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Potvrda tehničkih | Broj stranice u ponudi | Katalog | Proizvođač / Zemlja porijekla
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a | karakteristika (DA/NE)
1. | HOLTER REKORDERI | kom | 5 |  |  | UPISATI U KOLONU DA/NE |  | OBAVEZNO DOSTAVITI
1.1. | Digitalni holter EKG rekorder sa memoriranjem na memoriju ugrađenu u rekorder
1.2. | Snimanje 24 satnog zapisa
1.3. | Ugrađen LCD ekran na rekorderu za prikaz EKG krivulja i podešavanje parametara prije početka snimanja
1.4. | Snimanje podataka bez kompresije
1.5. | Snimanje minimalno 3 odvoda
1.6. | Minimalno 175 uzoraka u sekundi po kanalu
1.7. | Spajanje rekordera na PC računalo putem USB kabela
1.8. | Korištenje jedne baterije za snimanje do min 48 sati
1.9. | Automatski početak snimanja u roku od min. 30 minuta nakon postavljanja na pacijenta
1.10. | Ekg pacijent kabel potreban za snimanje ponuđenog broja odvoda
1.11. | Kompatibilno sa postojećim Holter sustavom tipa Philips ZYMed 2010
UKUPNO
25% PDV
SVEUKUPNO
SVEUKUPNO SLOVIMA
NAPOMENA:
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. | [5 empty] | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________