## RESPIRATORI grupa I i II
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
MOBILNI RESPIRATOR
B- 52/15
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karakteristike | Potvrda tehn. karakteristika DA / NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv nuđenog proizvoda | Proizvođač/ Zemlja porijekla | Napomena
1 | MOBILNI RESPIRATOR |  |  | kom | 1
minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Načini ventilacije
1.1.1. | Volumenom kontrolirana ventilacija sa min. modalitetima
1.1.1.1. | CMV, SIMV
1.1.2. | Tlakom potpomognuta ventilacija
1.1.3. | CPAP, CPAP sa tlačnom potporom
1.1.4. | Neinvazivna ventilacija
1.2. | Automatsko prebacivanje na volumenom kontroliranu ventilaciju u slučaju prestanka spontanog disanja (apnea ventilacija)
1.3. | Parametri koji reguliraju ventilaciju
1.3.1. | Podešavanje koncentracije kisika min. 100% i između 40 i 50 %
1.3.2. | Maksimalni inspiratorni protok minimalno 100 lit/min
1.3.3. | Inspiracijski volumen podesiv min, u raspnu od 100 do 1500 ml
1.3.4. | Frekvencija disanja min. u rasponu 4 do 50 u /min
1.3.5. | Podešavanje inspiratornog tlaka u rasponu min. 1-35 mbara
1.3.6. | Podešavanje PEEP u rasponu min. 1-20 mbar
1.3.7. | Podešavanje okidača protoka u rasponu min. 3 do 15 l/min
1.3.8. | Podešavanje I:E min. u rasponu od 1:4 do 3:1
1.3.9. | Podešavanje inspiratornog vremena min. u rasponu od 0,2 - 5 s
1.3.10. | Podešavanje potpore tlakom ∆PS u rasponu min. 0-35 mbar iznad PEEP-a
1.4. | Alarmi zvučni i vizualni, Paw, napajanja plinom, prestanka spontanog disanja, frekvencije disanja
1.5. | Alarm u slučaju odspajanja cijevi pacijenta
1.6. | Integriran ekran dimenzije min. 11 cm po dijagonali, za praćenje osnovnih parametara ventilacije: min pritisci u dišnim putevima, minutna ventilacija, koncentracija kisika FiO2, respiracijski volumen, respiracijska frekvencija
1.7. | Dodatni tehnički zahtjevi
1.7.1. | Prenosivo postolje za smještaj respiratora, boce i potrebne opreme
1.7.2. | Opskrba kisikom sustava centralnog razvoda medicinskih plinova, crijeva dužine min. 3 m., konektor DIN i iz boce za kisik
1.7.3. | Testna pluća
1.7.4. | Integrirana baterija kapaciteta min. 4 h.
1.7.5. | Dvije boce za kisik minimalnog volumena 3 lit., s odgovarajućim redukcijskim ventilom i manometrom. Smještaj boce na transportno postolje respiratora ili u transportnu torbu
1.8. | Napajanje električnom energijom 230 V, 50 Hz
1.9. | Isporuka 5 komada jednokratnih crijeva za ventilaciju
1.10. | Respirator zadovoljava standarde za otpornost na vibracije
1.11. | Respirator zadovoljava standarde za mehaničku otpornost
1.12. | Usklađenost uređaja sa medicinskim standardima koji vrijede u zemljama EU
1.13. | Garancija uređaja minimalno 2 godine
1.14. | Izdavanje certifikata za obuku 2 servisera KBCO sa kompletnom servisnom dokumentacijom
1.15. | Proizvodnja uređaja 2015 godina
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (Izračun cijene - točka XI. dokumentacije)
CIJENA PONUDE S PDV-om
JAMSTVENI ROK: minimalno 24 mjeseca
NAPOMENA: Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene grupe artikala
PONUDITELJ _______________________
Naziv
_________________________________
| _____________________ ___________________________ M.P. | [5 empty] | Adresa
| Mjesto Nadnevak | [5 empty] | ____________________________________________
Potpis odgovorne osobe
Ime i prezime odgovorne osobe __________________