## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J.HUTTLERA 4
Podlogaza postupak javne nabave
NADKREVETNE JEDINICE ZA POTREBE KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC OSIJEK
B-239/15
Redni | NAZIV PROIZVODA | Jed | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Naziv | Zemlja | Napomena
broj |  | mjere |  | u kn bez PDV-a | u kn bez PDV-a | Proizvođača | porijekla
| NADKREVETNA JEDINICA: | [6 empty] | KATALOG
1. | za jednu bolesničku postelju dužine 1700 mm | kom | 1 |  |  |  |  | KATALOG
2. | za dvije bolesničke postelje dužine 3400 mm | kom | 4 |  |  |  |  | KATALOG
3. | za četiri bolesničke postelje dužine 6000 mm | kom | 2 |  |  |  |  | KATALOG
4. | za četiri bolesničke postelje dužine 6000 mm | kom | 2 |  |  |  |  | KATALOG
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE SA PDV-om
JAMSTVENI ROK: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Obavezno dostaviti katalog natkrevetne jedinice.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
1. NADKREVETNA JEDINICA ZA JEDNU BOLESNIČKU POSTELJU DUŽINE 1700 mm 1 kom , SOBA 424
Redni broj | NAZIV PROIZVODA / MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (DA/NE) - upisati |  |  |  | BROJ STRANICE U PONUDI |  | KATALOG OBAVEZNO DOSTAVITI
1.1. | Nadkrevetna jedinica za jednu bolesničku postelju ukupne dužine 1700 mm, izvedbe iz ektrudiranog aluminija bijele boje,sa zaobljenim rubovima i elementima za zatvaranje i fiksiranje na zid. Konstrukcija jedinice iz 3 kanala, kako bi bile fizički odvojene plinske i električne instalacije. Otvor za priključak plinova i električne energije moraju biti na leđnoj strani jedinice, ali na različitim visinama. Ponuditelj je dužan prilagoditi ulaz instalacija plinova i električne energije, na osnovu zahtjeva investitira (ili izvedenog stanja instalacija).
1.2. | Nadkrevetna jedinica po jednoj bolesničkoj postelji mora sadržavati:
1.2.1. | 1x(2x28W) indirektna rasvjeta
1.2.2. | 1x(1x24W) direktna rasvjeta
1.2.3. | 1x(2x2 šuko utičnice min 6A sa zaštitnim osiguračem)
1.2.4. | 1x1 priključnica za izjednačavanje potencijala (PIN)
1.2.5. | 1X1 prekidač za paljenje/gašenje direktne rasvjete
1.2.6. | 1x1 priprema za ugradnju bolničke signalizacije
1.2.7. | 1x1 utičnica za kisik DIN EN ISO 7396 norma, sistem sa dvostrukim zaključavanjem sa parking pozicijom (utikač umetnut do prvog stupnja prihvata - parking pozicija - nema protoka plina, umetanje utikača do drugog stupnja prihvata - radna pozicija - ima protoka plina. Za prekid protoka plina pritisnuti prsten utičnice - vraćanje utikača u parking poziciju, a ponovnim pritiskanjem prstena utičnice utikač se može izvući).
1.2.8. | 1x1 utičnica za komprimirani zrak 5 bara DIN EN ISO 7396 norma, sistem sa dvostrukim zaključavanjem sa parking pozicijom (utikač umetnut do prvog stupnja prihvata - parking pozicija - nema protoka plina, umetanje utikača do drugog stupnja prihvata - radna pozicija - ima protoka plina. Za prekid protoka plina pritisnuti prsten utičnice - vraćanje utikača u parking poziciju, a ponovnim pritiskanjem prstena utičnice utikač se može izvući).
2. NADKREVETNA JEDINICA ZA DVIJE BOLESNIČKE POSTELJE DUŽINE 3400 mm 4 kom SOBE 402,403, 406 i 407
Redni broj | NAZIV PROIZVODA / MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (DA/NE) - upisati |  |  |  | BROJ STRANICE U PONUDI |  | KATALOG OBAVEZNO DOSTAVITI
2.1. | Nadkrevetna jedinica za dvije bolesničke postelje ukupne dužine 3400 mm, izvedbe iz ektrudiranog aluminija bijele boje,sa zaobljenim rubovima i elementima za zatvaranje i fiksiranje na zid. Konstrukcija jedinice iz 3 kanala, kako bi bile fizički odvojene plinske i električne instalacije. Otvor za priključak plinova i električne energije moraju biti na leđnoj strani jedinice, ali na različitim visinama. Ponuditelj je dužan prilagoditi ulaz instalacija plinova i električne energije, na osnovu zahtjeva investitira (ili izvedenog stanja instalacija).
2.2. | Nadkrevetna jedinica po jednoj bolesničkoj postelji mora sadržavati:
2.2.1. | 2x(2x28W) indirektna rasvjeta
2.2.2. | 2x(1x24W) direktna rasvjeta
2.2.3. | 2x(2x2 šuko utičnice min 6A sa zaštitnim osiguračem)
2.2.4. | 2x1 priključnica za izjednačavanje potencijala (PIN)
2.2.5. | 2X1 prekidač za paljenje/gašenje direktne rasvjete
2.2.6. | 2x1 priprema za ugradnju bolničke signalizacije
2.2.7. | 1x1 utičnica za kisik DIN EN ISO 7396 norma, sistem sa dvostrukim zaključavanjem sa parking pozicijom (utikač umetnut do prvog stupnja prihvata - parking pozicija - nema protoka plina, umetanje utikača do drugog stupnja prihvata - radna pozicija - ima protoka plina. Za prekid protoka plina pritisnuti prsten utičnice - vraćanje utikača u parking poziciju, a ponovnim pritiskanjem prstena utičnice utikač se može izvući).
2.2.8. | 1x1 utičnica za komprimirani zrak 5 bara DIN EN ISO 7396 norma, sistem sa dvostrukim zaključavanjem sa parking pozicijom (utikač umetnut do prvog stupnja prihvata - parking pozicija - nema protoka plina, umetanje utikača do drugog stupnja prihvata - radna pozicija - ima protoka plina. Za prekid protoka plina pritisnuti prsten utičnice - vraćanje utikača u parking poziciju, a ponovnim pritiskanjem prstena utičnice utikač se može izvući).
3. NADKREVETNA JEDINICA ZA ČETIRI BOLESNIČKE POSTELJE DUŽINE 6000 mm 2 kom sobe 401 i 408
Redni broj | NAZIV PROIZVODA / MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (DA/NE) - upisati |  |  |  | BROJ STRANICE U PONUDI |  | KATALOG OBAVEZNO DOSTAVITI
3.1. | Nadkrevetna jedinica za dvije bolesničke postelje ukupne dužine 3400 mm, izvedbe iz ektrudiranog aluminija bijele boje,sa zaobljenim rubovima i elementima za zatvaranje i fiksiranje na zid. Konstrukcija jedinice iz 3 kanala, kako bi bile fizički odvojene plinske i električne instalacije. Otvor za priključak plinova i električne energije moraju biti na leđnoj strani jedinice, ali na različitim visinama. Ponuditelj je dužan prilagoditi ulaz instalacija plinova i električne energije, na osnovu zahtjeva investitira (ili izvedenog stanja instalacija).
3.2. | Nadkrevetna jedinica po jednoj bolesničkoj postelji mora sadržavati:
3.2.1. | 4x(2x28W) indirektna rasvjeta
3.2.2. | 4x(1x24W) direktna rasvjeta
3.2.3. | 4x(2x2 šuko utičnice min 6A sa zaštitnim osiguračem)
3.2.4. | 4x1 priključnica za izjednačavanje potencijala (PIN)
3.2.5. | 4X1 prekidač za paljenje/gašenje direktne rasvjete
3.2.6. | 4x1 priprema za ugradnju bolničke signalizacije
3.2.7. | 1x1 utičnica za kisik DIN EN ISO 7396 norma, sistem sa dvostrukim zaključavanjem sa parking pozicijom (utikač umetnut do prvog stupnja prihvata - parking pozicija - nema protoka plina, umetanje utikača do drugog stupnja prihvata - radna pozicija - ima protoka plina. Za prekid protoka plina pritisnuti prsten utičnice - vraćanje utikača u parking poziciju, a ponovnim pritiskanjem prstena utičnice utikač se može izvući).
3.2.8. | 1x1 utičnica za komprimirani zrak 5 bara DIN EN ISO 7396 norma, sistem sa dvostrukim zaključavanjem sa parking pozicijom (utikač umetnut do prvog stupnja prihvata - parking pozicija - nema protoka plina, umetanje utikača do drugog stupnja prihvata - radna pozicija - ima protoka plina. Za prekid protoka plina pritisnuti prsten utičnice - vraćanje utikača u parking poziciju, a ponovnim pritiskanjem prstena utičnice utikač se može izvući).
4. NADKREVETNA JEDINICA ZA ČETIRI BOLESNIČKE POSTELJE dužine 6000 mm 2 kom SOBE 404 i 405
Redni broj | NAZIV PROIZVODA / MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (DA/NE) - upisati |  |  |  | BROJ STRANICE U PONUDI |  | KATALOG OBAVEZNO DOSTAVITI
4.1. | Nadkrevetna jedinica za dvije bolesničke postelje ukupne dužine 3400 mm, izvedbe iz ektrudiranog aluminija bijele boje,sa zaobljenim rubovima i elementima za zatvaranje i fiksiranje na zid. Konstrukcija jedinice iz 3 kanala, kako bi bile fizički odvojene plinske i električne instalacije. Otvor za priključak plinova i električne energije moraju biti na leđnoj strani jedinice, ali na različitim visinama. Ponuditelj je dužan prilagoditi ulaz instalacija plinova i električne energije, na osnovu zahtjeva investitira (ili izvedenog stanja instalacija).
4.2. | Nadkrevetna jedinica po jednoj bolesničkoj postelji mora sadržavati:
4.2.1. | 4x(2x28W) indirektna rasvjeta
4.2.2. | 4x(1x24W) direktna rasvjeta
4.2.3. | 4x(2x2 šuko utičnice min 6A sa zaštitnim osiguračem)
4.2.4. | 4x1 priključnica za izjednačavanje potencijala (PIN)
4.2.5. | 4X1 prekidač za paljenje/gašenje direktne rasvjete
4.2.6. | 4x1 priprema za ugradnju bolničke signalizacije
4.2.7. | 4x1 utičnica za kisik DIN EN ISO 7396 norma, sistem sa dvostrukim zaključavanjem sa parking pozicijom (utikač umetnut do prvog stupnja prihvata - parking pozicija - nema protoka plina, umetanje utikača do drugog stupnja prihvata - radna pozicija - ima protoka plina. Za prekid protoka plina pritisnuti prsten utičnice - vraćanje utikača u parking poziciju, a ponovnim pritiskanjem prstena utičnice utikač se može izvući).
4.2.8. | 4x1 utičnica za komprimirani zrak 5 bara DIN EN ISO 7396 norma, sistem sa dvostrukim zaključavanjem sa parking pozicijom (utikač umetnut do prvog stupnja prihvata - parking pozicija - nema protoka plina, umetanje utikača do drugog stupnja prihvata - radna pozicija - ima protoka plina. Za prekid protoka plina pritisnuti prsten utičnice - vraćanje utikača u parking poziciju, a ponovnim pritiskanjem prstena utičnice utikač se može izvući).
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ_____________________________________
Naziv
______________________________________
| __________________ ______________________ | M.P. |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe___________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe_____________________________