## Operacijski stol
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
OPERACIJSKI STOL
B- 256/15
Redni broj | NAZIV PROIZVODA | Nuđene tehničke karakteristike | Potvrda tehn. karakteristika DA / NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv nuđenog proizvoda | Proizvođač/ Zemlja porijekla | Napomena
| OPERACIJSKI STOL |  |  | kom | 1
minimalne tehničke karakteristike
1. | Stol za RTG snimanje sa karbonskom pločom,ploča bez metalnih dijelova, 360° translucentno
2. | Baza stola u obliku H sa 4 kotača sa kočnicama, kotači se mogu okretati u svim smjerovima
3. | Ploča stola u odnosu na stup stola postavljeno nesimetrično (omogućava nesmetani pristup C-luku u dužini min. od 1100mm)
4. | Elektromotorno podešavanje visine stola u min. rasponu od 710mm do 970mm, upravljanje putem žičane daljinske kontrole
5. | Minimalno dozvoljeno opterećenje stola 225 kg
6. | Dužina stola min. 2100mm, širina unutar raspona 600 do 650 mm
7. | Podloška stola debljine min. 50mm, dimenzije kao i ploča stola, u podloški stola predviđen otvor za lice pacijenta ( prone pozicija)
8. | CE certifikat
9. | Godina proizvodnje 2015
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
JAMSTVENI ROK: minimalno 24 mjeseca
NAPOMENA: Označiti markerom i rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene grupe artikala
PONUDITELJ _______________________
Naziv
_________________________________
| _____________________ ___________________________ M.P. | [5 empty] | Adresa
| Mjesto Nadnevak | [5 empty] | ____________________________________________
Potpis odgovorne osobe
Ime i prezime odgovorne osobe __________________