## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4 |  |  |  |  | TABLICA 2014
Podloga za postupak nabave
TLAKOMJERI
B-13/14
Redni | NAZIV PROIZVODA / | Jed. | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Potvrda tehničkih | Broj stranice u |  |  | Zemlja |  | Naziv
broj | MIN. TEH. KARAKTERISTIKE | mjere |  |  | karakteristika | katalogu | Katalog | Proizvođač | porijekla | Napomena | proizvoda
DA / NE
KBC OSIJEK
1 | TLAKOMJERI | kom | 100
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Ulošci za uši
1.2 | Aluminijsko tijelo
1.3 | Bez lateksa
1.4. | Veliki i lako čitljivi brojčanik min. 60mm
1.5. | Uporaba pomoću samo jedne ruke
1.6. | Igla sa sustavom za sprečavanje neželjenog zaustavljanja
1.7. | Manžeta koja ne sadrži lateks
1.8. | Jamstvo 2 godina
1.9. | U kompletu sa stetoskopom
1.10. | Raspon mjerenja: 0-300 mmHg
1.11. | Preciznost: +/- 3 mmHg
1.12. | Uvjeti okoliša za rad: 10°C - 40°C; 85% RH max
1.13. | Uvjeti za skladištenje: -10°C - +60°C; 10-90% RH max
1.14. | Dimenzije: 163x60x45 mm
1.15. | Težina: max. 190g
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
SVEUKUPNO SLOVIMA
NAPOMENA:
Jamstveni rok: minimalno 24 mjeseci
Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti Tipsko odobrenje za tlakomjere za krvni tlak izdano od Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH ili Izjavu o sukladnosti za europske norme ( Izjava EZ-a o sukladnosti za tlakomjere )
Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti original KATALOG/PROSPEKT sa karakteristikama predmeta nabave
Uz specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora imati
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________