## INFUZOMATI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
Podloga za postupak nabave
INFUZOMATI
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-23/16.
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) |  | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
I | VOLUMETRIJSKA INFUZIJSKA PUMPA ZA POVREMENU ILI KONTINUIRANU ISPORUKU LIJEKOVA, PARENTERALNIH OTOPINA I KRVI | KOM | 20
- | NAZIV PROIZVODA (model)
- | Proizvođač, zemlja podrijetla
- | Godina proizvodnje
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1. | VOLUMETRIJSKA INFUZIJSKA PUMPA ZA POVREMENU ILI KONTINUIRANU ISPORUKU LIJEKOVA, PARENTERALNIH OTOPINA I KRVI
1.1. | Minimalni raspon protoka : od 0.1ml/h do 1.200 ml/h.
1.2. | Podešavanje protoka minimalno u dva intervala, interval sa nižim protocima podešavanje koraka max. 0,1 ml/h, interval sa višim protocima podešavanje koraka max. 1 ml/h
1.3. | Točnost doziranog protoka : min. +/-5%
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1.4. | Programiranje doziranog volumena min. u rasponu od 0,1 do 9999 ml
1.5. | Podešavanje dozirnog volumena minimalno u dva intervala, interval sa nižim volumenom podešavanje max. 0,1 ml, interval sa višim volumenom podešavanje max. 1 ml
1.6. | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzijeu min. rasponu od 00h 01min - min. 99h 59 min u koracima max. 1 min.
1.7. | Doziranje bolusa na min. tri načina - ručni bolus, doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka - doziranje bolusa sa predodređenim vremenom - doziranje bolusa sa izračunom brzine protoka - ili jednakovrijedno, opisati
1.8. | Automatski izračun protoka ovisno o dozi (µg, mg, … /kg/min)
1.9. | Automatski izračun brzine protoka ovisno o volumenu u jedinici vremena
1.10. | LCD ekran za prikaz osnovnih podataka rada pumpe
1.11. | - prikaz osnovnih podataka infuzije (granični tlak, vrijeme infuzije, preostalo vrijeme, vlumena, postavka vremena i datuma, stanje alarma sa tekstualnim ispisom
- stanje baterije
- bolus
-ispis naziva lijeka
1.12. | Lista lijekova osnovni popis i mogućnost izrade liste lijekova sa osnovnim podacima (naziv lijeka, min/max granice protoka, doza, bolus)
1.13. | Mod sekundarna infuzija, privremeno zaustavljanje primarne infuzije sa svrhom aplikacije sekundarne infuzije ili jednakovrijedno, navesti naziv.
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1.14. | Adaptivni mod infuzije ili jednakovrijedno ( pr. Povećanje brzine protoka do platoa, održavanje primjene infuzije i automatsko snižavanje brzine protoka)
1.15. | Isporuka enteralne prehrane upotrebom infuzijske volumetrijske pumpe ili jednakovrijedno. Navesti opisno rješenje.
1.16. | Pohranjivanje minimalno 1000 posljednjih događaja/unosa
1.17. | Prikazivanje stanja pumpe svjetlosnim indikacijama u min. 3 boje
1.18. | Tekstualni i zvučni alarmi odstupanja zadanog volumena, porasta tlaka iznad graničnog, prekida infuzije, pred alarm i alarm prazne baterije, detekcije zraka u liniji, alarm prije završetka terapije unutar raspona od 3 do 5 min. s mogućnošću podešavanja, okluzija
1.19. | Podešavanje graničnog pritiska u sistemu unutar raspna od min. 0.1 bar do max 1.2 bara
1.20. | KVO ( Keep Vane Open) ili jednakovrijedno, opisati opcija održavanje prohodnog venskog pristupa podesivog za protoke unutar min. 1-20 ml/h
1.21. | Minimalno dva detektora pritiska u liniji "uzvodno" i "nizvodno" od pumpe
1.22. | Dvije sigurnosne stezaljke za automatsko zaustavljanje protoka slobodnim padom ( jedna unutar uređaja , druga na infuzijskoj liniji.
1.23. | Program pumpi na hrvatskom jeziku
1.24. | Mogućnost povezivanja više pumpi min. 3, bez dodatnih radnih stanica
1.25. | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetskog zračenja
1.26. | Kućište mora zadovoljavati IP22 normu na vodo neprpusnost
1.27. | Napajanje pumpi 230 V, 50 HZ
Red. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  |  | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku |  | Napomena
|  | DA |  | NE
1.28. | Mogućnost nadogradnje priključka za napajanje u vozilima 12V DC.
1.29. | Ugrađena baterija za samostalan rad pumpe
1.30. | Godina proizvodnje jednaka godini isporuke urađaja
CIJENA PONUDE U KN (BEZ PDV-a):
IZNOS PDV-a U KUNAMA:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KUNAMA (S PDV-om):
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti cijenu stavke (po jedinici mjere) u kunama bez PDV-a, zbirnu cijenu u kunama bez PDV-a, cijenu
ponude u kunama bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost u kunama i ukupnu cijenu ponude u kunama s porezom
na dodanu vrijednost. Cijene se podrazumijevaju fco. KBC Osijek.
Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike koje se iskazane u opisu predmeta nabave u Troškovniku .
Ponuditelj mora obvezno dostaviti katalog, opis i/ili fotografije nuđenog medicinskog uređaja.
|  | Ponuditelj: |  | _____________________________________________________
|  |  | Adresa: | _____________________________________________________
| Ime i prezime odgovorne osobe: |  |  | _____________________________________________________
| Potpis odgovorne osobe: |  |  | _____________________________________________________
| U ___________, dana _______ 2016. godine |  | m.p.