## ELEKTROINSTALATERSKI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Klinika za kirurgiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-230/16.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
A | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI:
1. | Pregled prostora, u ovisnosti o radovima i prema potrebi, demontaža sve postojeće opreme, elektroinstalacije i rasvjete, te predaja investitoru sve upotrebljive opreme, a neupotrebljivi višak deponirati na za to odgovarajući deponij. | paušal | 1
2. | Nadogradnja postojećeg razvodnog ormara, ugradnjom FID sklopki, osigurača i ostalog potrebnog materijala i pribora u dogovoru s investitorom. | kpl | 1
I | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
II | ELEKTROINSTALACIJA (rasvjeta, prekidači, utičnice, el. instalacija)
1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela, dobava, ugradnja i spajanje razvodnih kutija (nakon polaganja i ugradnje, obračunati stvarno utrošene količine):
1.1. | PPOO 4x120 mm2 (Cu) | m | 100
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
1.2. | PP-Y 3x1.5 mm2 | m | 100
1.3. | PP-Y 3x2.5 mm2 | m | 100
1.4. | F/UTP Cat5 4x2xAWG24/1 | m | 200
1.5. | P/F 0,75 mm2 | m | 100
1.6. | P/F 1,5 mm2 | m | 50
1.7. | P/F-Y 16 mm2 (Žuto-zeleni) | m | 50
1.8. | Razvodna kutija Ø60 mm | kom | 40
1.9. | Razvodna kutija Ø78 mm s poklopcem | kom | 10
1.10. | Gips električarski, pak. 2kg | kom | 10
1.11. | Kabel stopice Ø12x120 mm2 | kom | 20
1.12. | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal | kpl | 1
2. | Dobava, ugradnja na zid i dijelom u zid od opeke plastičnih samogasivih instalacijskih cijevi (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
2.1. | CSS20 | m | 100
3. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
- | Sklopke proizvodnje Elektro-kontakt ili jednakovrijedne:
3.1. | Jednopolna sklopka obična, podžbukna, 10A 250V AC | kom | 5
3.2. | Izmjenična sklopka, podžbukna, 10A 250V AC | kom | 10
4. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
4.1. | Četveropolni niskonaponski prekidač 200A/220V, "Schneider" ili jednakovrijedan. | kom | 1
4.2. | 4p diferencijalna sklopka, 125A/0,03A klasa A | kom | 1
4.3. | 4p diferencijalna sklopka, 16A/0,03A | kom | 1
4.4. | Osigurač automatski 6A/1 | kom | 1
4.5. | Osigurač automatski 2A/3 | kom | 1
4.6. | Osigurač automatski 16A/3 | kom | 1
4.7. | Rastavna sklopka sa osiguračima 125A/3 | kom | 1
4.8. | Signalna žarulja zelena 220V | kom | 3
5. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
- | Utičnice proizvodnje Elektro-kontakt ili jednakovrijedne:
5.1. | Obična šuko utičnica, dvostruka, bijela, podžbukna, 2P+PE, 16A 250V | kom | 20
5.2. | Mrežna utičnica, podžbukna, dvostruka, RJ45 | kom | 5
6. | Dobava, montaža i spajanje rasvjete (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
6.1. | Svijetiljka ugradna 4x18W s zatvorenim rasterom, ugradna dubina 95 mm, komplet s priborom za montažu u tip strop Armstrong. Kućište je prašno bojano i izrađeno je od čeličnog lima. | kom | 20
6.2. | Nadgradna indirektna svijetiljka, za montažu na zid iznad ogledala, 1x18 W. | kom | 2
6.3. | Nadgradna svjetiljka u zaštiti IP 65, 2x18W | kom | 2
6.4. | Nadgradna svjetiljka u zaštiti IP 65, 2x36W | kom | 2
6.5. | Fluo cijevi 18 W/840, T26, BS, 4000K | kom | 90
6.7. | Fluo cijevi 36 W/840, T26, BS, 4000K | kom | 5
7. | Prilagodba postojeće instalacije (vatrodojava, sigurnosna rasvjeta, signalizacija, itd.), ugradnja nove rasvjete, vraćanje u prvobitno stanje nakon izvedbe, uključujući premještanje postojećih kabela, postavljanje novih kabela, izjednačavanje potencijala, zamjene loših galvanskih spojeva novim, te ostalo prema potrebi. | kpl | 1
II | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
III | ISPITIVANJE I MJERENJE
1. | Ispitivanje, mjerenje, pregledi, izdavanje protokola o mjerenjima (mjerenje i izdavanje ispitnih protokola o izmjerenoj srednjoj rasvijetljenosti prostorije, mjerenje otpora izolacije izvedenih strujnih krugova i napojnih vodova uz izdavanje isprava, mjerenje otpora petlje, izdavanje isprava o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira, ispitivanje ispravnosti veza, dovođenje u punu funkcionalnost, puštanje u probni rad). | kpl | 1
III | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
Napomena:
Ispitivanje i mjerenje odnosi se na razdjelnike, instalaciju rasvjete i priključnica te druge opreme, instalaciju zaštite od požara, odnosno sve ostalo obuhvaćeno troškovnikom.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
IV | DOKUMENTACIJA
1. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja, te predaja investitoru (u 3 istovjetna primjerka u papirnatom obliku) | kpl | 1
2. | Dostava jednopolnih shema, izvedeno stanje u PVC foliji i umetanje unutar svih razdjelnika (prema potrebi) | kpl | 1
IV | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
Napomena: Dokumentacija se odnosi na sve razdjelnike, instalaciju i opremu obuhvaćenu troškovnikom.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Klinika za kirurgiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-230/16.
REKAPITULACIJA
A) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
R.br. | RADOVI: | Cijena ponude u HRK (bez PDV-a)
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
III | ISPITIVANJE I MJERENJE
IV | DOKUMENTACIJA
A) | IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a u HRK:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
| Ponuditelj: | ____________________________________________________
| Adresa: | ____________________________________________________
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | ____________________________________________________
| Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: | _____________________________________________________
| U _____________, ____________ 2016. g. |  | M.P.

## GRAĐEVINSKI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Klinika za kirurgiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-230/16.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
B | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
1. | Skidanje postojeće pvc podne obloge zajedno s soklom s odvozom na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinute površine | m2 | 61.1
2. | Demontaža postojećeg ugrađenog spuštenog stropa tip ARMSTRONG " rastera 600x600 mm zajedno s pripadajućom podkonstrukcijom, izradom pripomoćne pokretne radne skele za demontažu.Utovar i odvoz materijala od demontaže na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinutog spuštenog stropa. | m2 | 55
I | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
II | ZIDARSKI RADOVI
1. | Razna zidarska krpanja energetskog kanala, popravci zidova nakon ugradnje instalacija.Rad se izvodi grubom i finom žbukom u pcm, uz potrebnu zaštitu prostora i čišćenje po obavljenom poslu. Obračun po m2 izvršenog krpanja. | m2 | 5
2. | Strojno razbijanje ab podne ploče za energetski kanal dubine 10 cm , dimenzija kanala 40x20 cm.Materijal od razbijanja utovariti i odnijeti na gradilišnu deponiju. Obračun po kom kanala | kom | 1
II | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
III | GIPSKARTONSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i zatvaranje ab stupa u nadzornoj sobi dvostrukom gipskartonskom pločom na tipsku metalnu podkonstrukciu. Izvršiti obradu i bandažiranje svih spojeva gipskartonskih ploča spremnih za ličenje .Obračun po m2 obloženog zida. | m2 | 3
III | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
IV | BRAVARSKI RADOVI
1. | Izrada ,dobava i montaža poklopaca postojećeg energetskog kanala od crnog lima debljine 5mm. Širina kanala 22,5cm i na rubovima su postavljeni željezni kutnici. Obračun po m kanala. | m | 8
IV | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Strojno brušenje podne površine , usisavanje nečistoća te sanacija cementnog estriha brzosušećim mortom kao UZIN NC 182 uz predhodnu impregnaciju površine i izradom izravnavajućeg sloja nivelir masom kao UZIN NC 160 u debljini 3mm. | m2 | 61.1
2. | Dobava materijala i postavljanje elektroprovodljive PVC podne obloge kao GERFLOR deb. 2mm u tonu po izboru investitora. Podna obloga se ljepi punoplošno na pripremljenu podlogu s specijalnim ljepilom , obloga se polaže u trakama širine 180 cm s obaveznim razvodom bakrene trake za uzemljenje. Rubovi- spojevi frezani, te vareni s taljivom elektrodom u boji podne obloge. u cijeni je i izrada sokla tip holker s fazonskim elementom HPR profilom na spoju zida i poda radijusa 25x25mm. Sokla je u tonu podne obloge ljepljena kontaktnim ljepilom u gornjoj zoni vezna traka. Obračun po m2 površine. | m2 | 61.1
V | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
VI | SPUŠTENI STROPOVI
1. | Dobava i montaža spuštenog stropa tip ARMSTRONG "Orcal clip in" Plain 3mm Bevel rastera 600x600mm od metalnih ploča s nevidljivom podkonstrukcijom i komplet s ovjesnim priborom. Visina spuštanja cca 90 cm. U cijenu uključiti i izradu radne skele, obračun radova po m2 postavljene površine. | m2 | 55
VI | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
VII | ILIČILAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i ličenje zidova disperzivnim perivim bojama u tonu po izboru investitora. Prije bojanja obaviti sve predradnje kao skidanje stare oštećene boje , popravci oštećenja zida, gletovanje površina ,brušenje te nanošenje impregnacija. Obračun radova po m2 oličene površine zida. | m2 | 148
VII | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
NAPOMENA:
U ponudi svake stavke potrebno je obuhvatiti: dobavu , izradu i montažu,
sav potrebni materijal, pripomoći, zaštitu radnog prostora, čišćenje po
završenom poslu prostora s utovarom i odvozom otpadnog materijala.
Potrebne radne skele izvoditi prema propisima zaštite na radu, organizirati
horizontalne i vertikalne transporte dovoza i odvoza materijala.
Izvođač tijekom radova treba obratiti pozornost na kretanje osoblja i
pacijenata KBC-a i podrediti se bolničkim uvjetima. Prije davanja ponude
potrebno je pregledati prostor koji se adaptira i pri radu paziti na
postojeće instalacije kojima je povezana građevina.
Sve nastale štete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan otkloniti o
svom trošku.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Klinika za kirurgiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-230/16.
REKAPITULACIJA
B) GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
R.br. | RADOVI: | Cijena ponude u HRK (bez PDV-a)
I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
II | ZIDARSKI RADOVI
III | GIPSKARTONSKI RADOVI
IV | BRAVARSKI RADOVI
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI
VI | SPUŠTENI STROPOVI
VII | LIČILAČKI RADOVI
B) | IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a u HRK:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
| Ponuditelj: | ____________________________________________________
| Adresa: | ____________________________________________________
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | ____________________________________________________
| Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: | _____________________________________________________
| U _____________, ____________ 2016. g. |  | M.P.

## KLIMATIZACIJA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Klinika za kirurgiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-230/16.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
C | HLAĐENJE PROSTORA
1. | Dobava multi invertera, vanjska jedinica, rashladni učinak 8 kW | kom | 1
2. | Dobava kazete, inverter, rashladni učinak 5 KW | kom | 2
3 | Dobava panela za kazetu na spuštenom stropu | kom | 2
4 | Ugradnja navedene opreme uključivo: - demontaža i zbrinjavanje postoječeg uređaja LG - ugradnja dobavljene opreme do pune funkcije - ugradnja filtera, dvosmjerni tok, DAS084sVV12 - neutralizator acid away - nadopuna uređaja rashladnim plinom R410A | kpl | 1
C | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Klinika za kirurgiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-230/16.
NAPOMENA:
U ponudi svake stavke potrebno je obuhvatiti: dobavu , izradu i montažu,
sav potrebni materijal, pripomoći , zaštitu radnog prostora, čišćenje po
završenom poslu prostora s utovarom i odvozom otpadnog materijala.
Potrebne radne skele izvoditi prema propisima zaštite na radu, organizirati
horizontalne i vertikalne transporte dovoza i odvoza materijala.
Izvođač tijekom radova treba obratiti pozornost na kretanje osoblja i
pacijenata KBC-a i podrediti se bolničkim uvjetima. Prije davanja ponude
potrebno je pregledati prostor koji se adaptira i pri radu paziti na
postojeće instalacije kojima je povezana građevina.
Sve nastale štete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan otkloniti o
svom trošku.
| Ponuditelj: | ____________________________________________________
| Adresa: | ____________________________________________________
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | ____________________________________________________
| Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: | _____________________________________________________
| U _____________, ____________ 2016. g. |  | M.P.

## MEDICINSKI PLINOVI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Klinika za kirurgiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-230/16.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
D | INSTALACIJA MEDICINSKIH PLINOVA
1. | Specijalne bešavne bakrene cijevi, sukladne EN 13348, za distribuciju medicinskih plinova, iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće. Cijevi se isporučuju na gradilište u šipkama duljine 5 metara, na obje strane zatvorene plastičnim čepovima kao zaštita od nečistoća, komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje (radna temp. 710 °C) i naljepnicama za označavanje plinova sukladno EN ISO 7396-1. Oznake sukladnosti s normama postavljene po cijeloj duljini cijevi. U cijenu uključena sva bušenja zidova.
| 8x1mm | m | 20
| 12x1mm | m | 20
| 15x1mm | m | 10
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
2. | Dobava zidnog kanala za medicinske plinove, izrađenog ekstrudiranjem iz aluminija, duljine 100cm. Profil kanala minimalnog presjeka 130x68mm, s ugrađenim perforacijama za montažu utičnica medicinskih plinova.
| Uz svaki kanal isporučiti po jedan završni čep, izrađen iz aluminija, za zatvaranje profila. | kom | 3
3. | Dobava kompleta utičnica medicinskih plinova (1x kisik, 1x zrak 5 bar, 1x dušični oksidul, 1x vakuum) za montažu u zidni kanal: | kpl | 1
Karakteristike utičnica:
- priključak sukladan DIN normi, oznake po ISO-32
- konveksni oblik omogućuje rukovanje jednom rukom
- radni tlak: 5,0 + 0,5 bar, vakuum do 0.6 apsol.
- izlazni protok: min. 40 L/min, za vakuum 25 L/min
- omogućeno servisiranje i zamjena dijelova utičnice bez zatvaranja sustava medicinskih plinova
4. | Dobava utičnice odsisa anestetičkih plinova, predviđene za ugradnju u zidni kanal profila 130x68 mm, kompatibilno s Dräger AGSS sustavom za odsis. | kom | 1
Karakteristike utičnice:
- priključak za anesteziološki aparat sukladan normi EN ISO 9170-2, tip 1L
- utičnica funkcionira na principu ejektorskog izvlačenja mješavine anestetičkih plinova iz uređaja, slijedećih karakteristika:
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
- radni tlak: 5,0 + 0,5 bar
- potrošnja zraka: namjestiva od 10 do 30 L/min
- izlazni protok: od 30 do 60 L/min
5 | Dobava utikača odsisa anestetičkih plinova tip 1L, sukladan EN ISO 9170-2. | kom | 1
- kut pripoja crijeva <90°
6. | Montaža opreme do potpune gotovosti | kpl | 1
7. | Izvedba provjera nakon ugradnje instalacije prema slijedećem popisu: | kpl | 1
1. Ispitivanje ispravnosti mehaničkog rada utičnice
2. Ispitivane unakrsnog priključivanja (test kontinuiteta)
3. Ispitivanje količine protoka svakog priključnog mjesta
D | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
|  | Ponuditelj: | ____________________________________________________
|  | Adresa: | ____________________________________________________
|  | Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | ____________________________________________________
|  | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: | _____________________________________________________
| U _____________, ____________ 2016. g. |  |  | M.P.

## REKAPITULACIJA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Klinika za kirurgiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-230/16.
REKAPITULACIJA
VRSTA RADOVA | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
A) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
B) GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
C) HLAĐENJE PROSTORA
D) INSTALACIJA MEDICINSKIH PLINOVA
IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a u HRK:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
Ponuditelj: | ______________________________________________
Adresa: | ______________________________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | ______________________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: | ______________________________________________
U ______________, ____________ 2016.g.
M.P.