## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak nabave
VIDEOENDOSKOPSKI PROCESORI
B - 263/15
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena (broj stranice u katalogu)
Potvrda DA/NE nuđenih tehničkih karakteristika
A | NAPREDNI HDTV PROCESOR |  | kom | 1
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | HDTV kompatibilan
1.2. | Horizontalna rezolucija: 1920 x 1080 elemenata slike
1.3. | Vertikalna rezolucija: 1080 linija
1.4. | Mogućnost odabira HDTV signala između RGB ili YPbPr outputa
1.5. | Moguć odabir digitalnog signala između HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M), DV (IEEE 1394) i DVI (WUXGA, 1080p ili SXGA) outputa
1.6. | Analogni SDTV izlazni signal VBS kompozitni, Y/C i RGB.
1.7. | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
1.8. | Podešavanje tonova boje u max. ±8 opcija/stupnjeva
1.9. | Shema 'Color bar' ili '50% bijele 'mogu se prikazati na zaslonu
1.10. | Automatska kontrola svjetla
1.11. | Kontrast: N (Normalni), H (Visoki), L (Niski)
1.12. | Enhancement mod: Mod poboljšanja slike ima tri stupnja poboljšanja slike
1.13. | Pre-freeze opcija zamrzavanje slike: automatski odabire najčišću sliku od svih slika snimljenih u zadanom vremenskom razdoblju prije zamrzavanja.
1.14. | Kompatibilnost s postojećom endoskopskom opremom putem video kabla
1.15. | Iris modovi: Auto / Peak / Average
1.16. | Fukcija prikaza 'Slike u slici' (istovremeno prikazivanje dviju slika na monitoru - npr. paralelno praćenje endoskopske i ultrazvučne slike), "slika izvan slike".
1.17. | Opcije promjene veličine endoskopske slike
1.18. | Električno podešavanje rezolucije endoskopske slike
1.19. | Moguća kontrola uređaja putem daljinskog upravljača: Monitor, DVR, video printe
1.20. | Fog-free funkcija moguća prilikom povezivanja kompatibilnih endoskopa
1.21. | Sistem uključuje prijenosni medij za pohranjivanje podataka u TIFF/JPEG formatu iz procesora. Min. do 227 slika u TIFF i do 2048 u JPEG formatu te korisničkih postavki operatera i prijenos i pohranjivanje podataka na drugi kompatibilni video sistem.
1.22. | Podržava DV izlaz za kompatibilne uređaje
1.23. | Mogućnost upisa osnovnih podataka za min. 50 pacijenata (identifikac. broj pacijenta, ime pacijenta, spol i dob, datum rođenja), te prikazivanja istih na monitoru.
1.24. | Mogućnost pohranjivanja do 20 operatera u korisničkim postavkama te individualno podešavanje postavki za svakog operatera posebno.
1.25. | Prikaz informacija koje mogu biti prikazane na monitoru: razina izoštravanja rubova ili strukure slike, omjer uvećanja slike (zoom), spektar boja, fokus, pumpa za ispiranje i sl.
1.26. | Opcija nadogradnje na dokumentacijski sustav
1.27. | Opcija spajanja kompatibilne EUS GF-UE160-AL5 sonde i GF-UCT140-AL5 sonde sa UZV aparatom
1.28. | Opcija spajanja putem DICOM-a i integracija s PACS poslužiteljem
1.29. | Mogučnost upravljanja funkcijama endoskopskog stupa putem odvojenog "touch screen" ekrana u integriranoj Sali
1.30. | Video - driver modul konverter inkorporiran unutar kućišta video procesora
1.31. | Automatsko podešavanje balansa bijele boje i plavog svijetla jednim pritiskom na tipku.
SVEUKUPNO A KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A KUNA SA PDV-om
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena (broj stranice u katalogu)
Nuđene tehničke karaktiristike
B | IZVOR SVIJETLA |  | kom | 1
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Izvor svijetla serije/generacije kao i procesor
1.2. | Xenon lampa kratkog snopa (ozone-free) 300 W
1.3. | Mogućnost automatskog i manualnog podešavanja inteziteta svijetla
1.4. | Pokazatelj potrošnje radnih sati/vijeka trajanja lampe
1.5. | Mogućnost snimanja EKG zapisa u automatskom i ručnom (ili ritam) načinu rada u formatima 3,6,12 kanala
1.5. | Prosječni radni vijek lampe cca. 500 sati kontinuiranog rada
1.6. | Pomoćna halogena lampa 12 V, 35 W
1.7. | Automatska ekspozicija u 17 koraka
1.8. | Promjena pritiska pumpe u 4 razine (OFF, niska, srednja, visoka)
1.9. | Indikator korištenja pomoćne lampe i signaliziranje izuzeća lampe
1.10. | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
1.11. | Vodootporni jednododirni konektor koji omogućuje spajanje jednim konektorom bez potrebe za endoskopskim kablom
1.12. | Kompatibilan s postojećom endoskopskom opremom
1.13. | Veza s perifernim uređajima izbjegava komplicirane kabelske priključke i ubrzava brzinu prijenosa
SVEUKUPNO B KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO B KUNA SA PDV-om
Redni broj | NAZIV PROIZVODA |  | Jed. Mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Naziv ponuđenog proizvoda / Proizvođač | Napomena (broj stranice u katalogu)
Nuđene tehničke karaktiristike
C | KOLICA ZA POSTAVU ENDOSKOPSKE OPREME |  | kom | 1
Minimalne tehničke karakteristike
1.1. | Kolica za postavu endoskopske opreme
1.2. | Mobilna, sa antistatičkim kotačima
1.3. | Sa transformatorom
1.4. | Min. 4 police
1.5. | Sa pokretnim držačem LCD monitora
1.6. | Držač za 2 endoskopa
1.7. | Univerzalni kontejner za ocjeđivanje endoskopa
1.8. | Dražač za pribor ( sukcijska boca, boca za vodu i sl.)
1.9. | Dimenzije max: 1830 mm x 700 mm x 650 mm
SVEUKUPNO C KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO C KUNA SA PDV-om
SVEUKUPNO A+B+C KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a (25%) U KUNAMA
SVEUKUPNO A+B+C KUNA SA PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti original prospekt ovjeren od strane proizvođača. Navesti broj stranice na kojoj se potvrđuje tražena
karakteristika, također na stranici kataloga navesti broj karakteristike koja se opisuje.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala
PONUĐAČ _________________________
Naziv
[5 empty] | ____________________________ | ________________ | ________
| ______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ________________