## Sheet2
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J.HUTTLERA 4
OPERACIJSKO SVJETLO
Evidencijski broj : JN 17/143
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA | Količina | DA | NE | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Tvornički naziv proizvoda | Zemlja porijekla | Napomena
| GLAVNA I SATELITSKA RASVJETNA RADNA JEDINICA SA PRIPADAJUĆIM ZAJEDNIČKIM POSTOLJEM ZA MFK OPERACIJSKU SALU | KOMPLET
OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1. | Glavna rasvjetna jedinica | 2 KOM
1.1 | Svjetleći LED reflektori najnovije generacije koje štede energiju i gotovo uopće ne proizvode toplinu.
1.2 | Minimalno 24 reflektora / 72 LED rasvjetnih tijela
1.3 | Dvije vrste LED rasvjetnih tijela, 50% toplo bijelih, 50% hladno bijelih
1.4 | Jačina svjetlosti min.160.000 luksa
1.5 | Promjer svjetlosnog polja na 1m udaljenosti u minimalnom rasponu od 180-300 mm
1.6 | Dubina osvjetljenja (L1+L2) mm pri 20% - 875
1.7 | Indeks uzvrata boje (Ra/R9) - 96/96
1.8 | Temperatura boje u minimalnom rasponu od 3.500 - 5.500 ( K )
1.9 | Opcija postavljanja na strop
1.10 | Rotacija - 360°
1.11 | Ručka koja se može sterilizirati
1.12 | Upravljačka ploča s funkcijama: ON/OFF, regulacije temperature boje, promjera svjetlosnog polja i intenziteta, funkcija za pohranu i mogućnost Endo svijetla.
1.13 | 9-polni sistem koji omogućuje napajanje, CAN komunikaciju i video signal za svjetla, kontrolu s zida i sustava kamera
1.14 | Lak pristup svim djelovima, servisu s strane stakla
1.15 | Servisni priključak za dijagnostiku bez rastavljanja radne jedinice
1.16 | Aluminijsko kućište rasvjetnih jedinica
1.17 | Životni vijek LED reflektora minimalno 50.000 sati
2. | Satelitska rasvjetna jedinica | 2 KOM
2.1 | Svjetleći LED reflektori najnovije generacije koje štede energiju i gotovo uopće ne proizvode toplinu.
2.2 | Minimalno 18 reflektora / 54 LED rasvjetnih tijela
2.3 | Dvije vrste LED rasvjetnih tijela, 50% toplo bijelih, 50% hladno bijelih
2.4 | Jačina svjetlosti min.140.000 luksa
2.5 | Promjer svjetlosnog polja u minimalnom rasponu od 180-290 mm
2.6 | Dubina osvjetljenja (L1+L2) mm pri 20% - min 945
2.7 | Indeks uzvrata boje (Ra/R9) - 96/96
2.8 | Temperatura boje u minimalnom rasponu od 3.500 - 5.500 ( K )
2.9 | Opcija postavljanja na strop
2.10 | Rotacija - 360°
2.11 | Ručka koja se može sterilizirati
2.12 | Lak pristup svim djelovima, servisu s strane stakla
2.13 | Servisni priključak za dijagnostiku bez rastavljanja radne jedinice
2.14 | Aluminijsko kućište rasvjetnih jedinica
2.15 | Životni vijek LED reflektora minimalno 50.000 sati
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a 25%
CIJENA PONUDE S PDV-om
Kriterij za odabir je ekonomski najpovojnija ponuda
U ponudi je potrebno izraziti jediničnu, ukupnu i sve ukupnu cijenu bez PDV-a za tražene artikle.
Cijene se podrazumjevaju fco Klinička bolnica Osijek.
Varijante i alternativne ponude nisu dopuštene.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za skupinu te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti na razini tražene
skupine artikala.
Napomena : jamstveni rok minimalno 12 mjeseci
Rok isporuke: u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora ili primitka narudžbenice
Ponuđač:_____________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe: ______________________________________
Potpis odgovorne osobe: ________________________________________
__________________ _________________ MP
Mjesto: Nadnevak: