## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
UREĐAJ ZA BLIJEDU STAZU S DODATNIM PRIBOROM
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN - 17/209
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Naziv
[6 empty] | Zemlja podrijetla | modela proizvoda
1 | UREĐAJ ZA BLIJEDU STAZU S DODATNIM PRIBROM | kom | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | Minimalne tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati broj str. iz kataloga
1. | Digitalni uređaj za blijedu stazu
1.1. | Montiran na stativu sa kotačima, min. 5 antistatičkih kotača
1.2. | Na stativu montirana košara za odlaganje potrošnog materijala
1.3. | Dvokanalni uređaj, svaki kanal ima kompresor za napuhivanje zraka u manžete, svaki je u drugoj boji za monitor i priključne kablove za manžete
1.4. | Led monitori sa prikazom za svaki kanal,
1.5. | Prikaz minimalno slijedećih parametara na monitoru
1.5.1 | Prikaz pritiska u manžetama
1.5.2 | Prikaz namještanja pritiska u manžetama
1.5.3 | Pokazatelj načina rada vanjsko napajanje/baterija
1.5.4 | Mjerenje vremena proteklo od inflacije manžeta
1.6. | Ugrađena accu baterija kapaciteta min. 4 sata u punom radu
1.7. | Zvučni i vizualni alarm curenja zraka
1.8. | Tipkalo za isključivanje alarma
1.9. | Tipkalo za brzo ispuštanje zraka iz manžete
1.10. | Mogučnost preciznog namještanja pritiska u manžetama, maksimalni pritisak limitiran na max. 80 kPa
1.11. | Napajanje 220 V, 50 Hz
1.12. | Manžeta sa konektorom za priključak na uređaj, duga za nogu, dimenzija 76x9 cm, odstupanje max. 5 %
1.13. | Manžeta sa konektorom za priključak na uređaj, duga za ruku, dimenzija 46x7,5 cm, odstupanje max. 5 %
1.14. | Usklađenost uređaja sa medicinskim standardima koji vrijede u zemljama Eu
1.15 | Garancija uređaja 2 godine
1.16 | Proizvodnja uređaja 2016 godina ili kasnije
Jamstveni rok: minimalno 24 mjeseca
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbog najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________