## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
UREĐAJ ZA RAZBIJANJE KALCIFIKATA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN - 17/149
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Naziv
[6 empty] | Zemlja podrijetla | modela proizvoda
1 | UREĐAJ ZA RAZBIJANJE KALCIFIKATA | kom | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | Minimalne tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati broj str. iz kataloga
1. | Aparat za terapiju patoloških stanja u ortopedijiu i fizikalnoj terapiji radijalnim udarnim valom
1.1. | Radni pritisak ne manji od raspona od 1 – 4 bara
1.2. | Gustoća energije u rasponu ne manjem od 0,16 mJ/mm2 do 0,55 mJ/mm2 kod radijalnog udarnog vala u zavisnosti od nastavka aplikatora
1.3. | Frekvencija rada kod radijalnog aplikatora u rasponu ne manjem od 4-10 Hz
1.4. | Mogućnost tretiranja površinskih do dubinskih indikacija (do dubine od najmanje 5 cm) uz korištenje nastavaka na radijalnom aplikatoru od barem pet različita promjera koristeći pri tome nisko energetsku i visokoenergetsku terapiju udarnim valom – veliko fokalno područje
1.5. | Mogućnost tretiranja trigger točaka uz pomoć posebnog nastavka
1.6. | Težina radijalnog aplikatora ne veća od 1,0 kg
1.7. | Registracija broja impulsa apliciranog po pacijentu na aplikatoru
1.8. | Servis radijalnog aplikatora nakon ne manje od 1,1 milion udaraca
1.9. | Jednostavnost u radu aparata
1.10. | Aparat je potrebno isporučiti u kompletu sa pripadajućim uljnim kompresorom smještenom u ormarić/postolje aparata sa svim pripadajućim priborom uključujući aplikatore sa svim raspoloživim nastavcima (držač aplikatora, držač kabla, držač bočice gela)
1.11. | Demonstracija karakteristika bazirana na principima „medicinske provjere i objavljenim radovima prema evidence-based medicine“
1.12. | Upute za rad s aparatom na hrvatskom jeziku
1.13. | Certifikati u skladu s pravilima EU
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbog najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________