## KREVETI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2017
Osijek, J. Huttlera 4
BOLNIČKI KREVETI
za potrebe KBC-a OSIJEK
JN-17/150
BOLESNIČKA POSTELJA ZA STANDARDNU NJEGU S JEDNODJELNIM SKLAPAJUĆIM OGRADAMA
REDNI BROJ | NAZIV PROIZVODA/SPECIFIKACIJA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA U KN (bez PDV-a) | UKUPNI IZNOS U KN (bez PDV-a) | PROIZVOD/ZEMLJA PORIJEKLA | POTVRDA KARAKTERISTIKA/ DA ili NE i broj stranice u katalogu | NAPOMENA
1 | BOLESNIČKA POSTELJA ZA STANDARDNU NJEGU | KOM | 10 |  |  |  |  | KATALOG
1.1. | Osnovna konstrukcija kreveta čelična
1.2. | Čela kreveta izrađena od polipropilena (otporna na vatru M2, klasifikacija F3) ili jednakovrijednog. Mogu se skidati, te postaviti uz sigurnosni mehanizam za zaključavanje.
1.3. | Ploha za ležanje iz četiri dijela izrađena ABS plastike, HPL laminat ili jednakovrijedno _______________________, lako odstranjiva radi pranja i dezinfekcije prema EU protokolima, rtg propustna
1.4. | Dimenzije plohe za ležanje 2000 x 900 mm, max. odstupanje ±5%, sa bočnim graničnicima protiv klizanja madraca
1.5. | Produženje kreveta iz jednog poteza min 20 cm, te mogućnost odabira min. 3 različite duljine izvlaćenja i fiksiranje istih
1.6. | Bočne ograde iz jednog dijela sa mogućnošću spuštanja i podizanja iz jednog poteza jednom rukom. Prilikom podizanja i spuštanja ograda ne mijenja se ukupna širina bolesničke postelje.
1.7. | Kotači promjera minimalno 150 mm, jednostruki, sa mogućnošću centralnog blokiranja kotača, prečka kočnice kod podnožja pune širine kreveta
1.8. | Stanja kod pomicanja kreveta; slobodno, zakočeno i pravocrtno
1.9. | Električno podešavanje pomoću najmanje 3 niskošumna motora (<40dB). Napajanje 230V-50 Hz; rezervna baterija, motori sa zaštita od vlage IPX 4
1.9.1. | Visinska regulacija:min. U rasponu od 400 mm do 760 mm (uključivo kotače 150 mm)
1.9.2. | Nagib uzglavlja min. u rasponu 0 - 60° , nagib bedrenog dijela min. u rasponu 0 - 20° , nagib dijela nogu min. u rasponu 0 - 15°
1.9.3. | Podešavanje u Trendelenburg / antitrendelenburg položaj min, 12° /12°
1.9.4. | CPR pozicija putem daljinskog za osoblje i putem ručica smještenih sa obje strane kreveta
1.9.5. | Sustav koji onemogućava klizanje pacijenta prema donjem dijelu kreveta prilikom podizanja leđnog dijela istodobnim podizanjem dijela za bedra
1.9.6. | Upravljanje putem daljinskog upravljača, jedan za pacijenta ( min. podešavanje dijela za leđa, bedra i pozicije koja onemogućava proklizavanje), drugi za osoblje sa svim funkcijama
1.9.7. | Funkcija kojom se krevet stavlja u sjedeći (tzv. stolica) položaj za olakšano hranjenje i raniju mobilizaciju pacijenta. Pritiskom na jednu tipku moguć povratak u horizontalan položaj.
1.10. | Indikator nagiba plohe za leđa (radi preciznog namještanja nagiba plohe za leđa u skladu sa zahtjevima pojedine terapije)
1.11. | Ručno podešavanje vaskularnog položaja odjeljka za listove nogu min. 12º
1.12. | Zvučno upozorenje za praznu bateriju
1.13. | Na uzglavlju kreveta infuzijski stalak s jedne strane i stalak za podizanje pacijenta (trapez)
1.14. | Polica za posteljinu
1.15. | 4 odbojnika na uglovima kreveta
1.16. | Sigurno radno opterećenje minimalno 220 kg
1.17. | Potpuna sukladnost sa standardom 60601-2-52
2 | STANDARDNI MADRAC ZA PREVENCIJU DEKUBITUSA | KOM | 10 |  |  |  |  | KATALOG
2.1. | Madrac za prevenciju dekubitusa kod pacijenata s niskim rizikom od razvijanja dekubitusa sa vodootpornom i bakteriostatskom navlakom, parno propusna
2.2. | Dimenzija madraca usklađena sa standardnom dimenzijom plohe za ležaj, visina madraca minimalno 14cm
2.3. | Sastoji se od visokokvalitetne pjene
2.4. | Niska gustoća zone pete radi smanjenja tlaka na području osjetljivom za razvoj dekubitusa
2.5. | Madrac rtg propustan, ne smije sadržavati lateks
2.6. | Dozvoljeno opterećenje minimalno 150 kg
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt s karakteristikama predmeta nabave
NAPOMENA: u slučaju nuđenja jednakovrijednog materijala ponuditelj mora dostaviti dokaz o jednakovrijednosti
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine
artikala.
PONUĐAČ ___________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Naziv
______________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | Adresa
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________