## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
UZV UREĐAJ SA VAGINALNOM SONDOM I VODILICOM
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN-17/16
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Naziv
[6 empty] | Zemlja podrijetla | modela proizvoda
1 | UZV UREĐAJ SA VAGINALNOM SONDOM I VODILICOM | kom | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | Minimalne tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati broj str. iz kataloga
1. | DIGITALNI ULTRAZVUČNI COLOR DOPPLER SUSTAV za primjenu u ginekologiji
1.1. | Digitalni ultrazvučni uređaj visoke kvalitete
1.2. | Broj stvarnih kanala obrade signala: min. 170.000
1.3. | Ukupni dinamički raspon min. 225 dB
1.4. | Raspon frekvencija sustava:min 1,5-16 MHz
1.5. | Pararelno procesiranje RF signala
1.6. | Min. 3 priključka za sonde
1.7. | Integrirani grijač gela
1.8. | Monitor:“LED/LCD“ dijagonala min.21,5“ s integriranim zvučnicima,smješten na postolju koje dozvoljava fleksibilne pomake,nagib i zakretanje monitora.Rezolucija min.1920x1080 pixela
1.9. | Dodatni ekran osjetljiv na dodir min 10,4“
1.10. | Dubina prikaza slike:min 30 cm
1.11. | Obvezan Tissue Harmonic Imaging
1.12. | Automatsko namještanje svih parametara snimanja ovisno o tkivu koje se snima pritiskom na jednu tipku kod svih sondi i pregleda
1.13. | Modovi prikaza slike:B-mod,4B, PW Doppler, Color Doppler, Power Doppler, M mod,CW Doppler,Spectral I Color DTI,anatomski M mod
1.14. | Obvezni duplex i triplex mod
1.15. | Integrirani software za HD Zoom
1.16. | Prikaz B-moda: B, 2B, B+B, L/R izmjena u stvarnom vremenu i u cine modu te rotacija slike za 90º.
1.17. | Integrirani software za višesmjerno skeniranje:primjena kod svih modova uključujući THI
1.18. | Mogućnost programiranja min. 128 različitih postavki koje definira korisnik
1.19. | Mogućnost ugradnje barcode readera
1.20. | Fokusiranje na slici: min 4 fokalne zone
1.21. | Mogućnost magnifikacije , piktograma i upisa komentara na slici.
1.22. | 2D Mod: min. 5 nivoa perzistencije,min. 4 nivoa funkcije pojačanje rubova slike(edge enhancement),dinamički raspon slike u min. Rasponu 30-70 dB,mogućnost odabira min. 9 sivih skala i min. 4 fokalne zone.Mogućnost podjele ekrana i rotacije slike.Frame rate min 499 F/sec.
1.23. | Mjerenja u 2D modu:mogućnost višestrukih mjerenja na zamrznutoj slici ili na kino slici.Mjerenje udaljenosti,kuta,volumena.Mjerenje stenoze.
1.24. | Detekcija brzina protoka: PW min. Raspon 1.5-cm/sec-350 cm/sec. PRF u opsegu min.100-19,500 Hz Color min. Raspon 0,6 – 244,4 cm/sec. PRF u opsegu min. 100-19,500 Hz. Frame rate min. 175 F/sec Power Doppler: PRF u opsegu min.100 Hz-19,500 Hz
1.25. | Korekcija kuta 0-90°
1.26. | Širokonamjenski software sa specijalnim mjerenjima i kalkulacijama vezanim za pojedine aplikacije: ginekologija, pedijatrija, neurologija, kardiologija, radiologija, vaskularne, abdominalne, malih organa, sa svim mjerenjima i kalkulacijama vezanim za aplikacije. Mogućnost nadogradnje prikaza 4D slike (min.36 slika/sec.) s prikljućkom 4D sondi
1.27. | Kino opcija: mogućnost ponavljanja min. 2,700 slika u B/C modu te min. 120 sek za Doppler
1.28. | Naknadna obrada na zamrznutoj slici ili kod kino opcije: magnifikacija kod B i color moda, te korekcija kuta kod Doppler moda
1.29. | Ugradjena radna stanica s bazom podataka pacijenata za digitalnu akviziciju, spremanje i ponovni pregled kompletnih studija na hard disk, što ukljućuje slike, dinamićke klipove, mjerenja, kalkulacije i izvještaje
1.30. | Izbor duljine trajanja dinamičkih klipova min. Raspona 1 – 4 sek.
1.31. | Mogućnost promjene tvornički namještenih programa za mjerenje i snimanja istih sa korisnički dodijeljenim imenom
1.32. | DICOM kompatibilnost
SONDE (mogućnost promjene min. 7 frekvencija)
1.33. | Endovaginalna sonda , multifrekvencijska, frekvencijskog raspona min. 4 – 9 MHz. Broj elemenata min.128.Podrška za THI. Set za biopsiju.
1.34. | Konveksna sonda,frekvencijskog raspona min.2-5MHz.Broj elemenata min.128. Podrška za THI.
Pohrana slika i dokumentacije
1.35. | Hard disk min.500 GB– pohrana min. 3000.000 B i B/C slika
1.36. | CDR s mogučnošću snimanja statićkih slika u TIFF formatu i dinamičkih klipova u AVI formatu integriran u sustav DVD-R/RW integriran u sustav
1.37. | Crno bijeli video printer
1.38. | Ugrađen USB priključak (min. 6 kom)
1.39. | Težina uređaja max.75 kg
Opcije za dodatnu ugradnju:
1.40. | Mogućnost nadogradnje programa za panoramski prikaz slike
1.41. | Mogućnost nadogradnje programa za elastografiju
1.42. | Mogućnost nadogradnje programa z arad sa kontrastnim sredstvima
1.43. | Mogućnost nadogradnje multifrekventnom linearnom sondom visoke rezolucije 5-16 MHz, širine min. 40mm
1.44. | Osiguran servis u RH certificiran prema ISO 9001 standardu – priložiti ISO certifikat
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbog najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________