## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
ELEKTROKIRURŠKI GENERATOR
za potrebe Klinike za ORL i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN-18/3
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
1. | ELEKTROKIRURŠKI GENERATOR | kpt | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red.br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati boj str. iz kataloga
1 | Elektrokirurški generator snage 300W (400Wpp) kod rezanja i 200W kod koagulacije
2 | Opsluživanje preko TFT displeja ,mikroprocesorski upravljan, sustav automatskog doziranja snage u zavisnosti od otpora tkiva po svim pravilima regulacijske tehnologije (reguliranje napona, električnog luka i snage ) i PPS sustav zarezivanja, nadgledavanje neutralne elektrode prema otporu tkiva,simetriji struje i gustoći struje. Modularna izvedba i varijabilna konfiguracija utičnica, mogućnost indikacijskog programiranja te softverske nadgradnje za nadolazeće modove. Remode funkcija. Mogućnost implementacije sa APC-om te vodenim nožom u istoj konzoli.ECB bus za komunikaciju sa PC. Mogućnost memoriranja 10 programa.
3 | 3 modusa monop rezanje svaki reproducirajuće kvalitete reza sa najmanje 8 efekata hemostaze, 1 mod bipolarno rezanje 8 efekata hemostaze
4 | 5 modusa monop koagulacija svaki sa najmanje 4 efekata hemostaze
5 | 1 modus bipolarna koagulacija uključujući AUTO START/STOP funkciju sa najmanje 8 efekata hemostaze
6 | Dvopedalni nožni prekidač sa okvirom
Jamstveni rok: minimalno 24 mjeseca
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________