## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK J.Huttlera 4, 31000 Osijek
TIMPANOMETAR
Za potrebe KBC-a Osijek
JN-18/168
Red. broj | Timpanometar - Opis zahtijevanih tehničkih karakteristika opreme za audiologiju | Jed. mjere | Koli- čina | Proizvođač (država proizvodnje, godina proizvodnje) | Šifra proizvoda | Jedinična cijena FCO korisnik bez PDV-a | Iznos u kunama (kolona 2 x kolona 5) | Potvrda tehničkog opisa DA ili NE
| NAZIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Klinički dvokanalni audiometar. Uređaj konfiguriran za kliničku primjenu za mjerenje zračne vodljivosti, koštane vodljivosti, sa širokim spektrom kliničkih testova, za standardnu i visokofrekventnu tonalnu audiometriju, govornu audiometriju, audiometriju u slobodnom polju sa 2 zvučnika, softverom za bazu pacijenata, sa stolnim računalom i kolor laser printerom, prema specifikaciji: | 1: kpl; 2: 1
1.1. | Sigurnosni standardi: IEC 60601-1:2005, ES60601-1:2005/A2:2010, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008, IEC 60601-1:1988+A1+A2.
1.2. | Standardi za audiometar: Ton: IEC 60645-1:2012/ANSI S3.6:2010 Type 1; Govor: IEC 60645-2:1993/ANSI S3.6:2010 Type A ili A-E.
1.3. | Opseg frekvencija: 125-20000 Hz odvojeno u 2 raspona 125-8000 Hz i 8000-20000 Hz.
1.21.9. | Audiometrija standardnih i visokih frekvencija.
1. | Klinički prijenosni timpanometar sa visokom frekvencijama i širokopojasnom timpanometrijom za pedijatriju, sa softverom za pohranu i ispis podataka sa računalom i kolor laser printerom, prema specifikaciji: | 1: kpl; 2: 1
1.1. | Integriran modul za kliničku timpanometriju:
1.2. | Frekvencije timpanometrijske sonde: 226, 678, 800 i 1000 Hz.
1.3. | Automatsko i ručno timpanometrijsko testiranje.
1.4. | Minimalni opseg tlaka zraka pumpe -600 daPa do +300 daPa.
1.5. | Ograničenje tlaka zraka pumpe -750 daPa do +550 daPa.
1.6. | Opseg usklađenja 0,1 do 8,0 ml pri tonu sonde 226 Hz i 0,1 do 15 mmho pri tonu sonde 678, 800 i 1000 Hz.
1.7. | Test ne perforiranog bubnjića.
1.8. | Test perforiranog bubnjića.
1.9. | Test patološke eustahijeve tube.
1.10. | Automatski test refleksa ipsi i kontra.
1.11. | Ručno upravljanje funkcijama refleksa.
1.1.11. | Frekvencije ipsi refleksa: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz.
1.12. | Frekvencije kontra refleksa: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz.
1.13. | Refleks decay, automatski 10 dB iznad praga sluha ili ručno sa podražajem duljine 10 do 30 s.
1.14. | Latencija refleksa, automatska 10 dB iznad praga sluha ili ručno, prvih 300 ms od početka podražaja.
1.15. | Širokopojasna timpanometrija za pedijatriju sa minimalnim rasponom frekvencije sonde 226 Hz do 8000 Hz.
1.16. | Slušalica naglavna za kontra reflekse, 1 kom.
1.17. | Kreiranje protokola od strane korisnika.
1.18. | Testiranje upravljano pomoću računala ili bez.
1.19. | Softverski modul sa optičkim usb izolatorom za sigurno povezivanje na korisnikovo računalo umreženo i kompatibilno sa korisnikovom bazom podataka ''OtoAccess'' za analizu, arhiviranje i ispis nalaza.
1.20. | Odgovarajuće stolno računalo sa LCD monitorom minimalno 22'' na koje se povezuje timpanometar, 1 kpl.
1.21. | Kolor laser printer za ispis formata A4, 1 kom.
1.22. | Timpanometar sa integriranom punjivom baterijom, prenosiv za snimanje pacijenata bez povezivanja sa računalom.
1.23. | Timpanometar stacionaran za snimanje pacijenata upravljan preko računala.
1.24. | Standardi za: Timpanometar IEC 60645-5/ANSI S3.39 TIP 1; ABR IEC 60645-7 2009 TIP 2; OAE IEC 60645-6 2009 TIP 2.
1.24. | CE oznaka.
1.26. | Ponuditelj autoriziran od strane proizvođača za prodaju i servis u Republici Hrvatskoj sa najmanje 2 zaposlena certificirana servisera.
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om