## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, 31 000 Osijek
USLUGA NAJMA SUSTAVA ZA EVOCIRANE AUDIOPOTENCIJALE
za potrebe Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN-18/169
SUSTAV ZA EVOCIRANE AUDIOPOTENCIJALE
Red. broj | Opis zahtijevanih tehničkih karakteristika opreme za audiologiju | Jed. mjere | Koli- čina | Proizvođač (država proizvodnje, godina proizvodnje) | Šifra proizvoda | Jedinična cijena FCO korisnik bez PDV-a | Iznos u kunama (kolona 2 x kolona 5) | Potvrda tehničkog opisa DA ili NE
| NAZIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Klinički sustav za auditorne evocirane potencijale sa modulima za automatski ABR screening, ABR, ASSR, VEMP sve na jednoj hardverskoj hardverskoj platformi sa odgovarajućim softverom, računalom, monitorom i kolor laser printerom, prema specifikaciji: | 1: kpl; 2: 1
1.1. | Hardverska platforma, 1 kom.
1.1.1. | CE oznaka.
1.1.2. | Standard sigurnosti: IEC 60601-1, Class I, Type BF i Type B.
1.1.3. | EMC standard: IEC 60601-1-2.
1.1.4. | Standard električnog napajanja: IEC 60601-1 Class 1, UL2601.
1.1.5. | Električno napajanje 100 - 240V AC, 50/60 Hz, izolirano sa 1500 V izolacijom. Signal izoliran digitalno / kapacitivno.
1.1.6. | Hardverska platforma spaja se na računalo preko USB konekcije 1.1 ili 2.0.
1.1.7. | Minimalno dvokanalno pojačalo 1 kom sa kolektorom za kablove za 4 elektrode.
1.1.8. | Provjera impedancije za svaku elektrodu zasebno.
1.1.9. | Pretvornik: Insertne ABR slušalice, 1 kpl.
1.2. | Modul za automatizirani ABR screening, 1 kom.
1.2.1. | Brzi screening za sve dobne skupine za dobivanje automatskog objektivnog rezultata pass/refer.
1.2.2. | Frekvencija podražaja 93 Hz.
1.2.3. | Intenzitet podražaja 30, 35, 40 dBnHL.
1.2.4. | Vrijeme analize ne veće od 120 s.
1.2.5. | Frekvencija uzorkovanja ne manje od 30 kHz.
1.3. | Modul za klinički ABR (Auditory Brainstem Response), 1 kom.
1.3.1. | Frekvencije specifičnih podražaja: Tone burst – kratki ton od 0,25 kHz do 4 kHz, NB CE-Chirp ili bolje: 0,5 kHz do 4 kHz, Širokopojasni CE-Chirp ili bolje: 200 Hz do 11kHz.
1.3.2. | Raspon brzine podražaja od 0,1 do 80,1 po sekundi u koracima po 0,1.
1.3.3. | Intenziteti: od 20 do 135,5 db peSPL.
1.3.4. | Maskiranje: Bijeli šum kalibriran i prikazan u peSPL do +30 dB -40 dB relativno na podražaj.
1.3.5. | Izbor nekoliko automatskih testnih protokola. Mogućnost kreiranja protokola po želji korisnika.
1.3.6. | Testovi: ABR, MLR, LLR, P300, MMN, ECochG, eABR.
1.3.7. | Jednostavno editiranje i analiza.
1.4. | Modul za ASSR (Auditory Steady - State Response), 1 kom.
1.4.1. | Izbor nekoliko automatskih testnih protokola za djecu i odrasle (spavanje odnosno budni). Mogućnost kreiranja protokola po želji korisnika.
1.4.2. | Raspon brzine podražaja 40 ili 90 Hz.
1.4.3. | Intenzitet podražaja o - 100 dB nHL u koracima po 5 dB.
1.4.4. | Podražaj kao NB CE-Chirp ili bolje pri 0,5 kHz, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz na oba uha istovremeno.
1.4.5. | Neovisna kontrola do 8 podražaja (najviše 4 po uhu).
1.4.6. | Maskiranje: Bijeli šum u rasponu od 0 do 100 dB SPL.
1.4.7. | Pojačavanje inteziteta ručno ili automatski od 74 dB do 110 dB.
1.5. | Modul za VEMP (Vestibular Evoked Myogenic Potential), 1 kom.
1.5.1. | Snimanje cVemp i oVEMP.
1.5.2. | Intenzitet podražaja do 100 dB nHL.
1.5.3. | Podražaji tone burst i klik od 250 Hz do 8 kHz.
1.6. | Software za bazu pacijenata, pohranu, pregled i ispis mjernih rezultata konfiguriran za mrežni rad sa postojećim korisnikovim vng uređajem sa objedinjenom bazom podataka za videonistagmografiju i auditorne evocirane potencijale.
1.7. | Odgovarajuće stolno računalo sa LCD monitorom dijagonale minimalno 22''. Računalo povezano sa hardverskom platformom na medicinski siguran način, 1 kpl.
1.8. | Kolor laser printer za ispis formata A4.
1.9. | Ponuditelj autoriziran od strane proizvođača za prodaju i servis u Republici Hrvatskoj sa najmanje 2 zaposlena certificirana servisera.
Sveukupno bez PDV-a
PDV
Ukupna cijena ponude sa PDV-om
Ukupna cijena ponude sa PDV-om - slovima