## Grupa A-b)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA A - b)
Potrošni materijal za ekstrakorporalnu cirkulaciju
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1* | Oksigenator u kompletu sa linijom -Oksigenator mora imati dvojni cardiotomski rezervar, sa mogućnošću odstranjivanja lipida i leukocita. Membrana oksigenatora mora biti presvučena (zaštićena)PHOSPHORYLCHOLIN-om. Veličina do 1,40 m2, priming volumen manji od 200 ml. Rezervoar radnog volumena do 260 ml, maksimalni volumen veći od 4500 ml, priming volumen manji od 450 ml. Tlak pri protoku 6 lit/min ne veći od 180 mmHg prijenos kisika pri protoku 6 lit/min najmanje 325 ml/min; prijenos CO2 pri protoku 6 lit/min najmanje 260 ml/min. Linija prema priloženom nacrtu. | kom | 160 |  |  |  |  | katalog
2 | Aortalna kanila vel. 20-24 Fr zakrivljena, s obručom i perforacijom za fiksaciju. Otporna na presavijanje, lagana mogućnost orijentacije s markiranim indexom. Kanila izrađena od glatke plastike, bez konektora. | kom | 3 |  |  |  |  | katalog
3 | Aortalna kanila vel. 20-24 Fr zarivljena, s obručom i perforacijom za fiksaciju. Otporna na presavijanje, lagana mogućnost orijentacije s markiranim indexom. Kanila izrađena od glatke plastike. Mogućnost konektora s i bez luer lock-a. Čep za odzračivanje. | kom | 75 |  |  |  |  | katalog
4 | Aortalna kanila vel. 21-24 Fr, ravna ili zakrivljena, vrlo mekana, s obručom ili krilcima za fiksaciju, sa T konektorom, sa maksimalnim disperzivnim protokom krvi sa minimalnim otporom. | kom | 250 |  |  |  |  | katalog
5 | Kanila za retrogradnu kardioplegiju 14 Fr, sa samonapuhavanim balonom i vodilicom, meka, sa kanilom se mora jednostavno manipulirati, ne smije ispadati iz koronarnog sinusa kod manipulacije srca i davanju kardioplegije | kom | 50 |  |  |  |  | katalog
6 | Kardioplegijska igla, vel.16 G, dužina 5 cm, dužina igle 1.4 cm. Zaštitni čep, luer lock konektor. | kom | 15 |  |  |  |  | katalog
7 | Kardioplegijski adapter, mogućnost mnogobrojne konfiguracije | kom | 25 |  |  |  |  | katalog
8 | Aortalna kanila vel 20-24 Fr, zakrivljena pod kutem od 45 ◦, sastavljena od plastičnog vrha i žičane ovojnice koja sprečava nepotrebno savijanje, s obručem z afiksaciju sa T-konekorom | kom | 30 |  |  |  |  | katalog
9 | Venska kanila jednostupanjska, vel. 20-36 Fr, dužina 39 mm | kom | 15 |  |  |  |  | katalog
10 | Venska kanila,trostupanjska, 38/46/48 Fr, dužine 40 cm, konektor 1/2₺, dvostruka atrijska košarica koja omogućava kontinuirano visoki protok,tanka stijenka | kom | 25 |  |  |  |  | katalog
11 | Venska kanila,dvostupanjska, 38/46 Fr, dužine 40 cm, konektor 1/2", sa tankom stjenkom otpornom na kolabiranje i knikanje, žicom ojačana stijenka, vrh s više otvora | kom | 15 |  |  |  |  | katalog
12 | Venska kanila,dvostupanjska, 38/46 Fr, dužine 40 cm, konektor 1/2", sa tankom stjenkom otpornom na kolabiranje i knikanje, žicom ojačana stijenka, produženi vrh s više otvora | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
13 | Venska kanila,dvostupanjska, 38/46 Fr, dužine 40 cm, konektor 1/2", sa tankom stjenkom otpornom na kolabiranje i knikanje, žicom ojačana stijenka | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
14 | Venska kanila dvostupanjska, spljošteni ili standardni oblik. Olakšana insercija s markiranom dubinom. Tijelo kanile fleksibilno, lako uvedivo i opremljeno obduratorom. Mogućnost konektora.Vel. 32/40 Fr - 36/51 Fr | kom | 15 |  |  |  |  | katalog
15 | Venska kanila, jednostupanjska, 30/32/34/36 Fr, dužine 40 cm, konektor 3/8", savitljiva sa unutarnjom žicom koja omogućava prilagodljivost oblika,žicom ojačana stijenka | kom | 200 |  |  |  |  | katalog
16 | Femoralna arterijska kanila, vel 18/20 Fr,efektivna dužina 15 cm,sveukupna dužina 24 cm,konektor 3/8 ",žicom ojačana ultra tanka stijenka, otporna na knikanje,dodatno suženi vrh dilatatora,sa T-konektora ili bez T-konektora | kom | 4 |  |  |  |  | katalog
17 | Femoralna venska kanila, vel 18/20/22 Frefektivna dužina 55 cm.,sveukupna dužina 73 bcm.,konektor 3/8 ", žicom ojačana ultra tanka stijenka, otporna na knikanje,dodatno suženi vrh dilatatora,distalni dio sa više drenažnih otvora | kom | 4 |  |  |  |  | katalog
18 | Kanila za anterogradnu kardioplegiju, vel. 10 Fr- 14 Fr, 21 mm dužine, kut od 45 ° ili 90 ° | kom | 4 |  |  |  |  | katalog
19 | Kanila za anterogradnu kardioplegiju, sa ili bez vent linije. Vel. igle16G-18G, vel. vrha 7 Fr- 10 Fr | kom | 4 |  |  |  |  | katalog
20 | Kanila za anterogradnu kardioplegiju, vel. 7 Fr., atraumatska s mekanim vrhom, Y dodatak, sa dvije stezaljke | kom | 4 |  |  |  |  | katalog
21 | Y za kardioplegiju,set od dvije linije, Y adapter različitih duljina | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
22 | Silikonski vent kateter,vel.20 Fr, 35 mm duljina | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
23 | PVC Vent kateter, zatvorenog tipa, desni kut postavljanja, vel. 13 i 20 Fr. | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
24 | PVC Vent kateter, zatvorenog tipa, ravni. Markirana dubina insercije, vel.18 Fr, 20 Fr, sa stiletom | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
25 | PVC Vent kateter, otvorenog tipa,ravni, vel. 13 i 20 Fr. Sa stiletom, vel.17 -18 Fr, dužina 32 cm | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
26 | Rigidni suktor s metalnom drškom i plastičnim vrhom. Dužina 33 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
27 | Feder vent kateter, vel.16 Fr, dužina 36 cm | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
28 | Cjevčica za sukciju, 22 Fr.,dužine 38 cm., konektor 1/4", fleksibilna, vrh s otvorima po dužini | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
29 | CO2 difuzor, preventivno djeluje na emboliju, antibakterijski učinak, antibakterisjki filtar, hidrofobni tip, fleksibilni i savitljivi dio omogučuje precizno postavljanje, veličina sonde 40 cm, dužina 225 cm | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
30 | Tourniquet, osigurava poziciju aortalne i venske kanile | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
31 | Y konektor za EKC, sa i bez luer lock-a, vel. 3/16 - 1/2 | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
32 | Konektor ravni za EKC, sa i bez luer lock-a, vel. 3/16-1/2 | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
33 | Cartridge CG8+ ZA i-STAT analizator | kom | 250 |  |  |  |  | katalog
34* | ECMO sustav za odrasle, validiran za rad 14 dana, uz mogućnost vlasite personalizacije sustava i nacrta po želji.Sustav membrana izrađen od polymethylpentena. Sustav obložen phosporylcholinom sa NO-DOP (phatalate free). Priming volumen oksigenatora 225 ml, kontaktna površina 1.81 m2, protok krvi kroz oksigenator od 0.4 l/min do 7.0 l/min. Izmjenjivač topline izrađen od herđajućeg čelika što sprečava migraciju bakterija u sustav krvi, površine 0.08 m2, faktora izmjene topline 0,64 (@ 4 l/min). | kom | 3 |  |  |  |  | katalog
35 | PAMETNI VENSKI DRENAŽNI SUSTAV: sustav se prilagođava venskom sustavu na anatomski najpogodniji način pri čemu iskorištava najveći mogući način dijametar krvne žile prohodnim. Sustav omogućava neometanu venski drenažu visokih perfomansi. Veličin kanila od 15 Fr -18 Fr s mogučnošću ekspandiranja veličine od 20 Fr- 24 Fr. SDD u veličinama od 1/4 i 3/8. | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
36 | SET ZA INSERCIJU SDD: omogućava uvođenje SDD pomoću žice vodilice .035 100 cm i .035 180 cm, 5 dilatatora u veličinama 8/10, 10/12, 14/16, 18/20, 22/24. Igla za pikanje 18G | kom | 3 |  |  |  |  | katalog
37 | Žica za uvođenje 0.035 100cm i 180cm | kom | 100 |  |  |  |  | katalog
38 | Krvna kardioplegija visokih performansi, izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika sa niskim faktorom padom tlaka i optimiziranom površinom. Visok učinak odzračivanja uz malu kontaktnu površinu rezultira smanjenjem upalnog odgovora organizma. Priming od 35 mm, protok krvi od 0-600ml/min. Filtar od 105µm, konekcije 1/4 × 1/4, površina izmjenjivača topline 0,023 m2 | kom | 3 |  |  |  |  | katalog
39 | Biokompatibilan kirurški hemostatik; 100% sintetičkog podrijetla, transparentan, farmakološki, imunološki i metabolički inertan; moguće ga je reaplicirati /ukloniti / koristiti tijekom čitavog zahvata. Upotrebljava se bez prethodne pripreme i zagrijavanja; šprica zapremnine 1 ml (uključen aplikator). | kom | 3 |  |  |  |  | katalog
40 | Biokompatibilan kirurški hemostatik; 100% sintetičkog podrijetla, transparentan, farmakološki, imunološki i metabolički inertan; moguće ga je reaplicirati /ukloniti / koristiti tijekom čitavog zahvata. Upotrebljava se bez prethodne pripreme i zagrijavanja; šprica zapremnine 3 ml (uključen aplikator) | kom | 3 |  |  |  |  | katalog
41 | Biokompatibilan kirurški hemostatik; 100% sintetičkog podrijetla, transparentan, farmakološki, imunološki i metabolički inertan; moguće ga je reaplicirati /ukloniti / koristiti tijekom čitavog zahvata. Upotrebljava se bez prethodne pripreme i zagrijavanja; šprica zapremnine 5 ml (uključen aplikator) | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
42 | Klema fleksibilna Quick bend, 61mm/86mm | kom | 3 |  |  |  |  | katalog
43 | Umetci za fleksibilnu klemu | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
44 | Kiveta arterijska i venska 1/2 za direktno mjerenje plinova | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
45 | Kiveta arterijska i venska 3/8 za direktno mjerenje plinova | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on A8: :