## Grupa A-a)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [9 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA A - a)
Potrošni materijal za ekstrakorporalnu cirkulaciju
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač | Zemlja | Napomena | Kataloški broj | Napomena
zemlja
1* | Komplet cijevi s oksigenatorom za odrasle koji ima integrirani arterijski fillter sa 25 mikrona. Priming od 260 ml i preporučenim protokom krvi do 7 l/min. Kardiotomi rezervoar od 4.500 ml te mogućnošću rotacije od 360°. Predmembranska komora s jednosmjernom valvulom. Radijalni protok krvi. Plastični izmjenjivač topline, odvojen venski i kardiotomijski rezervoar. Sve po nacrtu KBC-a Osijek | kom | 200 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
2 | SET ZA KARDIOPLEGIJU - sastoji se od kompleta cijevi omjera 4:1, s integriranim izmjenjivačem temperature, zračnim filterom, maksimalnog protoka do 500 ml/min, sigurnosne valvule za prevenciju visokog tlaka te mogućnošću mjerenja tlaka ili jednakovrijedan | kom | 350 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
3 | HEMOKONCENTRATOR SISTEM ZA ODRASLE - sa sistemom cijevi namjijenjen za izvođenje hemokoncentracije, hemofiltracije i modificirane ultrafiltracije ili jednakovrijedan | kom | 50 | [6 empty] | katalog
4* | EKC KOMPLET CIJEVI BEZ OKSIGENATORA - ODRASLI - zasebno pakirane cijevi zajedno sa arterijskim filterom - nacrt KBO - Kardiokirurgija, ili jednakovrijedan | kom | 2 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
5* | EKC KOMPLET CIJEVI BEZ OKSIGENATORA - ODRASLI - zasebno pakirane cijevi zajedno sa arterijskim gfilterom - nacrt KBO - Kardiokirurgija, ili jednakovrijedan | kom | 2 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
6 | CIJEV STERILNA PVC - isključivo za potrebe izvantjelesnog krvotoka - raznih promjera i veličine 200 cm - 1/2 x 1/2; 3/8 x 3/32; 1/4 x 1/4; 1/16 x 3/16 ili jednakovrijedan | kom | 2 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
7 | CIJEV STERILNA PVC - heparinizirana - isključivo za potrebe izvantjelesnog krvoitoka - raznih promjera i veličine 200 cm - 1/2 x 1/2; 3/8 x 3/32; 1/4 x 1/4; 1/16 x 3/16 ili jednakovrijedan | kom | 5 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
8 | CIJEV STERILNA PVC sa gazećim silikonskim segmentom - dužine 60 cm, a ukupne dužine 200 cm - isključivo za potrebe izvantjelesnog krvotoka - raznih promjera i veličine 200 cm - 1/2 x 1/2; 3/8 x 3/32; 1/4 x 1/4; 1/16 x 3/16 ili jednakovrijedan | kom | 5 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
9 | CIJEV STERILNA PVC sa gazećim silikonskim segmentom - dužine 60 cm, a ukupne dužine 200 cm - heparinizirana isključivo za potrebe izvantjelesnog krvotoka - raznih promjera i veličine 200 cm - 1/2 x 1/2; 3/8 x 3/32; 1/4 x 1/4; 1/16 x 3/16 ili jednakovrijedan | kom | 5 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
10 | CIJEVI ZA KRISTALNU KARDIOPLEGIJU - za davanje kristalne kardioplegije sa integriranim zračnim filterom i komoricom za mjerenje tlaka ili jednakovrijedan | kom | 5 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
11 | KONEKTOR STERILNI PVC - namjenjen isključivo za konekciju unutar sistema za izvantjelesni krvotok u raznim veličinama ili jednakovrijedan | kom | 200 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
12 | KONEKTOR STERILNI PVC HEPARINIZIRANI - namjenjen isključivo za konekciju unutar hepariniziranog sistema za izvantjelesni krvotok ili jednakovrijedan | kom | 5 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
13 | KOMORICA ZA MJERENJE TLAKOVA - za mjerenje tlakova tijekom perfuzije, konekcija na poseban aparat ili jednakovrijedan | kom | 5 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
14 | SISTEM ZA AUTOTRANSFUZIJU (CELL-SAVER) - namjena kod operacija na otvorenom srcu te nekih operacija u vaskularnoj ili abdominalnoj kirurgiji te transplantaciji srca i jetre. Kompatibilni sa aparatom koji posjeduje KBO - kardijalna kirurgija ili jednakovrijedan (autolog) | kom | 75 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
15 | PVC STEZALJKE ZA CIJEVI - namjenjene za osiguravanje konekcija unutar sistema za izvantjelesnu cirkulaciju | kom | 500 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
16 | FEMORALNA KANILA PERFUZIJSKA ARTERIJSKA ODRASLA - specijalno su dizajnirane za laganu uporabu kod alternativnih aplikacija. Raznih dimenzija za uporabu. Sastavljene od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koje sprječava nepotrebno savijanje. Kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju. Veličina 8-21 Fr. ili jednakovrijedan | kom | 40 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
17 | FEMORALNA KANILA PERFUZIJSKA VENSKA ODRASLA - specijalno su dizajnirane za laganu uporabu kod alternativnih aplikacija. Raznih dimenzija za uporabu. Sastavljene od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koje sprječava nepotrebno savijanje. Kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju. Veličina 8-29 Fr. ili jednakovrijedan | kom | 40 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
18 | KANILA PERFUZIJSKA VENSKA - bikavalna za drenažu SVC i IVC 70,5 cm (Two - stagre) ili jednakovrijedan | kom | 5 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
19 | KANILA PERFUZIJSKA ZA ODRASLE ARTERIJSKA - AORTALNA - zavinuta na vrhu pod raznim kutovima, te dobrih performanski: fleksibilnost, kakvoća, tanke stijenke ojačane žicom, adekvatnih protoka i zadovoljavajućeg tlaka i mogućnosti otvora na vrhu kanile. Veličina od 20 - 24 Fr ili jednakovrijedna | kom | 200 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
20 | KANILA PERFUZIJSKA ZA ODRASLE VENSKA - jednostruka kanila zavinuta na vrhu izrađena od PVC ojačana žicom, tanke stijenke te adekvatnih protoka i veličina od 24-36 Fr ili jednakovrijedna | kom | 50 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
21 | KANILA PERFUZIJSKA ZA ODRASLE VENSKA - jednostruka kanila ravna izrađena od PVC ojačana žicom, tanke stijenke te adekvatnih protoka i veličina od 24-36 Fr ili jednakovrijedna | kom | 50 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
22 | KANILA PERFUZIJSKA ZA ODRASLE VENSKA - dvostruka (two-stage) venska kanila izrađena od PVC, ojačana žicom, tanke stijenke, veličina 28/36-36/51 Fr ili jednakovrijedna | kom | 200 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
23 | Arterijska kanila - ravna, ojačana žicom, oznakama dubine, centralnim otvorom, konektor 3/8 s LL na kojem se nalazi crveni gumeni čep i obručom za fiksaciju na kanili. Kanila sadrži uvodnicu i žicu za uvođenje. Dužina kanile 30,5 cm i razmjer veličine od 18 d0 24 Fr. | kom | 20 | [6 empty] | katalog
24 | Femoralna venska kanila dvostupanjska - za femoralnu kanilaciju gornje i donje šuplje vene, uvodnica i žica od 180 cm debljine 0,1 cm. Veličina 24/29 i 30/33 Fr te dužine od 70,5 cm. | kom | 10 | [6 empty] | katalog
25 | Antegradna kanila za kardioplegiju - pod kutom od 90° sa košaricom i plastičnim rukohvatom. Kanila visokih protoka, dužinom od 19,1 cm i veličine od 10 do 14 Fr. | kom | 15 | [6 empty] | katalog
26 | Retrogradna kanila - manualna, s integriranom skretnicom na mjerenju tlaka, rigidim balonom, stiletom sa bijelim držaćem, klemicom na kraju kanile, obručem za fiksaciju i plavom kontrolon punjenosti balona. Dužina 31,8 cm i veličine 15 Fr. | kom | 10 | [6 empty] | katalog
27 | EPRUVETE ZA MJERENJE ANTIKOAGULACIJSKOG STATUSA - mjerenje heparinizacije tijekom EKC (HR-Heparin) te nakon protamina ili jednakovrijedne | kom | 1000 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
28 | KONTROLNA TEKUĆINA ZA KONTROLU APARATA ACT plus - ili jednakovrijedan | kom | 10 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
29 | Antrogradna perfuzijska kanila, veličine 15 GA, s linijom venta | kom | 12 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
30 | Kanila za anterogradnu kardioplegiju s ventom, konekcija 1/4 | kom | 50 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
31 | Kanila za retrogradnu kardioplegiju s multiport izlazom, veličine 15 FR | kom | 50 |  |  |  |  | katalog |  | katalog
32 | Kanile za anterogradno davanje kardioplegije za djecu i odrasle, 5-11 Fr, sa i bez krilaca za bolje učvršćivanje kanile i sa mogućnosšću ventanja | kom | 15
33 | Komorica za mjerenje tlakova- za mjerenje tlakova tijekom perfuzije,konekcija na poseban aparat. | kom | 20
34 | Kanila perfuzijska venska za odrasle, trostupanjska, savitljiva u cijeloj dužini ojačana žicom, 38.1cm dužine, 29/46/37FR i 29/29/29FR, sa i bez konektora | kom | 30
35 | Kanile za ušće koronarnih arterija (antegradna perfuzija) razne dimenzije 10-14 Fr, 15.2cm duljine, mogućnost savijanja, raznih oblika - basket tip, silikonski mekani tip (konkavni i konveksni). | kom | 25
36 | Kanila perfuzijska venska za odrasle,formirajuća u cijeloj dužini(38,1cm) veličine od 12-40Fr. | kom | 10
37 | EKC komplet za djecu: Oksigenator površine membrana 0,67 m2 i max punjenja 48 ml, protoka 0,1 – 2,0 l/min, niskih razlika tlakova ulaza i izlaza, plazma rezistentne membrane presvućene s dva sloja: prvi sloje je sulphate iz grupe sulphonata a drugi sloj je polyethylene oksid polymer (presvlaka bio-površine bez heparinskih molekula), venski tvrdi rezervoar max volumena od 1200 ml s mogućnošću rada minimalnoga volumena od 20 ml, odvojena filtracija venske i sukcijske krvi, venski filter 64 mikrona a sukcijski 30 mikrona, sadrži valvulu za mogućnost venske drenaže do -60 mmHg, sukladno nacrtu kardijalne kirurgije KBC Zagreb. | kom | 1
38 | Cijevi za mini kardioplegiju koji se sastoji od cijevi pvc 3/16/1/4 dužine 250 cm i pvc cijevi 3/16/14 170cm sa ugrađene dvije skretnice sve sterilno zapakirano | kom | 2
39 | Elektroda bipolarna za radiofrekventnu kiruršku ablaciju, mogućnost savijana elektroda, automatsko ograničenje vremena ablacije | kom | 1
40 | Elektroda unipolarna za radiofrekventnu kiruršku ablaciju | kom | 1
41 | Set za femoralnu kanilaciju s dilatatorima od 8/10, 12/14 i 16/18 Fr, žicom od 0,038-in x 180 cm, Seldinger iglom, špricom i nožićem br. 11. | kom | 2
42 | PEDIATRIJSKI set za femoralnu kanilaciju s dilatatorima od 8/10 i 12/14 Fr, žicom od 0,025-in x 60 cm, Seldinger iglom, špricom i nožićem br. 11. | kom | 2
43 | Kanila silikonska za retrogradnu kardioplegiju za ručnim napuhavanjem balona, 15 Fr, dužine 31,8 cm, naborani balon, metalna uvodnica i bijeli držać na kraju. Integrirana skretnica za mjerenje tlaka. | kom | 200
44 | Kanila femoralna venska perfuzijska, pedijatrijska, specijalno su dizajnirane za laganu perkutanu kanilaciju. Uvodnica plastična, šuplja za prolazak žice. Raznih dimenzija za uporabu. Sastavljene od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koja sprječava nepotrebno savijanje. Kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju. Veličina 8-14Fr i konektor 1/4. Kanile posjeduju kovalentnu heparinizaciju bez albumina | kom | 5
45 | Kanila femoralna arterijska perfuzijska, pedijatrijska, specijalno su dizajnirane za laganu perkutanu kanilaciju. Uvodnica plastična, šuplja za prolazak žice. Debljina zida 0,38 mm. Sastavljene od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koja sprječava nepotrebno savijanje. Kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju. Veličina 8-14Fr i konektor 1/4. Kanile posjeduju kovalentnu heparinizaciju bez albumina | kom | 5
46 | Kanila perfuzijska femoralna arterijska / jugularna za odrasle s uvodnicom - služi i za arterijsku femoralnu i vensku jugularnu kanilaciju. Specijalno dizajnirana za laganu uporabu kod perkutanih kanilacija. Sastavljene od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koja sprječava nepotrebno savijanje. Kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju. Konektor 3/8 sa crvenim čepom i uvodnica plastična, šuplja za prolazak žice. Dolazi sa cijevnim držačima a dostupne veličine su 15-25 Fr. | kom | 5
47 | Kanila femoralna perfuzijska venska za odrasle s uvodnicom, ulazni otvori na vrhu kanile i između 20 i 30 cm sljedeća tri nivoa istih; pogodne za bikavalnu kanilaciju; specijalno su dizajnirane za laganu uporabu kod alternativnih aplikacija. Sastavljene od poliuretanske tanke stijenke radi maksimuma protoka i žičane ovojnice koja sprječava nepotrebno savijanje. Uvodnica plastična i šuplja za prolazak žice. Kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju. U setu s kanilom dolazi i njezin držač i cijevni adapter 1/2 in, samo za veličine od 23 - 29 Fr. Dostupne veličine 15-29 Fr. | kom | 5
48 | Heparinizirana kanila femoralna perfuzijska venska za odrasle, veličine 23, 25, 27, 29 Fr, konektor 1/2"; specijalno dizajnirane za laganu uporabu kod alternativnih aplikacija, od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koja sprečava nepotrebno savijanje; uvodnica plastična i šuplja za prolazak žice; kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju | kom | 5
49 | Heparinizirana kanila femoralna perfuzijska venska za odrasle, veličine 15, 17, 19, 21 Fr, konektor 3/8"; specijalno dizajnirane za laganu uporabu kod alternativnih aplikacija, od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koja sprečava nepotrebno savijanje; uvodnica plastična i šuplja za prolazak žice; kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju | kom | 5
50 | Heparinizirana kanila femoralna perfuzijska arterijska za odrasle, veličine 15, 17, 19, 23 Fr, specijalno dizajnirane za laganu uporabu kod perkutanih kanilacija, sastavljene od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koja sprečava nepotrebno savijanje, kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju, konektor 3/8" sa crvenim čepom i uvodnica plastična, šuplja za prolazak žice | kom | 5
51 | Kanila perfuzijska za djecu venska, zakrivljena kanila sa metalnim vrhom i dodatnim otvorom sa strane koji povečavaju protok krvi. Tanke stijenke ojačane žicom u veličini 12 – 20 Fr, sa konekcijom 1/4 | kom | 2
52 | Kanila perfuzijska za djecu arterijska, ojačana žicom,sa uvodnicom ,veličine 6-16Fr. | kom | 2
53 | Kanila arterijska, ojačana žicom, presvučena bioaktivnom Cortiva presvlakom, sa 1/4" konektorom, dužine 22,9 cm, za arterijsku kanilaciju, 6,8,10,12,14,16 Fr | kom | 5
54 | Kanila venska, ojačana žicom, presvučena bioaktivnom Cortiva presvlakom, sa 1/4" konektorom, dužine 30,5 cm, sa multiport ulazom za kanilaciju vena, 12,14,16,18,20,22,24 Fr | kom | 5
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on A8: :
Note on I9: :
Note on I10: :
Note on I12: :
Note on I14: :
Note on I16: :
Note on I20: :
Note on I21: :
Note on I22: :
Note on I23: :
Note on I24: :
Note on I25: :
Note on J9: :
Note on J10: :
Note on J16: :
Note on J24: :
Note on J25: :
Note on K9: :
Note on K10: :
Note on L4: :
Note on L6: :
Note on L7: :
Note on L8: :
Note on L9: :
Note on L10: :
Note on L11: :
Note on L24: :
Note on L25: :
Note on M6: :
Note on M7: :
Note on M8: :
Note on M9: :
Note on M10: :
Note on M24: :
Note on M25: :
Note on N7: :
Note on N8: :
Note on N9: :
Note on N10: :
Note on N11: :
Note on N24: :
Note on N25: :