## Grupa A-c)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA A - c)
Potrošni materijal za ekstrakorporalnu cirkulaciju
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | EKC SET ZA ODRASLE s oksigenatorom s presvlakom s albuminom i heparinom, prime volumena max do 215 ml, ksimalnog protoka krvi 0-7 l/min, površine izmjeneplinova do 1,8 m2, s izmjenjivačem topline od poliuretana efektivne površine do 0,4 m2, Oksigenator mora imati integriranu membranu za odzračivanje na vrhu, polipropilenski mikroporoznu membranu te polimetilpentensku difuzijski membranu. Ulazna i izlazna konekcija krvne linije 3/8", recikulacijske linije 1/4", konekcija za plinove ulaz i izlaz 1/4", dia-konektor na arterijskoj strani, pad tlaka mx 75 mmHg. S venskim kardiotomsijskim rezervarom, vakuumskim, kapaciteta do 4,2 litre, maksimalni protok krvi do 7 l/min, kardiotomijska filtracija max 40µm, kučište mora biti od poliestera/poliuretana. Venski ulaz 1/2", sukcijski ulazi: 4x1/4" + 2 x 1/4" ili 1 x 3/8, 6 konekcija LL i izlaz do pumpe 3/8", brzi prime 1/4". Set dobre kvalitete cijevi sa svim potrebnim dijelovima i prebaypass filterom prema nacrtu ustanove u kojoj se izvode kardiokirurški zahvati ili jednakovrijedan | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
2 | SET ZA KARDIOPLEGIJU omjera cijevi 4:1, s integiranim izmjenjivačem topline max protoka krvi do 1 l/min, prime volumena do 31 ml, površine 0,13 m2, max tlaka krvi na ulazu od 1 bar, max tlaka vode na ulazu do 2 bara, sa poliesterskim filterom 150µm, kučište od polikarbonata, kapilare izmjenjivača od poliuretana. Sa ravnim kardioplegijskim adapterom i kardioplegijskim y-adapterom ili jednakovrijedan | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
3 | HEMOKONCENTRATOR SET ZA ODRASLE s hemokoncentratorom površine ne manje od 0,7 m2, prime volumena do 65 ml, krvna strana i filtracijska strana sa dia-konektorima, LL, membrana od poliariletersulfona ili jednakovrijedan | kom | 20 |  |  |  |  | katalog
4 | ARTERIJSKA KANILA 20-24 Fr dužine 23 cm, konekcija 3/8", ojačana žicom, zakrivljeni vrh s prstenom, s pripremom za konektor, tehnologija neve generacije, glatka unutrašnjost stijenik duž cijele kanile, visoka fleksibilnost bez rizika od izvijanja, s mikropornim ventom za prikladnu automatsku ventilaciju za vrijeme kanulacije aorte, vent od visoko kvalitetnog materijala za eliminaciju mikro mjehurića zraka ili jednakovrijedna | kom | 20 |  |  |  |  | katalog
5 | ARTERIJSKA KANILA 18-24 Frdužine 23 cm, konekcija 3/8", ojačana žicom, ravna bez prstena, tehnologija nove generacije, glatka unutrašnjost stijeni duž cijele kanile, visoka fleksibilnost bez rizika od izvijanja ili jednakovrijedna | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
6 | PUMPA ZA LAGANU I EFIKASNU SUKCIJU kraj koji prevenira nehotičnu sukciju stijenki žila.Tvrda za rukovanje bez direktnog povezivanja sa stranom na kojoj se nalazi kirurg, cijev od specijalnog čelika, ergonomska ručka, ø3,4 - 4,9 mm, dužina 27-34 cm, 1/4" konekcija ili jednakovrijedna | kom | 50 |  |  |  |  | katalog
7 | VENT KATETER sa integriranim bodežom za lagani ulazak, sa centralnim otvorom i nekoliko otvora za drenažu, 12-18 Fr, dužine 36-55 mm, 1/4" konekcija, glatki, okrugli vrh za atraumatičan ulaz ili jednakovrijedan | kom | 50 |  |  |  |  | katalog
8 | VENSKI KATETER posebno tanka struktura stijenki, kombinirana sa žičanim ojačanjem otpornim na izvijanje, fleksibilni svjetioničasti vrh, pod kutem od 90º, ø 22-36 Fr, dužina 40 cm, 3/8" konekcija, vrh 3-7 cm, lagan ulaz i efikasna drenaža, dolične performanse protoka, fleksibilni kateter za lagano pozicioniranje sa strane kirurga, kosina na unutrašnjosti konekcijske strane za lagano postavljanje konektora ili jednakovrijedan | kom | 20 |  |  |  |  | katalog
9 | VENSKI KATETER DVOSTUPANJSKI struktura tankih stijenki kombinirana sa košaricom otpornom na izvijanje. Proksimalno učvršćena, ø36 Fr, dužina 40 cm, 1/2" konekcija. Lagan ulaz i efikasna drenaža, odlične perfomanse protoka, fleksibilan kateter za lagano pozicioniranje sa strane kirurga. kosina na unutrašnjosti konekcijske strane za lagano postavljanje konektora ili jednakovrijedan | kom | 25 |  |  |  |  | katalog
10 | KARDIOPLEGIJSKA KANILA ANTEGRADNA lagano rukovanje, izlaz kanile ø 7-11 Fr, ulaz ø 1,6-2,5 mm, LL ženska konekcija 1/4", sa vent linijom na distalnom kraju, sa slobodnom stranom na operacijskom području ili jednakovrijedna | kom | 50 |  |  |  |  | katalog
11 | KARDIOPLEGIJSKA KANILA RETROGRADNAl agano rukovanje, izlaz kanile ø14 Fr, izlaz balona ø 118 mm, LL ženski konektor, dužina kanile 35 cm, s automatskim samonapuhujućim balonom koji sigurno fiksira vrh katetera u koronarni sinus, kruti bodež, s ručkom, Pritisak se može pratiti na vrhu katetera u bilo koje vrijeme pomoću pomoćnog lumena ili jednakovrijedna | kom | 25 |  |  |  |  | katalog
12 | Set koji se sastoji od: stabilizatora za operacije na otvorenom srcu. Stabilizator omogućuje idealnu stabilizaciju. Zglobni dizajn ruke s minimalno 3 položaja zgloba. Za pristup u teškim pozicijama pri operacijama, te za maksimalnu vidljivost. Mali profil za povećanje čvrstoće. "FlexLink" tehnologija za bolju kontrolu kretanja pri operaciji, te za maksimalnu fleksibilnost. Vakuumsko stopalo; aerodinamično vakuumsko crijevo; zglobno vezana ruka. Univerzalni rotirajući držač. | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
13 | Set koij se sastoji od: pozicionera za operacije na otvorenom srcu. Za sigurno podazanje srca. Za pristup žili na bilo kojem mjestu. Kod apikalnog i neapikalnog položaja. Siguran kontakt uz pomoć blagog vakuuma. Popustljiv nastavak za siguran kontakt s epikardijalnom površinom. Aktivna elastična tehnologija - 4 stupanjska ili slobodna suspenzija za normalne pokrete srca i pružanje stabilne hemodinamike. "FlexLink" tehnologija za bolju kontrolu kretanja pri operaciji, te za maksimalnu fleksibilnost. Zaseban gumb za brzo zaključavanje uz minimalni zaokret. Univerzalni držač. | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
14 | ECMO SET ZA ODRASLE, STACIONARNI – PLS komplet, dizajniran je za respiratornu i cirkulatornu podršku za primjene do 14 dana u kombinaciji s HLS kanilom s BIOLINE premazom. PLS komplet sastoji se od ROTAFLOW centrifugalne crpke, PLS-i oksigenatora i cjevčice s BIOLINE premazom. Visoka razina učinkovitosti oksigenatora i crpke jamči sigurnu pomoć. Niska otpornost PLS-i oksigenatora i visoka učinkovitost ROTAFLOW centrifugalne crpke smanjuju štetu u krvi do najmanje razine. HIT komplet PLS Plus posebno je dizajniran za pacijente alergične na heparin, a može se upotrebljavati do 5 dana s HLS kanilama sa SOFTLINE premazom. PLS komplet Plus i HIT komplet PLS Plus izmijenjeni su za hemofiltraciju ili CRRT vezu. Promjene u kompletu: između crpke i oksigenatora nalaze se dva dodatna priključka s luerskom spojnicom koja povezuju linije za hemofiltraciju ili CRRT. | kom | 2
15 | ECMO KANILE ARTERIJSKE s presvlakom s heparinom i albuminom za kontiniurano korištenje minimalno 30 dana, perforacijska dužina - 1 cm, dizajn vrha: centralni otvor s bočnim rupicama, konektor 3/8” LL- tijelo kanila proizvedeno od biokompatibilnog poliuretana, s pojačanjima za prevenciju izvijanja, zaključani uvodnik za zadržavanje uvodnika na mjestu za vrijeme umetanja kanile, glatki prijelaz između uvodnika i vrha kanile, tijelo kanile s oznakama dubine, dodatni prag za određivanje maksimalne insercije selektivna osjetljivost tijela proksimalne kanile za prevenciju izvijanja nakon insercije dvije rupe sa strane na vrhu arterijske kanile za disperziju istjecanja mogućnost umetanja perkutano ili kirurškim rezom. 17 - 19 Fr. | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
16 | ECMO KANILE VENSKE s presvlakom s heparinom i albuminom za kontiniurano korištenje minimalno 30 dana, perforacijska dužina - 10cm, dizajn vrha: centralni otvor s bočnim rupicama, konektor 3/8” LL- tijelo kanila proizvedeno od biokompatibilnog poliuretana, s pojačanjima za prevenciju izvijanja, zaključani uvodnik za zadržavanje uvodnika na mjestu za vrijeme umetanja kanile, glatki prijelaz između uvodnika i vrha kanile, tijelo kanile s oznakama dubine. 19-29 Fr. | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
17 | ECMO SET ZA DJECU - Set cijevi s oksigenatorom za dugotrajnu podršku života - sve presvučeno homogenom Bioline albumin-heparinskom zaštitom koja minimalizira štetno djelovanje stranog tijela na krv. Oksigenator koji ima: -certifikat za kontinuirani rad minimalno 14 dana; -primarni volumen do 99 ml; -maksimalni protok krvi do 2.8 I/min; -difuzijsku membranu od polipropilena; -membranu za odzračivanje; -izmjenjivač topline min.0.6m2 od poliuretana; -homogenu Bioline albumin-heparinsku zaštitu koja minimalizira štetno djelovanje stranog tijela na krv | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
18 | ECMO SET ZA ODRASLE, TRANSPORTNI - Set s oksigenatorom koji ima certifikat za kontinuirani rad minimalno 30 dana te certifikat za transportne uvjete. Oksigenator treba imati: -certifikat za kontinuirani rad minimalno 30 dana, -certifikat za transportne uvjete, -maksimalni protok krvi 0.5-7 I/min, -površina membrane za izmjenu plinova 1.3m2, -površina izmjenjivača topline 0.4 m2, -primarni volumen 240ml, - visoko plazma-otporne polimetilpentenske niti (PMP) u difuzijskoj membrani za izmjenu plinova, te polipropilensku mikroporoznu membranu, -presvlaka s homogenom Bioline albumin-heparinskom zaštitom koja minimalizira štetno djelovanje stranog tijela na krv -integrirana centrifugalna pumpa -integrirani senzori: 3 x tlak, 1 x venozna saturacija kisikom, hemoglobin, hematrocit, venska temperatura. Cjelokupni primarni volumen seta ne veći od 600 ml. ProSet crijeva sa spojkama izrađenih iz materijala otpornog na dugotrajni kontakt s krvi (polivinilklorid bez DHPD-a). Crijeva za prvo punjenje sadrže DHPD. Vrećica za krv 600 ml. | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
19 | SET ZA PERKUTANU INSERCIJU ECMO KANILA, ARTERIJSKI - 18 Ga x 7 cm punkcijska igla, 4 multi-step dilatora 10/13 Fr., 12/14 Fr., 14/16 Fr., 16/18 Fr., 0.038” x 100 cm vodič, sa J vrhom za arterijsku kanilu, vodič kompenzator, skalpel s nožićem, štrcaljka 20 ml. | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
20 | SET ZA PERKUTANU INSERCIJU ECMO KANILA, VENSKI - 18 Ga x 7 cm punkcijska igla, 4 multi-step dilatora 10/13 Fr., 12/14 Fr., 14/16 Fr., 16/18 Fr., 0.038” x 150 cm vodič, sa J vrhom za arterijsku kanilu, vodič kompenzator, skalpel s nožićem, štrcaljka 20 ml. | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
21 | 701022161 Rotaflow pogonska jedinica sa držačem i jednim crijevom 491003 UCP | kom | 2
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________