## Grupa A-e)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA A - e)
Potrošni materijal za ekstrakorporalnu cirkulaciju
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | OKSIGENATOR U KOMPLETU S CIJEVIMA - Oksigenator s membranama izrađenih od mikroporoznih vlakana zaštičenih Phisio presvlakom i integriranim izmjenjivačem temperature krvi. Membrana veličine 1,40 m2. Rasponom protoka do 6l/min i kapacitetom statičnog volumena od 191 mil.Poseban izlaz za kardioplegiju i konektorom ua kapnograf na izlazu za plinove.zapremina kardiotomijskog rezervoara od 4l.Posjedovanje sigurnosne valvule te pogodan za rad kod djece večeg protoka i večom tjelesnom težinomCijeli komplet mora biti napravljen sukladno nacrtu ustanove u kojoj se izvode kardiokirurške procedure. | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
2 | OKSIGENATOR U KOMPLETU S CIJEVIMA - Oksigenator s membranama izrađenih od mikroporoznih vlakana zaštičenih Phisio presvlakom i integriranim izmjenjivačem temperature krvi. Membrana veličine 1,40 m2. Rasponom protoka do 6l/min i kapacitetom statičnog volumena od 191 mil.Poseban izlaz za kardioplegiju i konektorom ua kapnograf na izlazu za plinove. Oksigenator sa integriranim arterijskim filterom protoka do 6 litara. Cijeli komplet mora biti napravljen sukladno nacrtu ustanove u kojoj se izvode kardiokirurške procedure. |  | 5 |  |  |  |  | katalog
3 | SISTEM ZA FILTRACIJU KRVI - površine 1,35m2,s punjenjem od 80 ml s konekcijom za ulaz iz arterijske linije i izlazom za kardiotomijski ili venski rezervoar, te s odgovarajućom vrećicom ili odgovarajući | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
4 | SISTEM ZA KRVNU KARDIOPLEGIJU ZA ODRASLE- sistem s odgovarjućim cijevima 4:1 s integriranim izmjenjivačem temperature, zračnim filterom, maksimalnog protoka od 500ml/min, sigurnosne valvule za prevenciju visokog tlaka te komoricom za mjerenja tlaka. | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
5 | Intrakardijalni sauger, rigidan, 24 Fr | kom | 15 |  |  |  |  | katalog
6 | ARTERIJSKA KANILA 18-24 Fr dužine 25 cm, konekcija 3/8", ojačana žicom, zakrivljena sa prstena, glatka unutrašnjost stijeni duž cijele kanile, visoka fleksibilnost ili jednakovrijedna | kom | 7 |  |  |  |  | katalog
7 | VENSKA KANILA - 30/36 Fr, dužine 40.6 cm, konektor 1/2", , žicom ojačana stijenka, vrh s više otvora, visoka fleksibilnost | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
8 | VENSKA KANILA - 32 - 36 Fr, dužine 40.6 cm, konektor 3/8", savitljiva sa unutarnjom žicom koja omogućava prilagodljivost oblika,žicom ojačana stijenka, ravnoga vrha | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
9 | VENSKA KANILA - dvostupanjska 36 Fr, dužine 40 cm, konektor 1/2", savitljiva sa unutarnjom žicom koja omogućava prilagodljivost oblika,žicom ojačana stijenka, ravnoga vrha niskoga profila | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
10 | VENSKA KANILA - dvostupanjska 36 Fr, dužine 40 cm, konektor 1/2", savitljiva sa unutarnjom žicom koja omogućava prilagodljivost oblika,žicom ojačana stijenka, ravnoga vrha | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
11 | LIJEVI VENT KATETER - PVC s fleksibilnom uvodnicom vel. 16-20 fr, s 1/4 konektorom, 9 rupica, dužine 35 cm ili odgovarajuće | kom | 10 |  |  |  |  | katalog
12 | SET ZA ISPIRANJE KRVI ZA ELECTA MAŠINU, koristi se za separaciju, koncentraciju i ispiranje krvi. Prema potrebi zahvata moguća četri radna volumena autotransfuzijskih staničnih separatora. Sastoji se od staničnog separatora zvonolikog oblika i radnog volumena od 55/125/175/225 ml, vrećice za eritrocite, vreće za otpad od 10l, po završetku radnog procesa potpuno pražnjenje zvona. | kom | 5
13 | SET ZA SAKUPLJANJE KRVI ZA ELECTA MAŠINU, namjenjen za sterilno sakupljanje i filtraciju krvi. Sastoji se od BT 894 rezervoara 4l za autotransfuziju, linija za aspiraciju i antikoagulaciju. | kom | 5
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on A8: :
Note on I9: :
Note on J5: :
Note on J6: :
Note on J7: :
Note on J8: :
Note on J9: :
Note on J16: :
Note on J18: :
Note on J28: :
Note on J29: :
Note on J30: :
Note on J31: :
Note on K5: :
Note on K6: :
Note on K7: :
Note on K8: :
Note on K9: :
Note on K16: :
Note on K18: :
Note on K28: :
Note on K29: :
Note on K30: :
Note on K31: :
Note on L5: :
Note on L6: :
Note on L7: :
Note on L8: :
Note on L9: :
Note on L10: :
Note on L28: :
Note on L29: :
Note on L30: :
Note on L31: :
Note on L32: :
Note on M6: :
Note on M7: :
Note on M8: :
Note on M9: :
Note on M28: :
Note on M29: :
Note on M30: :
Note on M31: :
Note on N7: :
Note on N8: :
Note on N9: :
Note on N10: :
Note on N28: :
Note on N29: :
Note on N30: :
Note on N31: :
Note on N32: :