## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
AUTOMATSKI EKSTRAKTOR KRVNIH KOMPONENTI
za potrebe Klinikčkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek
JN-18/175
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
1. | AUTOMATSKI EKSTRAKTOR KRVNIH KOMPONENTI | kom | 2
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red.br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati boj str. iz kataloga
1 | Automatski ekstraktor krvnih komponenti pokretan elektromotorom, bez kompresora
2 | Istovremeno odvajanje Eritrocita, Plazme i Trombocita
3 | Mogućnost postavljanja programa za pooliranje „Buffy Coat-a“
4 | Vrijeme razdvajanja krvnih komponenata kraće od 2 minute
5 | Pokretna glava potisne ploče s ugrađenim optičkim senzorom
6 | Prednja potisna ploča za punu krv sa vagom na prednjoj strani aparata i optičkim senzorom, te sustavom za automatsko otvaranje „Brakeaway“ kanile
7 | Gornja potisna ploča sa senzorom za kontrolirano punjenje leukofiltera i dodavanje SAG-M otopine u vrećicu sa Eritrocitima
8 | Vaga za Eritrocite sa bočne strane sa automatskim tariranjem
9 | Vaga za Plazmu sa automatskim tariranjem i automatskim uklanjanjem zraka iz vrećice Plazme, te integriranim glavama za zavarivanje krvnih linija na završetku procesa uklanjanja zraka
10 | Tri integrirana sustava za automatsko otvaranje „Brakeaway“ kanile, na prednjoj potisnoj ploči, na liniji prema vrećici za Eritrocite i na gornjoj potisnoj ploči za dodavanje SAG-M otopine
11 | Najmanje 6 integriranih glava zavarivača za kontrolu procesa izdvajanja krvnih komponenti
12 | Mogućnost rada sa krvnim vrećicama bilo kojeg svjetski poznatog proizvođača
13 | Magnetski držač leukofiltera u uspravnom položaju
14 | LCD zaslon u boji
15 | Interna memorija za 1.000 do 2.000 procesa razdvajanja krvnih komponenti
16 | Mogućnost spajanja na centralno računalo mrežnim kablom ili bežično
17 | Komunikacija i slanje svih potrebnih podataka u nacionalni program za banke krvi eDelphyn
18 | Mogućnost spajanja Bar Code čitača
19 | Težina aparata do 30 kg
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________