## Kreveti
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J.HUTTLERA 4
BOLNIČKI KREVETI za potrebe
KBC-a OSIJEK
JN-18/24
Red. br. | Naziv robe | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (kn, bez PDV-a) | Ukupna cijena bez PDV-a (kn) | Proizvođač | Naziv proizvoda | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om (kn)
1. | KREVET za standardnu njegu | KOM | 15
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | Minimalne tehničke karakteristike kreveta za standardnu njegu | Ponuđene specifikacije | Potvrda tehničkih karakteristika |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  |  | DA |  | NE |  | (Obvezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike)
1.1. | krevet bolesnički za standardnu njegu sa električnom regulacijom položaja
1.2. | ležna ploha četverodijelna, sastoji se od osam poprečnih segmenata izrađenih od ABS plastike koji se po potrebi mogu skidati
1.3. | podešavanje putem elektromotora
1.4. | dimenzija ležne plohe min 2000x900 mm sa graničnicima protiv klizanja madraca
1.5. | vis. regulacija min 390-760 mm putem elektromotora
1.6. | nagib uzglavlja min 0 ̊-70 ̊
1.7. | nagib bedrenog dijela cca 0 ̊- 34 ̊ putem elektromotora
1.8. | podešavanje lisnog dijela mehanički
1.9. | autoregresija –produženje leđnog dijela za min. 100 mm, a bedreno lisnog dijela za min. 60 mm
1.10. | ručica za CPR ispod uzglavlja
1.11. | čela kreveta od ABS plastike, mogu se skidati, osigurači protiv nekontroliranog skidanja
1.12. | krevet ima 3 elektromotora koji su kao i ostala oprema usklađeni sa standardom EN 60601-1
1.13. | ručni upravljač sa 10 funkcija
1.14. | kod uzglavlja otvori za smještaj trapeza i infuzijskog stalka
1.15. | na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca min. 100 mm
1.16. | kotači min. Ø 125 mm, svi sa kočnicama
1.17. | na bočnim stranama kreveta – nosači dodatne opreme
1.18. | držači za postavu remenja za humano vezanje (Segufix)
1.19. | ograde jednostruke uzdužno sklapajuće
1.20. | metalni dijelovi –zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski u boji RAL 9002
1.21. | nosivost kreveta min 185 kg
1.22. | vanjske dim. kreveta min 2180 x 995 mm
1.23. | -krevet mora zadovoljavati i biti proizveden prema standardu EN 60601-2-52
2. | Posteljni uložak jednodijelni za standardnu njegu pacijenta | KOM | 15
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | Minimalne tehničke karakteristike posteljnog uložka | Ponuđene specifikacije | Potvrda tehničkih karakteristika |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  |  | DA |  | NE |  | (Obvezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike)
2.1. | Preventivni antidekubitalni madrac za prevenciju III stupnja rizika dekubitusa
2.2. | Jezgra madraca narezana u blok strukturi radi boljeg raspoređivanja pritiska na tijelo pacijenta
2.3. | -gustoća jezgre 41 kg/m³
2.4. | Presvlaka nepropusna za tekućine, a propusna za zrak i pare, može se skidati i prati na temperaturi do 71 °C
2.5. | Nosivost madraca min 200 kg.
2.6. | dimenzija madraca usklađena sa dimenzijama kreveta
2.7. | -visine min 14 cm
Cijena ponude 1 + 2 (bez PDV-a)
Iznos PDV-a u kunama
Ukupna cijena ponude 1 + 2 (s PDV-om)
Ponuđeni proizvod mora zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike.
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno upisati jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
| __________________ |  | Ponuditelj:
Nadnevak
| MP |  | Adresa:
Ime i prezime odgovorne osobe: _________________________________
Potpis odgovorne osobe: ________________________________