## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
VISOKOFREKVENTNI GENERATOR S RUČKOM ZA ZAVARIVANJE (2 kom)
za potrebe Klinikčkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek
JN-18/179
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
1. | VISOKOFREKVENTNI GENERATOR S RUČKOM ZA ZAVARIVANJE | kom | 2
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red.br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati boj str. iz kataloga
1 | Superiorni visokofrekventni generator sa jednom ili dvije ručke za zavarivanje
2 | Napajanje na struju (kabel).
3 | Multifunkcijska LED indikacija
4 | Dimenzije generatora: 232 mm x 91 mm x 91 mm
5 | Težina generatora: 2,1 kg
6 | Dimenzije ručke za zavarivanje: 200 mm x 28 mm
7 | Težina ručke za zavarivanje: 0,32 kg
8 | Dužina kabela ručke: 2,3 m
9 | Napajanje: 100 / 230 V – 50 / 60 Hz
10 | potrošnja: 400 VA
11 | RF izlaz: 90 W max. / 40.68 MHz
12 | Osigurači: 2 x T4 AL, 250 v interne
13 | Promjer cjevčice: Od 2,5 mm do 5 mm
14 | Debljina cjevčice: Max 0,75 mm
15 | Vrijeme zavarivanja: Od 0,4 sec. do 6 sec. Ovisno o debljini cjevčice
16 | Broj procedura zavarivanja: 800 / h
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________