## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
ZAMRZIVAČ USPRAVNI 600 L (2 kom)
za potrebe Klinikčkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek
JN-18/176
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
1. | ZAMRZIVAČ USPRAVNI 600 L | kom | 2
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red.br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati boj str. iz kataloga
1 | Samostojeći uspravni zamrzivač minimalne neto zapremina 600L, sa razinom buke manjiom od 45 dB
2 | Minimalni temperaturni raspon od -10°C do -30°C
3 | Vanjske dimenzije ne veće od (ŠxDxV) 740x815x1998 mm
4 | Najmanje 6 polica s mogućnošću podešavanja visine
5 | Unutarnji odjeljak napravljen je od AISI 304 nehrđajućeg čelika
6 | Prisilna cirkulacija zraka preko ventilatora
7 | Sigurnosni ključ za zaključavanje
8 | Izolacija visoke gustoće minimalno 75 mm
9 | Zvučni i vizualni alarmi za: neispravan rad kompresora, promjenu temperature, nestanak električne energije, otvorenih vrata.
10 | Monitor za praćenje i nadzor temperature sa LCD zaslonom i prikazom stanja mjerenog parametra, stanja baterije i stanjem bežične komunikacije
11 | Bežični prijenos snimljenih podataka putem radio frekvencije na osobno računalo sa mogućnošću radio frekvencijskog opsega na 868MHz ili 902MHz
12 | Univerzalni snimač podataka sa internom memorijom od 10000 mjerenja sa zamjenjivom baterijom trajanja ne kraćeg od dvije godine
13 | Pt100 temepraturni senzor sa mogućnošću praćenja temperature u minimalnom mjernom rasponu od -90°C do +160°C
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________