## Specifikacija
Klinički bolnički centar Osijek
J. Huttlera 4, Osijek
DIGITALNI DIJASKOPSKI RTG UREĐAJ
MV-19/29
Red. br. | PREDMET NABAVE: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
I | DIGITALNI DIJASKOPSKI RTG UREĐAJ | kom | 1
- | NAZIV PROIZVODA (model)
- | Proizvođač, zemlja podrijetla
- | Godina proizvodnje
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a u HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
Napomena:
U ponudi se iskazuje cijena kompletnog predmeta nabave koji mora sadržavati sve stavke opisane tehničkom specifikacijom.U ponudi se iskazuje jedinična cijena bez PDV-a, ukupna cijena predmeta nabave bez PDV-a
te u konačnici cijena ponude u HRK bez PDV-a, iznos PDV-a u HRK i ukupna cijena ponude u HRK sa PDV-om.
U cijenu ponude moraju biti uključeni troškovi dobave, isporuke na mjesto ugradnje, montirano, stavljeno u punu funkciju, sa kompletnim servisiranjem,
otklanjanjem kvarova i zamjenom svih komponenti uređaja koji se pokvare za rad u punoj funkciji uređaja za vrijeme trajanja jamstvenog roka od
minimalno 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja.
Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda kojim dokazuju da nuđeni proizvod zadovoljava tražene minimalne tehničke karakterisitike.
Ponuda se izrađuje sukladno zahtjevima i odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) i Dokumentacije o nabavi predmetnog
postupka.
| Ponuditelj: |  |  | _____________________________________
| Sjedište ponuditelja: |  |  | _____________________________________
_____________________________________
Red. br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE |  |  | Tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama Zadovoljava da / ne | KATALOG, PROSPEKT PROIZVODA ili IZJAVA PROIZVOĐAČA ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA U EU - navesti broj stranice dokumenta s dokazom karakteristike za navedenu stavku | Napomena
UREĐAJ ZA DIJASKOPIJU S VERTIKALNIM STATIVOM
1. | PACIJENT STOL
1.1. | Osigurana pristupačnost pacijentu s najmanje tri strane stola
1.2. | Dimenzije stola min. 200 cm x 72 cm
1.3. | Nagib stola min. +90º / -45º s minimalno dvije brzine nagiba nagibanja s prikazom kuta
1.4. | Motorizirano namještanje visine stola
1.5. | Najniža visina stola maksimalno 50 cm
1.6. | Ukupni tranverzalni motorizirani pomak stola min. 32 cm
1.7. | Maksimalna nosivost stola sa osiguranim svim pomacima stola min. 280kg
2. | VISOKOFREKVENCIJSKI GENERATOR
2.1. | Snaga generatora min. 80 kW , frekvencije min 90 kHz
2.2. | Napon u min. rasponu od 40 - 150 kV, struja u min. rasponu 5 mA - 1000 mA
2.3. | Automatska kalkulacija i optimizacija ekspozicijskih parametara
3. | STATIV, RTG CIJEV SA KOLIMATOROM
3.1. | SID s motoriziranim namještanjem 115 i 150 cm
3.2. | Motorizirani pomak stativa min. 110 cm
3.3. | Mogućnost snimanja kosih projekcija min. ± 40°
3.4. | Motorizirana rotacija cijevi min. +90°/-180° ili -90°/+180°
3.5. | Maksimalni napon cijevi min. 145 kV
3.6. | Veličina malog fokusa max. 0,6 mm i velikog fokusa max. 1,1 mm
3.7. | Snaga kod malog fokusa min. 33 kW kod velikog fokusa min. 80 kW
3.8. | Broj okreta anode min. 8000 o/min
3.9. | Toplinski kapacitet anode RTG cijevi min. 800 kHU, toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi min. 2.3 MHU
3.10. | Kolimator koji se može rotirati manuelno i motorizirano, sa rotacijom min ±40°
3.11. | Lokalizacija polja zračenja svjetlosna, LED tehnologijom, laserski lokalizator linije polja
3.12. | Mogućnost motorizirane Cu predfiltracije koja se selektira kroz organ programe ili automatsko namještanje filtera zavisno o pacijentu.
3.13. | Sustav za kompresiju, daljinski kontroliran, sa minimalnim rasponom kompresijske sile 5-150 N
4. | DINAMIČKI FLAT DETEKTOR - UGRAĐEN U PACIJENT STOLU
4.1. | Materijal detektora a-Si sa Csl
4.2. | Aktivni format detektora min. 42 x 42 cm, s min još 3 „ZOOM“-a
4.3. | Dubina digitalizacije: min. 16 bit-a
4.4. | Matrica detektora min. 2800 x 2800 piksela
4.5. | Veličina pixela: max. 150 µm
4.6. | Prostorna rezolucija min. 3.3 lp/mm
4.7. | Rešetka sa min. 70 linija/cm s mogućnošću uklanjanja
5. | DIGITALNI SUSTAV ZA SNIMANJE, PROGRAMI ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA
5.1. | Digitalna pulsna dijaskopija s minimalnim rasponom pulseva od 5 - 30 pulseva/sek
5.2. | Digitalna radiografija sa matricom min. 2800 x 2800 piksela
5.3. | Serijski mod sa varijabilnom brzinom u minimalnom rasponu 1 - 7 f/s
5.4. | Pohrana snimaka na hard disku s minimalnog kapaciteta 2 TB
5.5. | Administracija podataka o pacijentu
5.6. | Naknadna obrada slika: kontrast, svjetlina, uvećanje, mjerenje kuta i udaljenosti, unošenje teksta u snimku, markeri, anotacija
5.7. | Digitalna optimizacija gustoće koja omogućuje da kontrastne strukture budu naglašene bez gubitka informacije u svijetlim i tamnim područjima slike
5.8. | Sustav za obradu slike koji optimizira prikaz slike posebno za različite regije organa
5.9. | Pohrana i prikaz dinamičkih fluoroskopskih sekvenci
5.10. | DICOM Print, DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist, DICOM MPPS, DICOM dose structure report
5.11. | Pohrana slika na CD/DVD u DICOM, TIFF ili jednakovrijednom formatu za pohranu slika te AVI ili jednakovrijednom formatu za pohranu filma
5.12. | Pohrana slika na USB u Dicom, TIFF ili jednakovrijednom formatu za pohranu slika
5.12. | Mogućnost korisničkog namještanja organ programa. Mogućnost snimanja min. 800 organ programa
5.13. | Mogućnost kolimacije bez zračenja na LIH slici
5.14. | Komorica za mjerenje zračenja integrirana u kolimatoru
5.15. | Teledirigirano upravljanje sustavom iz kontrolne sobe
6. | MONITORI
6.1. | U sali za preglede 2 visokokontrastna LCD monitora (živa i referentna slika) dijagonale min. 19“, na pokretnim kolicima. Mogućnost nagiba monitora.
6.2. | U kontrolnoj sobi 2 visokokontrastna LCD monitora dijagonale min. 19“
7. | VERTIKALNI STATIV SA UGRAĐENIM FLAT DETEKTOROM
7.1. | Vertikalni pomak (centralna zraka u odnosu na pod) u minimalnom rasponu 77-160 cm
7.2. | Rešetka sa min. 70 linija/cm
7.3. | Flat panel detektor dimenzija min. 42x42 cm
7.4. | Veličina piksela maksimalno 148 µm
7.5. | Materijal dtektora a-Si sa Csl
7.6. | Akvizicijska dubina min. 16 bita
8. | PRIBOR
8.1. | Oslonac za ramena
8.2. | Klupica za snimanje u stojećem položaju. Mogućnost namještanja klupice na različite visine stola.
8.3. | Rukohvat
8.4. | Oslonac za noge za urološke pretrage
8.5. | Kompresijska traka
8.6. | Nožni prekidač za fluoroskopiju i radiografiju u kontrolnoj sobi
8.7. | Interkom
9. | OSTALI UVJETI (nije potrebno potvrditi karakteristike katalogom ili potvrdom proizvođača)
9.1. | Jamstveni rok min. 24 mjeseca
9.2. | Demontaža i ekološko zbrinjavanje postojećeg dijaskopskog uređaja