## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | JN-19/190.
Osijek, J. Huttlera 4
ERGOMETRIJSKA JEDINICA
za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN-19/190.
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a ) | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
| ERGOMETRIJSKA RADNA STANICA | kom | 1
Redni broj | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati broj str. iz kataloga
1. | 12-kanalni EKG monitor
1.1. | Monitor smješten na odgovarajući stolić s kotačima ili kolica
1.2. | Snimanje EKG-a u mirovanju i EKG-a u opterećenju
1.3. | Prikaz EKG-a na samostojećem, fiksno postavljenom TFT LCD monitoru u boji, minimalno 22''
1.4. | Istovremeni prikaz svih 12 EKG kanala u realnom vremenu na ekranu za vrijeme ergometrijskog testiranja
1.5. | Zaprimanje 12-kanalnog EKG-a s pacijenta se obavlja putem EKG modula koji je USB vezom povezan s sustavom, žični modul sadrži 10-žilni pacijent kabel IEC standarda ili bežični modul s 10-žilnim pacijent kablovima IEC standarda
1.6. | Alfanumerička tipkovnica
1.7. | Ispis na laserskom pisaču
1.8. | Mjerenje impedancije elektroda s prikazom izmjerene vrijednosti u Ohmima, prije snimanja EKG-a s grafičkim prikazom elektroda na toraksu pacijenta i s indikatorom u bojama crveno-žuto-zeleno, ovisno o impedanciji na spoju elektrode i kože
1.9. | Podešavanje filtera mišićnog tremora
1.10. | Digitalni filter za izravnavanje bazne linije EKG-a bez pomicanja ST spojnice
1.11. | Mjerenje srčane frekvencije metodom srednje vrijednosti, osvježavanje svake sekunde
1.12. | Mjerenje nivoa i nagiba ST spojnice na svih 12-odvoda istovremeno
1.13. | Ručno podešavanje J, ST i E točke
1.14. | QRS detekcija na 3 kanala po izboru
1.15. | Sistem baziran na Microsoft Windows 10 operativnom sistemu
1.16. | Digitalno upravljanje opterećenjem na biciklu prema protokolu
1.17. | Promjena protokola ergometrijskog testirajna za vrijeme izvođenja, bez prekida
1.18. | Prikaz uvećanog (zumiranog) usrednjenog QRS kompleksa odabranog odvoda, s jedinstvenim grafičkim prikazom denivelacije ST spojnice na svim odvodima
1.19. | Prikaz postotka vremena proteklog u fazi oporavka
1.20. | „Full disclosure “ prikaz na način da se za vrijeme pripreme završnog izvještaja može pregledati kontinuirani 12-kanalni EKG snimljen za vrijeme cijelog ergometrijskog testiranja
1.21. | Naknadna analiza snimljenog EKG-a koja za vrijeme pripreme završnog izvještaja omogućuje promjenu položaja iso-električke i „J“ točke te ponovnu analizu snimljenog EKG-a sa novim točkama i intervalima
1.22. | Priprema finalnog izvještaja moguća je za vrijeme dok je pacijent u "recovery" fazi ergometrijskog testiranja, na način da su dostupne sve izmjerene vrijednosti iz testiranja pod opterećenjem
1.23. | Neograničen broj korisnički definiranih izvještaja ovisno o preferencijama korisnika
1.24. | Sustav mora podržavati sljedeće komunikacijske protokole/formate: TCP/IP, PDF, XML, HL7, DICOM
2. | Bicikl
2.1. | Raspon opterećenja 7-1000 W u koracima od 1W
2.2. | Elektro-magnetski sistem kočenja
2.3. | Digitalno upravljanje iz prethodno opisanog 12-kanalnog EKG monitora
2.4. | Podešavanje sjedala
2.5. | Maksimalna dozvoljena težina pacijenta minimalno 180 kg
2.6. | Trake za učvršćivanje nogu na pedalama
CIJENA PONUDE (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUDE (sa PDV-om):
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________