## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
FLEKSIBILNI URETERORENO-FIBEROSKOP
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN - 19/166
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Naziv
[6 empty] | Zemlja podrijetla | modela proizvoda
1 | FLEKSIBILNI URETERORENO-FIBEROSKOP | set | 2
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red.br. | Tehničke karakteristike | Kom | Potvrda tehničkih karakteristika (DA/NE) | NAPOMENA |  | KATALOG (obavezno dostaviti) upisati broj str. iz kataloga
1. | Ureteroreno-fiberskop, set | 2
Ureterorenofiberskop, fleksibilni 7.5 Fr. - 67 cm - set
Promjer na distalnom dijelu: 7.5 Fr
Radni kanal promjera: 3.6 Fr.
Radna dužina: 67 cm
Kut gledanja: 0°
Širina polja: 88°
Savitljivost: 270°prema gore, 270°prema dolje
Sa laserlite ili odgovarajućom keramičkom zaštitom na distalnom dijelu, za spriječavanje termalnog oštećenja prilikom rada sa laserom
Dužinom insercijske tube, posebna zaštita od knikanja/savijanja - koja omogućava nakon upotrebe vraćanje ureterorenoskopa u prvobitni, ravni položaj.
Mogućnost sterilizacije u ETO, FO, Steris i Sterrad.
Isporuku kompletirati sa:
| 1. kofer za pohranu instrumenta | 1
| 2. leakage tester, tester za ispitivanje vodonepropusnosti fiberskopa | 1
| 3. četkica za čišćenje radnog kanala, okrugla, fleksibilna, promjera 2 mm, dužine 150 cm | 1
| 4. LUER adapter, sa brtvom | 1
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________