## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
LASER ZA UROLOGIJU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN - 19/165
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Naziv
[6 empty] | Zemlja podrijetla | modela proizvoda
1 | LASER ZA UROLOGIJU | KOM | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
R.br. | Tražene tehničke karakteristike | Količina | Jedinica mjere | Model (kataloška oznaka) | Potvrda tehničkih karakteristika (DA/NE) | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti) upisati broj str. iz kataloga
1. | Holmij YAG laser 35W sistem za endoskopsko razbijanje kamenaca u urinarnom traktu, tretmane tumora i striktura, ablacije tkiva i koagulacije | 1 | komplet
Upravljanje putem ekrana osjetljivog na dodir
Tri načina rada: trajanje dugog pulsa, trajanje kratkog pulsa i razarajući mod
Primjena u urologiji, otorinolaringologiji, gastroenterologiji i artroskopiji
Primjena kod laserskih resekcija prostate, laserska enukleacija prostate, endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija, endoskopskih operacija sinusa, endonazalna kirurgija, kod operacija suznih kanala, funkcionalna endoskopska operacija sinusa (FESS), kod artroskopija temporomandibularnog zgloba, osteonekroza koljena, meniscektomija
35W Ho:YaG laser sistem
Pulsna frekvencija: 4/6/8/10/12/15/17/20/22/25/27/30 Hz
Energija: 0.2/0.4/0.6/ 0.8/1.0/ 1.2/ 1.4/1.6/1.8/ 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.8 J
Valna duljina: 2080nm
Lasersku energija se prenosi fiberoptičkim vlaknom
Litotripsija kamenaca u urinarnom traktu kao i za zahvate na mekim tkivima (ablacija striktura, stenoza i tumora)
Zelena zraka za ciljanje: 4-5mW, 532nm, boja: zelena
Sistem hlađenja: integrirani, bešumni, sistem hlađenja vodom
Jednofazni priključak na mrežu napajanja: 230V, 50 Hz, 2100 W
Sukladnost sa standardima:
Prema IEC 60601-1, IEC 60601-2-22: ili jednakovrijedno
• Vrsta zaštite od električnog udara:
Klasa zaštite I ili jednakovrijedno
• Stupanj zaštite od električnog udara:
Primjenjeni dio tip BF ili jednakovrijedno
• Vrsta zaštite od vlage:
zaštita od kapajuće vode IPX 1 ili jednakovrijedno
Prema IEC 60825-1 ili jednakovrijedno
• Laser klase: 4
Sukladnost sa direktivama:
Prema Medical Device Directive (MDD): ili jednakovrijedno
Medicinski proizvod klase Iib ili jednakovrijedno
CE oznaka u skladu sa MDD 93/42/CEE ili jednakovrijedno
Jednostavno za uporabu, mogućnosti 5 razina nivoa snage i 5 nivoa frekvencije impulsa
35 W je maksimalna snaga laserske zrake i valne duljine 2080nm koja je nevidljiva za ljudsko oko.
Automatsko prepoznavanje spojenog laser vlakna; povećana jednostavnost korištenja te sigurnost kroz automatsko doziranje snage i max. dozvoljene izlazne energije, uz izbjegavanje oštećenja uređaja, vlakna.
Jednostavna kontrolna ploča na prednjoj strani, pregledni LED zasloni na uređaju
Kompaktne izrade i s posebnim ručkama na izvlačenje za lako prenošenje uređaja
Dimenzije (šxvxd): najviše 610x300 x430 mm. Težina maksimalno 37 kg. Mogućnost postavke na kolica endoskopskog stupa
Zelena pilot zraka ciljane je valne duljine od 532 nm, snage 4 mW, DPSS Laser i vidljiva ljudskom oku.
Uređaj je opremljen sa sustavom samoprovjere koji kontinuirano otkriva moguće greške, emitira zvučno upozorenje i prekida ili smanjuje intenzitet laserske zrake kako bi osigurala sigurnost pacijenta i spriječilo oštećenje uređaja
Uređaj je sukladan međunarodnim sigurnosnim standardima ili jednakovrijedno i opremljen je sa slijedećim sigurnosnim dijelovima: indikacija snage laserske zrake, prekidač sa ključem, prekidač za zaustavljanje rada u slučaju nužde, konektor za daljinsku sigurnosnu sklopku, zaštitne naočale
Stand-by opcija - sigurnosni prekidač, za blokiranje rada, za vrijeme dok se sa laserom aktivno ne radi.
Široki raspon u vrsti vlakana za uporabu sa rigidnim, semirigidnim i fleksibilnim endoskopima
Mogućnost rada sa vlaknima: višekratna i jednokratna. Promjera 230μm, 365μm i 600μm koja se mogu naručiti pojedinačno.
Mogućnost nabavi i setova vlakana (3x3 od svakog promjera), u višekratnoj i jednokratnoj verziji.
Vlakna promjera: 3 Fr., 2 Fr., 1.2 Fr. u različitim bojama - za lakše i brže prepoznavanje
Korištenje odgovarajućih zaštitnih naočala koje odgovaraju valnoj duljini 2080nm
Servisni USB ulaz za kalibraciju uređaja i nadogradnju softvera
Napajanje uređaja 120 - 240 V, frekvencija 50/60 Hz, snaga 1800 VA
Kompatibilnost sa integiranom operacionom dvoranom - mogućnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinskog prikaza postavki uređaja
Isporuka uključuje: nožnu pedalu, set ključeva (2 kom), konekcijski komunikacijski kabel, zaštitne naočale
Obaveza sigurnosne godišnje servisne provjere - preventivnog pregleda.
Ovlašteni servis u RH, minimalno dva zaposlena servisera s važećim certifikatima o izvršenom školovanju za rad s laserskom opremom
Priložiti certifikate ovlaštenih servisera u RH, o izvršenom školovanju za servis nuđenog laser litotriptora.
Obaveza postojanja opreme za mjerenje snage lasera (kalibraciju) u RH
Priložiti potvrdu o inventarnom broju opreme za mjerenje snage lasera (kalibraciju) u RH
Priložiti certifikat o umjeravanju opreme za mjerenje snage lasera, po normi HRN EN 60825-2 ili jednakovrijedno
Obaveza postojanja opreme za provjeru električne sigurnosti po normi HRN EN 62353 ili jednakovrijedno
Priložiti potvrdu o inventarnom broju opreme za provjeru električne sigurnosti u RH ili jednakovrijedno
Priložiti certifikat o umjeravanju opreme za provjeru električne sigurnosti ili jednakovrijedno
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ___________________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________