## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
RADNA STANICA ZA MFK
za potrebe Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju KBC-a Osijek
JN-19/197.1
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Godina proizvodnje | Naziv modela / šifra proizvoda
1. | RADNA STANICA ZA MFK | kpt | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Jed. mjere | Količina | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  | NAPOMENA | KATALOG (OBAVEZNO DOSTAVITI) upisati broj stranice iz kataloga | Potvrda tehničkog opisa
|  |  |  | DA | NE |  |  | 7
1 | Radna jedinica za MFK preglede sa kabinetom za instrumente, s dvostrukim izvorom hladnog svjetla, sa stolicom za pacijenta i stolicom za liječnika.
1.1. | Funkcijski stup sa integriranom sukcijom minimalno 40 lit/min sa automatskim uključivanjem. Zbog ograničenosti prostora dimenzije ne veće od cca visina 95 x širina 50 x dubina 55 cm. | kom | 1
1.1.1. | Automatsko pražnjenje spremnika za sekret u odvod. | kom | 1
1.1.2. | Uređaj za ispiranje crijeva za zaštitu od začepljenja. Ručno punjenje spremnika za vodu minimalne zapremine 1 lit. | kom | 1
1.1.3 | Mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu | kom | 1
1.1.4. | Dvokanalni izvor toplog LED svjetla, 5500 K +/- 10%, trajnost žarulje minimalno cca 50.000 h, 2 adaptera za svjetlosni kabel Storz konekcija. | kom | 1
1.1.5. | Nosač čeone lampe bočno postavljen na funkcijski stup za automatsko uključivanje i isključivanje čeone lampe prilikom njenog podizanja odnosno vraćanja na nosač. | kom | 1
1.1.6. | Naglavna lampa po Binneru sa optičkim kabelom 2,2 m sa 90° Storz konekcijom za spoj na izvor hladnog svjetla. | kom | 1
1.1.7. | Optički kabel Ø 3,5 mm, duljine 1,8 m, Storz konekcija. | kom | 1
1.1.8. | Nosač za 3 endoskopa grijani. | kom | 1
1.1.9. | Brzi grijač laringealnih ogledala i instrumenata na tjelesnu temperaturu s automatskim gašenjem. | kom | 1
1.2. | Kabinet za intrumente, zbog ograničenosti prostora dimenzije ne veće od: visina 95 x širina 90 x dubina 55 cm. | kom | 1
1.2.1 | Jedna površina za pisanje koja se posmično izvlači.
1.2.2. | Jedna otvorena polica.
1.2.3. | Jedna ladica sa posudom za dezificijens za odlaganje korištenih instrumenta.
1.2.4. | Jedna ladica sa posudom za otpatke sa mehanizmom za otvaranje nogom.
1.2.5. | Pretinac za odlaganje instrumenata sa dvije razine. Donja razina ima posmično otvaranje prema naprijed. Gornja razina sa poklopcem za zaštitu instrumenata. Širina ne veća od 65 cm i dubina ne veća od 52 cm zbog ograničenosti prostora. | kom | 1
1.2.6. | Plitica za instrumente, materijal nehrđajući čelik, dimenzije cca 280 x 180 mm. | kom | 6
Napomena:
U ponudi se iskazuje cijena kompletnog predmeta nabave koji mora sadržavati sve stavke opisane tehničkom specifikacijom.U ponudi se iskazuje jedinična cijena bez PDV-a, ukupna cijena predmeta nabave bez PDV-a
te u konačnici cijena ponude u HRK bez PDV-a, iznos PDV-a u HRK i ukupna cijena ponude u HRK sa PDV-om.
U cijenu ponude moraju biti uključeni troškovi dobave, isporuke na mjesto ugradnje, montirano, stavljeno u punu funkciju, sa kompletnim servisiranjem,
otklanjanjem kvarova i zamjenom svih komponenti uređaja koji se pokvare za rad u punoj funkciji uređaja za vrijeme trajanja jamstvenog roka od
minimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dana primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja.
Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda kojim dokazuju da nuđeni proizvod zadovoljava tražene minimalne tehničke karakterisitike.
Ponuda se izrađuje sukladno zahtjevima i odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) i Dokumentacije o nabavi predmetnog
postupka.
|  | Ponuditelj: |  |  | _____________________________________
|  | Sjedište ponuditelja: |  |  | _____________________________________
_____________________________________