## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK |  |  |  | JN-19/203.
J. Huttlera 4, Osijek
UREĐAJ ZA URODINAMIKU
za potrebe Zavoda za urologiju KBC-a Osijek
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: 8-kanalni Urodinamički uređaj
Red br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke , označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju | Ocjena DA / NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5
8-kanalni Urodinamički uređaj
1 kpl
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
1 | Sistem za Urodinamiku - 8 kanalni
1.1 | 8 kanalni uređaj za mjerenje različitih pretraga urodinamike
1.2 | Operativni sustav – Win 10
1.3 | težina sistema ne prelazi 38 kg
1.4 | Kolica podesiva po visini minimalno od 75cm – 94 cm, sa integriranom drškom za infuziju i kotačima za lakši transport
1.5 | Antistatički Kotači omogućavaju blokadu za stabilnost tijekom pretraga
1.6 | Monitor uređaja min 19˝
1.7 | Statične slike pretrage odgovaraju označenoj točki na krivini
1.8 | Integriran Videourodinamski modul
1.9 | povezivanje uređaja kod Videourodinamike: HDMI/SDI ili HDMI/Analogno
1.10 | kod upotrebe ultrazvuka, mora sonda omogućavati odslikavanje u realnom vremenu za PVR (post voided residual)
1.11 | Sistem mora biti kompatibilan sa svim vrstama katetera(vodeni, vazdušni, Micro-tip)
1.12 | Omogućava produživanje vodokruga, bez smetnji očitavanja tlaka
2 | SOFTWARE:
2.1 | Intuitivan i fleksibilan SW mora biti namješten u cjelini, uključujuči i konfiguraciju za testiranje
2.2 | SW mora biti otvorenog tipa – bez dodatnih troškova SW licenci
2.3 | Uključivati mora PDF report za izpis nalaza
2.4 | Opcijsko mora omogućavati DICOM povezivanje sa lokalnim PACS sistemom
2.5 | Omogućavati mora slobodni odabir i personalizaciju testova
2.6 | Omogućava snimanje testa i funkciju playback - kasnije pregledavanje
2.7 | Svi protokoli testova moraju biti prilagodljivi i omogučavati izvoz u WORD
2.8 | Pohrana rezultata i konfiguracije protokola ( uključujuču na mrežni - bolnički server)
2.9 | Back up baze pacijenta, za lakše pretraživanje i usporedbu sa proteklim pretragama pacijenta
2.10 | SW mora omogućavati sljedivost izvršene radnje (čitanje,dodavanje,promjene, brisanje)
3 | CISTOMETRIJA:
3.1 | Ugrađena cistometijska/profilometrijska pumpa sa 7 valjka
3.2 | pumpa omogučava precizno odmjeranje količine tekom punjenja
3.3 | prilagodiva brzina punjenja 0-150ml/min +-2%
3.4 | Različiti prikazi rezultata
3.5 | automatsko zaustavljanje punjenja u slučaju nepredviđenog manevra sa pumpom
3.6 | količina punjenja 1000ml +-1% ili prema potrebi (maksimalno do 3000ml)
3.7 | Protok punjenja 0-50ml/s podesiv +-2%
4 | Študija PQ (presure flow - Protoka tlaka)
4.1 | Različiti prikazi rezultata
4.2 | Omogućava više testova tjekom jednog mjerenja
5 | UREĐAJ OMOGUČAVA KASNIJU NADOGRADNJU SISTEMA SA RAZLIČITIM PRETRAGAMA
UPP
VLPP
EMG
Software koji podupire Brahiterapiju