## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33170000-2
GRUPA 19 - CENTRALNI VENSKI KATETERI POGODNI ZA PRIMJENU U JILu
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Set za kateterizaciju centralnih vena Seldinger metodom, sadrži S-iglu, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, kateter izrađen od poliuretana, mekani vrh, X-ray prepoznatljiv, oznake duljine za točno pozicioniranje, fiksacijska krilca, igla G21 x 38 mm, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" sa J vrhom 0,46 mm x 250 mm, jednoluminalni kateter G22, 0,9 mm x 10 cm | kom | 10
2 | Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži jednodjelnu V iglu 18G x 70 mm, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, kateter dvoluminalni 14G/18G, veličine 7F, promjera 2.4 mm, duljine 20 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom i oznakama duljine, dimenzija 0.89 mm x 50 cm, fiksacijska krilca, 2 sigurnosne valvule za bezigleni pristup, štrcaljka na navoj, dilatator, skalpel | kom | 10
3 | Set za kateterizaciju centralnih vena Seldinger metodom, sadrži V iglu, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, kateter izrađen od poliuretana, mekani vrh, X-ray prepoznatljiv, oznake duljine za točno pozicioniranje, fiksacijska krilca, igla G18 x 70 mm, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" sa J vrhom 0.89 mm x 50 cm, troluminalni kateter 7F/12G, G16/G18G18, 2,4 mm x 20 cm | kom | 10
4 | Jednokratni jednokomorni monitoring set za kontinuirana invazivna mjerenja.Sastoji se od;pretvarača,specijalnog sistema prema 58362 -1 DIN standardus;s 15 mikronskim filterom integriranim u nakapnicu, dužine 150 cm, stezaljkom i navojem ; uređaja za brzo propiranje manje ili jednako 1ml/s, kontinuirano ispiranje 3ml/h kod 300mmHg tlaka , dvije trosmjerne skretnice, sistema za mjerenje 125 cm promjera 1.5x2.7 mm, sistema za mjerenje dužine 20 cm dimenzija 1.5x2.7 mm, kodiran crvenom bojom (prugom)“ | kom | 5
5 | Jednokratni jednokomorni monitoring set za invazivna mjerenja;za naizmjenično mjerenje arterijskog i venskog tlaka.Sastoji se od;pretvarača; specijalnog sistema izrađenog prema 58362 -1 DIN standardu, s 15 mikronskim filterom inegriranim u nakapnicu; dužine 150 cm;stezaljkom i navojem ; uređaja za brzo propiranje manje ili jednako 1ml/s, kontinuirano ispiranje 3ml/h kod 300mmHg tlaka , dvije trosmjerne crvene skretnice,1 trosmjerne plave skretnice, sistema za mjerenje 125 cm promjera 1.5x2.7 mm, sistema za mjerenje dužine 20 cm dimenzija 1.5x2.7 mm,specijalne dvosmjerne skretnice pod kutem od 90 stupnjeva za promjenu mjerenja između art. i venskog tlaka kodiran crvenom bojom za izmjenu u mjernim parametrima (prugom)“,bez PVC-a | kom | 5
6 | Tremodilucijski kateter sa balončićem za mjerenje hemodinamskih parametara i cardiac outputa;sa pet lumena, 7,5F,dužine 110 cm;od poiletilena;markacije za indikaciju dubine prodora i pozicije katetera cijelom dužinom katetera na svakih 100 mm od vrha; radiografski vidljiv;napravljen od antitrobogeničnog materijala, bez PVC-a;sa zaštitnim omotačem dužine 110 cm;termistor 35 mm od vrha katetera;PUR | kom | 10
7 | Tremodilucijski kateter sa balončićem za mjerenje hemodinamskih parametara i cardiac outputa;sa četiri lumena, 7F,dužine 110 cm;od poiletilena;markacije za indikaciju dubine prodora i pozicije katetera cijelom dužinom katetera na svakih 100 mm od vrha; radiografski vidljiv;napravljen od antitrobogeničnog materijala, bez PVC-a;sa zaštitnim omotačem dužine 110 cm;termistor 35 mm od vrha katetera; izrađen od PUR-a | kom | 10
8 | Tremodilucijski kateter sa balončićem za mjerenje hemodinamskih parametara i cardiac outputa;sa pet lumena, 7,5F,dužine 110 cm;od poiletilena;markacije za indikaciju dubine prodora i pozicije katetera cijelom dužinom katetera na svakih 100 mm od vrha; radiografski vidljiv;napravljen od antitrobogeničnog materijala, bez PVC-;termistor 35 mm od vrha katetera;izrađen od PUR-a | kom | 10
9 | Tremodilucijski kateter sa balončićem za mjerenje hemodinamskih parametara i cardiac outputa;sa četiri lumena, 7F,dužine 110 cm;od poiletilena;markacije za indikaciju dubine prodora i pozicije katetera cijelom dužinom katetera na svakih 100 mm od vrha; radiografski vidljiv;napravljen od antitrobogeničnog materijala, bez PVC-a,termistor 35 mm od vrha katetera;izrađen od PUR-a | kom | 100
10 | Perkutani hemostatski set za uvođenje katetera; Seldinger tehnika po Desilets Hoffmanu;7F,sastoji se od igle 18G dimenzija;1.3x63.5mm;žice vodilice dimenzija 0.035"/0.89mm dužine 70 cm sa fleksibilnim J-3 vhom sa insercijskim pomagalom; krvožilnog dilatatora napravljenod od FEP-a dužine 205 mm;hemostatske valvule;venskog hemostatskog omotača uvodnice;zaštite protiv kontaminacije za kateter dužine 120 cm;skalpela;4 gaze od 8 slojeva dimenzija 10x10 cm | kom | 10
11 | Dezinfekcijske maramice na bazi 2% klorhexidina, pojedinačno pakiranje djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4b | kom | 100
12 | Dezinfekcijske maramice na bazi Propan-1-nola 17 g,dideciyldimetillammoniumchlorida 0.23g za dezinfekciju osjetljivih površina i uređaja | kom | 100
13 | Set za infuziju duljine 180 cm, unutarnjeg promjera 3 mm, trodjelna komorica sa integriranim 15 µm polisulfonim filtrom koji sprečava ulazak zraka u infuzijsku liniju i čepom s hidrofobnom membranom koja sprečava istjecanje otopine i kontaminaciju s lijekovima, šiljak sa dva odvojena ispusta - jedan za tekućinu, drugi za zrak, stezaljka za podešavanje protoka doziranja sa stoperom koji sprječava ispadanje regulacijskog kotača, dužina kretanja regulacijskog kotača od 20 do 30 mm, 2 parkirna mjesta (za liniju i za šiljak), bez DEHP i lateksa | kom | 2000
14 | Valvula za zatvaranje injekcijskog puta, omogućuje zatvoreni sustav za isporuku lijekova i infuzija,omogućuje sigurnu aspiraciju bez refluksa kroz infuzijski sustav , kompatibilna sa luer lock i luer slip špricama, protok 360 ml/min, volumen propiranja 0,09/min, do 200 aktivacija | kom | 2000
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________