## KREVETI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2020
Osijek, J. Huttlera 4
BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI
za potrebe KBC-a Osijek
VV-20/3
REDNI BROJ | NAZIV PROIZVODA/SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA U KN (bez PDV-a) | UKUPNI IZNOS U KN (bez PDV-a) | NAZIV PROIZVOĐAČA/ NAZIV MODELA | POTVRDA KARAKTERISTIKA/ DA ili NE, broj stranice u katalogu | NAPOMENA
1 | BOLNIČKI KREVET ZA STANDARDNU NJEGU | kom | 240 |  |  |  |  | KATALOG
1.1. | Bolnički krevet za standardnu njegu s električnom regulacijom položaja, podešavanje svih funkcija kreveta putem min. 3 elektromotora
1.2. | Konstrukcija kreveta izrađena od čelika obrađenog praškastom tehnikom u boji, elektrostatska obrada protiv hrđe, ogrebotina i dezinfekcijskih materijala
1.3. | Četverodijelna leđna ploha izrađena od metalnih profila ili ABS plastike s graničnicima protiv klizanja madraca. U kutovima podnice kreveta sa strane uzglavlja min. 2 otvora za montažu trapeza i infuzijskog stalka
1.4. | Mogućnost čišćenja svim sredstvima za čišćenje i dezinficijensima koji se uobičajeno koriste u bolnicama.
1.5. | Dimenzija podnice min 2000 x min 900 mm.
1.6. | Ukupne dimenzije kreveta maksimalno 2200 x 1030 mm. U ukupne dimenzije kreveta uključene bočne stranice/ograde.
1.7. | Regulacija visine min. 400 mm ili niže, do min. 760 mm ili više- putem elektromotora.
1.8. | Nagib uzglavlja min 0°-65°̊, putem elektromotora.
1.9. | Nagib bedrenog dijela min 0°- 30°, putem elektromotora.
1.10. | Podešavanje lisnog dijela mehanički,min 0°-21°.
1.11. | Ručni upravljač za pacijenta i medicinsko osoblje, ručni upravljač ima vlastiti ključ za blokiranje/odblokiranje svih funkcija
1.12. | Čela kreveta od ABS plastike ili jednakovrijednog materijala prikladnog za dezinfekciju i čišćenje standardnim sredstvima za dezinfekciju koji se koriste u zdravstvenim ustanovama, s mogućnošću uklanjanja, s integriranim ručkama za guranje kreveta. Dekorativna ispuna u boji po izboru naručitelja
1.13. | Uzdužno spuštajuće bočne ograde sa sigurnosnim sistemom protiv uklještenja ruke korisnika, u 3/4 dužine kreveta, od metala zaštićenog elektrostatski praškastom tehnologijom s antibakterijskim svojstvima.
1.14. | Automatsko zaključavanje bočnih ograda u gornjoj poziciji; otključavanje nije dostupno pacijentu.
1.15. | Visina bočnih ograda minimalno 370 mm, razmak između horizontalnih elemenata ograde max. 100 mm
1.16. | Krevet posjeduje sklopive i podesive dodatne ograde izrađene od HPL laminata ili čeličnih cijevi od metala zaštićenog elektrostatski praškastom tehnologijom, sa svrhom zatvaranja preostalog otvorenog bočnog dijela kreveta koji ne pokrivaju standardne ograde, sa svrhom sprječavanja napuštanja kreveta od strane dementnih pacijenata; u najnižem položaju dodatne ograde nalaze se ispod madraca
1.17. | Autoregresija - Podešavanje leđnog i bedrenog dijela, minimalno 100 mm / 60 mm
1.18. | CPR funkcija - podešavanje mehanički
1.19. | Bočni štitnici/kotači na sva 4 kuta kreveta.
1.20. | Kotači - minimalno 125 mm s pojedinačnim kočnicama na sva 4 kotača
1.21. | Trapez s rukohvatom
1.22. | Infuzijski stalak s min 2 kukice, mogućnost postavljanja s desne i lijeve strane.
1.23. | Univerzalni nosači dodataka i držač za urinarne vrećice izrađene od nehrđajućeg čelika ili od metala zaštićenog elektrostatski praškastom tehnologijom, na bočnim stranama kreveta.
1.24. | Dozvoljena nosivost kreveta min 250 kg
1.25. | Napajanje 230 V, 50 Hz ili sukladno, sa zaštitom IPX6.
1.26. | CE certifikat u skladu s EU93/42/EEC, uključujući EN 60601-2-52.
2 | PASIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC I | kom | 20 |  |  |  |  | KATALOG
2.1. | Madrac za pacijente s visokim rizikom, za njegu do 4.stupnja dekubitusa
2.2. | Hiperelastična jezgra, 3-slojna pjena s rezovima za bolje raspoređivanje pritiska.
2.3. | Gustoća jezgre min 40 kg/m³.
2.4. | Nepropusna i prozračna inkontinentna navlaka uklonjiva i periva do 95°C - tehnologija kontrole infekcije, otporna na viruse i bakterije.
2.5. | Ultrazvučno zatvoreni šavovi i preklapanje zatvarača navlake.
2.6. | Mogućnost dezinfekcije i čišćenja svim standardnim sredstvima.
2.7. | Dimenzija madraca usklađena s dimenzijama kreveta za standardnu njegu - stavka troškovnika r.b. 1
2.8. | Posebno meke zone za glavu i stopala radi ublažavanja boli
2.9. | Pojačani rubovi koji dodaju stabilnosti madraca.
2.10. | Ventilacijski kanali za optimalnu mikroklimu.
2.11. | Min nosivost 150 kg težine pacijenta
2.12. | Visina madraca min 14 cm.
2.13. | Rezultati otpuštanja tlaka maksimalno 20 mmHg za težinu pacijenta pri minimalnoj nosivosti madraca od 150 kg
2.14. | Certifikat o negorivosti materijala madraca i navlake DIN EN 597 (1+2), CRIB 5
2.15. | Testirano na otrovne materijale - netoksičnost materijala navlake
2.16. | CE certifikat.
3 | PASIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC II | kom | 220 |  |  |  |  | KATALOG
3.1. | Pasivni medicinski antidekubitalni madrac - do II stupnja rizika od dekubitusa
3.2. | Nepropusna i prozračna inkontinentna navlaka uklonjiva i periva do 95°C
3.3. | Mogućnost dezinfekcije i čišćenja navlake svim standardnim sredstvima
3.4. | Navlaka otporna na hidrolizu i gorenje, antifungicidna i antibakterijska obrada presvlake
3.5. | Navlaka s dvostranim patent zatvaračem
3.6. | Jezgra madraca od hladno lijevane pjene profilirana u 5-zona
3.7. | Minimalna gustoća jezgre 35 kg po metru kubičnom
3.8. | Dozvoljeno radno opterećenje minimalno 150 kg
3.9. | Visina madraca min 14 cm
3.10. | Otpornost na gorenje Crib 5, po standardu BS 7175
3.11. | Antibakterijska obrada sukladno standardu ISO 20743-2
4 | BOLNIČKI KREVET ZA INTENZIVNU BARIJATRIJSKU NJEGU | kom | 2 |  |  |  |  | KATALOG
4.1. | Bolnički krevet za intenzivnu njegu na 4 teleskopska stupa, barijatrijski s električnom regulacijom položaja.
4.2. | Podnica od HPL laminata propusna za RTG zrake; Konstrukcija ležaja omogućuje kontinuirano korištenje C-luka i RTG snimanja
4.3. | Podešavanje svih funkcija kreveta putem elektromotora (sestrinski LED kontrolni panel): leđni, bedreni, lisni dio; ekstenzija podnice, TR/ATR, autoregresija, pozicija cardio stolice, pozicija za izlazak iz krevet, pozicija za reanimaciju
4.4. | Dimenzije podnice: 2000 x 1000 mm, ukupne dimenzije max. 2220 x 1080 mm
4.5. | Stranice uzglavlja i podnožja metalne s ispunom od HPL laminata (odvojive, s mehanizmom fiksiranja)
4.6. | Sestrinski LED kontrolni panel – na dnu kreveta s opcijama upravljanja svim funkcijama kreveta
4.7. | Krevet ima opciju apsolutnog i diferencijalnog vaganja s opcijama upravljanja putem sestrinskog kontrolnog panela
4.8. | Električna CPR funkcija leđnog dijela podnice ležaja
4.9. | Alarm za slučaj da je krevet otkočen i alarm za slučaj napuštanja kreveta
4.10. | Sigurnosna baterija za slučaj nestanka elek. energije
4.11. | Predefinirana pozicija za izlazak iz kreveta - automatsko pozicioniranje kreveta u položaj za najlakši izlaz
4.12. | Ispod leđnog dijela – nosač RTG kaseta
4.13. | Univerzalni držač posteljine kreveta
4.14. | Šine za ovjes dodatne opreme s obje strane kreveta i kuke za ovjes dodatne opreme (urinske vrećice i slično) x 4, s obje strane kreveta
4.15. | Plastični pokrov podvozja kreveta, uklonjiv
4.16. | Dvostruki (dupli) kotači promjera 150 mm, krevet posjeduje peti kotač za pravocrtnu vožnju
4.17. | Centralna kočnica s pedalama s obje strane kreveta - mogućnost pravocrtne vožnje
4.18. | Bočni štitnici na sva 4 ugla kreveta – protiv udaraca prilikom transporta
4.19. | Na uzglavlju kreveta nalazi se kontrolni panel na raspolaganju pacijentu - fleksibilno podesiv; opcija zaključavanja od strane osoblja
4.20. | Ručno podesivi graničnici protiv klizanja madraca
4.21. | Led svjetlo za noćni rad/orijentaciju - osvjetljenje podnožja kreveta koje se može uključiti i isključiti od strane osoblja ili pacijenta
4.22. | Bočne stranice - vertikalno spuštajuće s mogućnošću uklanjanja u svrhu izlaska pacijenta iz kreveta
4.23. | Krevet je opremljen nožnim kontrolnim panelom sa sustavom zaštite protiv nekontrolirane aktivacije od strane pacijenta i sigurnosnim aktivacijskim modulom - standardne funkcije podešavanje visine ležaja, položaja za pregled i položaja za reanimaciju
4.24. | Krevet posjeduje funkciju izlaska iz kreveta koja dovodi krevet u optimalan položaj za pacijenta - s jedne strane dostupan rukohvat bočne stranice uzglavlja, a s druge strane nalazi se pomično-klizni rukohvat
4.25. | Ekstenzija/skraćivanje kreveta do min +/-10 cm električnim ili mehaničkim putem
4.26. | Držač trapeza te trapez s rukohvatom visoke nosivosti,infuzijski stalak
4.27. | Podešavanje visine kreveta od minimalno 45 cm ili niže, do minimalno 83 cm ili više
4.28. | TR/ATR podešavanje: +/- 14 stupnjeva
4.29. | Autoregresija: 12° / 6° ili min 110 mm
4.30. | Sigurno radno opterećenje min. 500 kg
4.31. | CE certifikat
4.32. | U cijenu kreveta uključen aktivni antidekubitalni madrac usklađen s dimenzijama podnice kreveta; Jednostrani antidekubitalni madrac dizajniran za barijatrijske pacijente; Donji potporni sloj izrađen od PUR pjene za veliku nosivost i trajnost madraca; Lateralno izrezani donji sloj poboljšava cirkulaciju zraka i razdvaja madrac u tri zone; Gornji sloj madraca izrađen od hladno lijevane HR pjene sa svrhom prilagodbe težini pacijenta te raspodjeli pritiska na tijelo; Automatsko produženje i skraćivanje ukupne dužine madraca po sistemu 3 povezana elastična segmenta koji prate ekstenziju podnice; Visina madraca - 15 cm; Sigurnosno radno opterećenje madraca - 450 kg. CE certifikat
SVEUKUPNO 1+2+3+4 KUNA BEZ PDV-a
IZNOS 1+2+3+4 PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO 1+2+3+4 KUNA S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 24 mjeseci na bolničke krevete i 36 mjeseci na pasivne antidekubitalne madrace I i II
Uz ponudu obavezno dostaviti prospekt/katalog s karakteristikama predmeta nabave te označiti tražene minimalne tehničke karakteristike na stranicama.
NAPOMENA: u slučaju nuđenja jednakovrijednog materijala ponuditelj mora dostaviti dokaz o jednakovrijednosti
Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor ekonomski najpovoljnije ponude obaviti na raznini tražene skupine
artikala.
PONUĐAČ ___________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Naziv
______________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | Adresa
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________