## Troškovnik GRUPA B
Grupa B
R.B. | Naziv proizvoda | Jed.mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK bez PDV-a | Ukupna cijena u HRK bez PDV-a | Stopa PDV-a | Naziv proizvoda, proizvođač, zemlja podrijetla | Kataloški broj artikla | Katalog ili prospekt (broj str.)
1. | Filteri za dijalizu niskoprotočni, polisulfon-helixon, sterilizacija vodena para, površine 1,4 m² | kom | 1152
2. | Filteri za dijalizu niskoprotočni, polisulfon-helixon, sterilizacija vodena para, površine 1,8 m² | kom | 4608
3. | Filteri za dijalizu visokoprotočni, polisulfon-helixon, sterilizacija vodena para, površine 1,5 m² | kom | 576
4. | Filteri za dijalizu visokoprotočni, polisulfon-helixon, sterilizacija vodena para, površine 1,8 m² | kom | 6048
5. | Filteri za dijalizu visokoprotočni, polisulfon-helixon, sterilizacija vodena para, površine 2,2 m | kom | 2016
6. | Gel za pripremu kiselog koncentrata za centralnu dostavu dijalizata. Kalcij od minimalno 1,25 do maksimalno 1,5 mmol/l. Kanister a 193 l | kom | 128
7. | Krvne linije, komplet, za hemodijalizu za aparat 5008S | kom | 11500
8. | Krvne linije za HDF on line plus | kom | 2880
9. | Igla arterijska 16G | kom | 14400
10. | Igla venska 15G | kom | 14400
11. | Suhi bikarbonatni koncentrat za aparate Fresenius, a 650g | kom | 14400
12. | Limunska kiselina za unutarnju toplu dezinfekciju aparata a 5L | kom | 288
13. | Peroctena kiselina za unutarnju hladnu dezinfekciju aparata a 4,4 L | kom | 327
14. | Antibakterijski filter za monitore | kom | 200
Odabrani ponuditelj daje na besplatno korištenje javnom naručitelju slijedeći uređaj u razdoblju trajanja okvirnog sporazuma:
R.b. | Uređaj: | Jed.mjere | Količina | Proizvođač, zemlja podrijetla i godina proizvodnje |  | Zaštićeno ime uređaja: |  | Katološki broj
I | Uređaj za dijalizu za vrijeme koji moraju zadovoljavati minimalne karakteristike koje su opisane u slijedećem radnom listu ovog dokumenta - "Uređaj B" | kom | 18
Cijena ponude u HRK bez PDV-a:
Iznos PDV-a u HRK:
Ukupan iznos ponude u HRK sa PDV-om:
Napomena:
Odabrani ponuditelj je obvezan za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma ustupiti Naručitelju na besplatno korištenje uređaj koji je naveden u tehničkoj specifikaciji "Uređaj B""
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita te obuhvatiti sve navedene artikle.
[5 empty] | Ponuditelj: |  | _____________________________________
[5 empty] | Adresa ponuditelja: |  | _____________________________________

## Uređaj B
GRUPA B
Red. br. | Opis tehničkih karakteristika | Tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama | KATALOG PROIZVODA - navesti broj stranice u katalogu ili prospektu s dokazom karakteristike za navedenu stavku
DA / NE
1. | oprema koja se daje na korištenje mora imati ekran u boji visoke rezolucije, veličine min. 15'', s mogućnošću rotacije oko tri osovine
2. | oprema mora imati mogućnost online hemodijafiltracije s aplikacijom substitucijske otopine od 25-600 ml/min. Proizvodnja potrebne otopine putem uređaja uz istovremeno mjerenje količine doze
3. | oprema mora imati mogućnost acetatne i bikarbonatne dijaliza te korištenje suhog bikarbonata u prahu
4. | oprema mora imati mogućnost proizvodnje ultračistog dijalizata primjenom antibakterijskog filtera (min. 2.0m2) s membranom od polisulfona, steriliziranog 'in line steam' sterilizacijom
5. | oprema mora imati mogućnost primjene online punjenja linija i renifuzije u HD i HDF, aplikacija online bolusa i infuzije u svim oblicima tretmana HD,HDF,SN
6. | oprema mora imati mogućnost korištenja unaprijed zadanih UF i Na profila
7. | oprema mora imati protok krvne pumpe minim. 30 - 600 ml/min, podešavanje temperature dijalizata u rasponu od minim. 34 - 39 ºC
8. | oprema mora imati čitač kartice (za podatke bolesnika i servis)
9. | oprema mora imati heparinsku pumpu sa bolus funkcijom od minim. 1 - 20 ml, šprica 20 ml i programiranjem
10. | dimenzija opreme koja se daje na korištenje: osnovna širina aparata do 350 mm
11. | oprema mora imati automatsku regulaciju količine supstitucijske tekućine pomoću dinamičke analize pritiska
12. | oprema mora imati automatska regulacija protoka dijalizata prema efektivnom protoku krvi (1.5 za HD i 1.2 za HDF)
13. | oprema mora imati stand by opciju tijekom pripreme i nakon reinfuzije s niskim protocima kako bi se izbjegla moguća kontaminacija dijalizata
14. | oprema mora imati mogućnost monitoriranje krvnog tlaka i kontrolu kvalitete dijalize uz prikaz slijedećih vrijednosti na ekranu: kontrolirana volumetrijska ultrafiltracija s mogućnošću podešavanja od 0 - 4000 ml/h te točnošću +/- 1%, uz prikaz svih zadanih parametara ultrafiltracije; ne-invazivno mjerenje doze dijalize Kt/V uz prikaz na ekranu kao i Na u plazmi; in-vivo mjerenje i prikaz klirensa ureje (K); mjerenje akumulirane očišćene plazme (Kt)
15. | oprema mora imati slijedeći sigurnosni sustav i alarme: ultrazvučni zračni detektor sa dodatnom optičkom kontrolom; sigurnosni sustav vrata za osiguranje ekstrakorporalnog kruga cirkulacije; detektor krvi sa točnošću već od 0,5 ml/min uz Hct 25% te protok od 100-1000 ml/min; T1 automatski start i periodični test ispravnosti svih funkcija uređaja uključujući provjeru integriteta membrane antibakterijskog filtra, priming (punjenje) tijekom T1 testa; vizualni i audio alarm sa mogućnošću regulacije jačine tona; nadzor venskog pristupa (VAM) u slučaju pomaka venske igle; indikacija pada od 15mmHg venskog pritiska i kad nisu dostignute alarmne granice; senzor u slučaju prekida rada monitora i aktivacija sigurnosnog moda u slučaju prekida rada monitora (displeja); senzor curenja u sustavu hidraulike; dinamički nadzor pritiska u slučaju krvarenja
16. | oprema mora imati automatski program dezinfekcije, kemijsku dezinfekciju, toplinsku dezinfekciju, integriranu toplinsku dezinfekciju, ispiranje, vremenski neograničeno ispiranje
17. | oprema mora imati programirano automatsko startanje uređaja, programirano automatsko isključenje uređaja po obavljenoj dezinfekciji i ispiranju te automatsko umetanje krvnih linija u pumpne segmente
18. | priložiti katalog opreme koja se daje na korištenje radi utvrđivanja gore navedenih uvjeta
19. | za opremu koja se daje na korištenje priložiti EC certifikat
20. | za opremu koja se daje na korištenje priložiti ISO (certifikat proizvođača)
21. | ostaviti upute za rad na uređaju na hrvatskom jeziku najkasnije do instalacije uređaja
Napomena:
U katalogu ili prospektu ponuđenog uređaja obvezno označiti tražene karakteristike uređaja.