## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
LASERSKI UREĐAJ ZA MEDICINSKE POTREBE KBC-a OSIJEK
JN-20/192
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jdinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a
1. | LASERSKI UREĐAJ | kom | 1
Naziv modela:
Godina proizvodnje:
Proizvođač/ Zemlja podrijetla:
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  | NAPOMENA | KATALOG (OBAVEZNO DOSTAVITI) upisati broj stranice iz kataloga
|  | DA | NE
1 | Laser za primjenu kod incizije, izrezivanja, vaporizacije, ablacije, hemostaza ili koagulacije mekih tkiva u područjima:
1.1 | - kolorektalne kirurgije: (Laserska hemoroidoplastika), analne fistule (FiLaC), pilonidalni sinus, tumori mekih tkiva, polipi (polipoza coli i / ili dlakavi adenom), analne stenoze, Kondilomate accuminata, pukotine, mariscae, coccygeal fistule
- endovenske ablacije površinskih vena (safene vene, Magna i Parva, pritoka, rupičaste vene, recidivi, venski ulkusi nogu)
- ENT (turbinektomija, LAUPP, septum, paracenteza, tonsilotomija, rak grkljana, hemangiom, adhezija, epistaksa, DCR)
- Pulmologija (koagulacije i vaporizacija endobronhijalnih tumora)
- ginekologija: fibroida, polipi, miomi, septumi, ciste, Kondilomate, minimalno invazivna kirurgija
- Urologija: BHP Benigne hiperplazije prostate, bubrega djelomična resekcija, tumori mjehura, Kondilomate, minimalno invazivna kirurgija
1.2 | Zaslon osjetljiv na dodir za postavljanje parametara za obradu
1.3 | Izbornik za navigaciju s integriranim mikroprocesorom za kontrolu rada.
1.4 | valna duljina 1470 / 980 nm
1.5 | 45 Watt (1470 nm / 15 Watt + 980 nm / 30 Watt) zasebno podesivo
1.6 | kontinuirani i pulsni način rada
1.7 | nožni prekidač za pokretanje i zaustavljanje laserske zrake
1.8 | Integriran sustav za automatsko prepoznavanje optičkiha vlakna koja se koriste
1.9 | Napajanje: 110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA
1.10 | Minimalni promjer vlakna od ≥ 360 μm
1.11 | Ciljana snaga zrake: 532 nm i 635 nm, zeleni snop 1 mW, crveni snop 4 mW
1.12 | Klasa uređaja sukladno normi IEC/EN 60825-1 normi: Klasa 4
1.13 | Zračno hlađenje
1.14 | Mogućnost korištenja optičkih vlakana: za abalciju površinskih vena nogu (EVLA) sa radijalnim zračenjem s dva ringa za ravnomjerni raspored snage lasera na dva dijela, mogućnost odabira optičkog vlakna s dva ringa s luer lock konektorom i kanalom za uvođenje fiziološke otopine; za abalciju površinskih vena nogu (EVLA) sa radijalnim zračenjem, tanka, za vene malog vanjskog dijametra od 1,2 mm; za ablaciju hemoroida; za ablaciju fistula
1.15 | Kompatibilan s postojećom peristaltička pumpom za davanje tumescentne anestezije NOUVAG
1.16 | JAMSTVO: 12 mjeseci jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi
Napomena:
U ponudi se iskazuje cijena kompletnog predmeta nabave koji mora sadržavati sve stavke opisane tehničkom specifikacijom.U ponudi se iskazuje jedinična cijena bez PDV-a, ukupna cijena predmeta nabave bez PDV-a
te u konačnici cijena ponude u HRK bez PDV-a, iznos PDV-a u HRK i ukupna cijena ponude u HRK sa PDV-om.
U cijenu ponude moraju biti uključeni troškovi dobave, isporuke na mjesto ugradnje, montirano, stavljeno u punu funkciju, sa kompletnim servisiranjem,
otklanjanjem kvarova i zamjenom svih komponenti uređaja koji se pokvare za rad u punoj funkciji uređaja za vrijeme trajanja jamstvenog roka od
minimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dana primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja.
Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda kojim dokazuju da nuđeni proizvod zadovoljava tražene minimalne tehničke karakterisitike.
Ponuda se izrađuje sukladno zahtjevima i odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) i Dokumentacije o nabavi predmetnog
postupka.
PONUĐAČ _______________________________________
Naziv
__________________ _____________________ M.P. |  |  | _________________________________________
Mjesto Nadnevak |  |  | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________________________