## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
SUSTAV ZA VIDEO IMPULSNI TEST GLAVE
za potrebe Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek
JN-20/43
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a |  | Ukupni iznos u kn bez PDV-a
1. | Sustav za video impulsni test glave | kpt | 1
Naziv proizvoda (model)
Proizvođač, Zemlja podrijetla
Godina proizvodnje
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA |  | KATALOG (OBAVEZNO DOSTAVITI) upisati broj stranice iz kataloga
|  | DA |  | NE
1. | Sustav za brzu i objektivnu procjenu funkcije vestibularnog okularnog refleksa i spontanog nistagmusa pri procjeni vestibularnih poremećaja.
1.1. | Sigurnosni standardi: IEC 60601-1, Klasa II, Tip B.
1.2. | Standardi za EMC: IEC 60601-1-2.
1.3. | Računalno sučelje: USB 2.0.
1.4. | Kamera: Monokularna kamera, izmjenjiva za lijevo i desno oko.
1.5. | Naočale: Lijevani materijal iz jednog komada, ugodne dobro prijanjajuće bez pomicanja - klizanja sa očiju pacijenta, kontaktno područje naočala sa kožom pacijenta presvučeno silikonom za lako čišćenje, iste naočale prikladne i za djecu i za odrasle.
1.6. | Težina naočala sa kamerom ne veća od 75 grama.
1.7. | Laser za kalibraciju u najmanje 5 točaka montiran na nočalama.
1.8. | Frekvencija uzorkovanja najmanje 220 Hz.
1.9. | Senzor za praćenje glave mjerenjem inercije pomoću žiroskopa sa najmanje 6 stupnjeva slobode.
1.10. | Mjerenje svih 6 polukružnih kanala vestubularnog sustava.
1.11. | Softver za mjerenje i analizu podataka sa bazom pacijenata.
1.12. | Softver omogućuje snimanje i kasniju reprodukciju video zapisa za specifičnog pacijenta.
1.13. | Softver omogućuje opsežan grafički izvještaj za svih 6 testiranih kanala.
1.14. | Softver omogućuje grafički trenutni prikaz točaka vestibularnog okularnog refleksa pri 40, 60 i 80 ms.
1.15. | Softver omogućuje grafički prikaz punog opsega regresije smjera brzine.
1.16. | Sustav se isporučuje spreman za uporabu, sa odgovarajućim prijenosnim računalom i instaliranim softverom.
1.17. | Uređaj kompatibilan s postojećom bazom podataka (OtoAccess)
1.18. | Medicinska CE oznaka.
1.19. | Ponuditelj autoriziran od strane proizvođača za prodaju i servis u Republici Hrvatskoj sa najmanje 2 zaposlena certificirana servisera.
Napomena:
U ponudi se iskazuje cijena kompletnog predmeta nabave koji mora sadržavati sve stavke opisane tehničkom specifikacijom.U ponudi se iskazuje jedinična cijena bez PDV-a, ukupna cijena predmeta nabave bez PDV-a te u konačnici cijena ponude u HRK bez PDV-a, iznos PDV-a u HRK i ukupna cijena ponude u HRK sa PDV-om.
Cijene se podrazumjevaju fco Klinička bolnica Osijek.
U cijenu ponude moraju biti uključeni troškovi dobave, isporuke na mjesto ugradnje, montirano, stavljeno u punu funkciju, sa kompletnim servisiranjem, otklanjanjem kvarova i zamjenom svih komponenti uređaja koji se pokvare za rad u punoj funkciji uređaja za vrijeme trajanja jamstvenog roka od minimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dana primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja.
Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda kojim dokazuju da nuđeni proizvod zadovoljava tražene minimalne tehničke karakterisitike.
| Ponuditelj: |  |  | _______________________________________________
| Mjesto i datum:___________________________________ | Sjedište ponuditelja: |  | _______________________________________________________
MP