## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J.HUTTLERA 4
UREĐAJ BIOFEEDBACK ZA POTREBE KLINIKE ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA
JN-20/15
CPV 33100000-1
Red. | Naziv proizvoda |  | Jed.mj. | Količina | Proizvođač | Zemlja | Jedinična cijena | Ukupni iznos u kn | Napomena
broj | [5 empty] | projekla | bez PDV-a | bez PDV-a | Katalog/broj str.
1. | BIOFEEDBACK |  | komplet | 1 |  |  |  |  | katalog
Tehničke specifikacije
| Broj kanala | 10
| Dimenzije | 120 X 140 x 45 mm
| Težina | 500 grama
| Displej | Status, baterija, konekcija
| ADC izlaz/rezolucija | 24 bita
| Sigurnosna klasa | Klasa IIa
| Jamstvo | 2 godine
EXG kanali
| Broj kanala | 4
| - EMG | Do 4
| - EEG | Do 4
| - EOG | Do 4
| - ECG | Do 4
| - SCP | Da
| Raspon ulaznog signala | -100mV / + 100mV
| Ulazni "common mode" raspon | -2.0 Volta ..... +2.0 Volta
| Broj uzoraka | 8192 Hz (uzoraka/sek) 2048 Hz sa Bluetooth vezom
| Faktor pojačanja | 19.5
| Šum | <1 uV RMS (1-64 Hz frek. raspon)
| Ulazna impedancija | > 10^12 Ohma
| CMRR (tipično) | > 100 dB
| Točnost | +- 2%
| Konektori | Lemo OB serija 6 pinski (2 kanala)
AUX kanali
| Broj kanala | 4
| - Provodljivost kože | Do 4
| - Temperatura | Do 4
| - BVP/ HR | Do 4
| - Respiracija | Do 4
| - HEG | Zahtjeva 2 ulaza
| - Sila | Do 4
| - Akcelerometrija (3D) | Zahtjeva 3 ulaza
| Raspon ulaznog signala | -2.0 Volta ..... +2.0 Volta
| Ulazni "common mode" raspon | -2.0 Volta ..... +2.0 Volta
| Broj uzoraka | 128-1024 Hz (uzoraka/sek)
| Faktor pojačanja | 1x
| Šum | <3 uV RMS (1-64 Hz frek. Raspon)
| Ulazna impedancija | > 10^10 Ohma
| CMRR | 80 dB
| Točnost | +- 2%
| Konektor | Lemo OB serija 5 pinski
Ostali kanali
| Oximetrija | 1
| Digitalni ulaz | Da
| Okidač/ sinkronizacija | 1
Spojivost
| Bluetooth | Veza do 10 metera udaljenosti
| USB | DA
| Flash memorija | SDHC flash memorijska kartica (do 32GB)
Napajanje
| Izvor napajanja | 8000 mAh LiPo Baterija
| Trajanje baterije | 24+ sati
Zahtjev računala i operativnog sustava Software BioTrace+ ili jednakovrijedan
- Windows® 8.1 Professional*, Windows 10 Professional. Koristiti Boot Camp za Mac OS X.
- Intel i3/ i5/ i7 procesor
- 4 GB RAM memorije ili više
- Grafička kartica sa 256 MB memorije ili više
- HD+ (1600 x 900) ili Full HD (1920 x 1080) rezolucija ekrana
- USB 2.0 ulaz
- Bluetooth 2.0 **
Dodatni zahtjevi
- DVD-ROM pogon za instalaciju BioTrace+ ili za DVD-feedback
- Sekundarni monitor za optimalno korištenje dual screen moda
- Internet konekcija za pristup nadogradnjama softwarea ili pristup online servisima
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene skupine artikala.
| __________________ |  |  | Ponuditelj:
Nadnevak
| MP |  |  | Adresa:
Ime i prezime odgovorne osobe: _________________________________
Potpis odgovorne osobe: ________________________________