## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 11 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE VENTILACIJE BOLESNIKA U OPERACIJSKOJ SALI
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Endotrahealni tubus unutarnjeg promjera 3-10mm, oro- nazalni, od termosenzitivnog PVC materijala, sa cuff-om velikog volumena niskoga pritiska, vidljive markacije, Murphyevo oko, bez latexa, transparentan, sterilan i jednokratan. | kom | 5000 |  | 0
2 | Endotrahealni tubus unutarnjeg promjera 2-10mm, oro- nazalni, od termosenzitivnog PVC materijala, vidljive markacije, Murphyevo oko, bez latexa, transparentan, sterilan i jednokratan. | kom | 200 |  | 0
3 | Endotrahealni tubus za mikrolaringealni i trahealni zahvat, unutarnjeg promjera 4-6mm, vanjskog dijametra 5.8-8.5 mm, sa cuffom velikog promjera i niskog pritiska, za oralnu i nazalnu primjenu. | kom | 50 |  | 0
4 | Endotrahealni Tubus sa duplim cuffom za desno i lijevo plućno krilo, sadrži velika dva otvora za ventilaciju desnog gornjeg bronhijalnog režnja, unutarnjeg promjera 28-41F, plava x-ray linija za lakšu vizualizaciju. | kom | 50 |  | 0
5 | Set za treheo bronhijalnu inhalaciju koji sadrži raspršivač spojen navojem s nepropusnom posudom, masku od mekog vinil materijala posebno dizajniranu za aerosol terapiju sa produženim tankim "podbratkom" i cjevčicom | kom | 10 |  | 0
6 | Endotrahealni tubus-preformirani, za oralnu i maxillofacijalnu kirurgiju sa pozicijom izvan operativnog polja, unutarnjeg promjera 4-9mm, od termosenzitivnog glatkog PVC materijala, glatki atraumatski tip koji minimalizira oštećenje tijekom intubacije, sa koničnim cuff-om velikog promjera niskoga pritiska koji minimalizira rizik od hernijacije, Murphy oko, za oralnu i nazalnu primjenu. | kom | 50 |  | 0
7 | Endotrahealni tubus sa cuffom niskog pritiska, flexibilan, stijenke pojačane s nehrđajućim čelikom reducira rizik od kinkanja, unutarnjeg promjera 5-9 mm od termosenzitivnog PVC materijala, za oralnu i nazalnu primjenu | kom | 2000 |  | 0
8 | Maska za kisik, prozirna za srednju koncentraciju kisika od mekog vinil materijala, s cjevčicom za kisik dužine 210 cm | kom | 2500 |  | 0
9 | Maska za kisik s balonom za visoku koncentraciju kisika od mekog vinil materijala, s cjevčicom za kisik dužine 210 cm, spremnikom i okretnim adapterom prilagodljivim pacijentovoj poziciji | kom | 500 |  | 0
10 | Maska obrazna za zrak, anatomskog oblika, označena obojenim obručem, latex free, sa 22 mm konekcijom i valvulom za inflaciju, za odrasle, veličine; M i L . | kom | 120 |  | 0
11 | Airway od veličine 00 do 5, dužine 55 mm do 120 mm. | kom | 1000 |  | 0
12 | Izmjenjivač topline i vlage volumena >5o ml, vlažnosti >27 mg/H20/l i vt>500, s cjevčicom za kisik i samozatvarajućim sukcijskim portom koji pojednostavljuje sukciju kod traheostomiranih i intubiranih pacijenata koji spontano dišu. | kom | 100 |  | 0
13 | Fleksibilan nastavak za tubus koji zadržava željeni položaj postojanim, prilagodljive dužine 125-180mm, težine 16.8 g, sa standardnim pripojima 22M/15F-22F/15M. | kom | 200 |  | 0
14 | Stilet za umetanje cijevi za disanje odgovarajuće rigidnosti, s tupim vrhom, materijal dovoljno rigidan za izvođenje orotrahealne intubacije, dužine 34 cm | kom | 100 |  | 0
15 | Elektrostatski hidrofobni bakteriološko virološki filter za od polipropilena s izmjenjivačem topline i vlage od higroskopnog i bakteriostatičnog poričastog papira (microwell papira). Filter je bakteriološko učinkovit >99,99998% i virološko >99,999% (Mycobacterium TBC , HEP C, HIV, Staphilylococcus Auereus, Phi x 174 Phage, Serratia marcescens). Količina izmjenjene vlage je 31 mg/H2O/L /VT 600ml prema testu ISO 9360-1:2000, preporučenog volumena 150-1000ml, s luer lock portom za mjerenje CO2 koji je neodvojiv od kućišta, protoka otpora 60 l/min, 1.8cm H2O, sa ISO standardnim pripojema 22M//15F-15M/22F, testiran na sigurnost proizvoda po EN ISO 14971 standardu, ne sadrži latex i DHP, mrtvog prostora 35 ml, težine 31g. | kom | 200 |  | 0
16 | Elektrostatski hidrofobni bakteriološko virološki filter od polipropilena s izmjenjivačem topline i vlage od higroskopnog i bakteriostatičnog poričastog papira (microwell papira). Filter je bakteriološko učinkovit >99,9999% i virološki >99,999%. Količina izmjenjene vlage je 31 mg/H2O/L / VT 250ml , preporučenog volumena 150-1000ml, s luer lock portom za mjerenje CO2 , protoka otpora 30 l/min, 2.1 cm H2O sa standardnim ISO pripojima 22M/15F-15F, ne sadrži latex i DHP, mogućnost izbora zakrivljenog oblika težine 22g , mrtvog prostora 27 ml i ravnog oblika težine 21g , mrtvog prostora 26ml. | kom | 50 |  | 0
17 | Elektrostatski hidrofobni bakteriološko virološki filter za pedijatrijske pacijente od polypropylena s izmjenjivačem topline i vlage od higroskopnog i bakteriostatičnog poričastog papira (microwell papira). Filter je bakteriološko učinkovit >99,9999% i virološki >99,99%. Količina izmjenjene vlage je 33 mg/H2O/L / VT 50ml , preporučenog volumena 50-250ml, s luer lock portom za mjerenje CO2 koji je neodvojiv od kučišta , protoka otpora 20 l/min, 1.4 cm H2O sa standardnim ISO pripojima 22M/15F-15M, težine 14.5g, mrtvog prostora 13 ml. | kom | 20 |  | 0
18 | Mehanički filter HEPA klase 13, testiran prema CEN ISO EN 1822 standardu, s izmjenjivačem topline i vlage za filtraciju s hidrofobnim papirom i staklenom vunom; za ovlaživanje s higroskopskim poričastim (micro-well) papirom. Filter je bakteriološko učinkovit >99,99999% i virološki 99,9999% ( Mycobacterium TBC, HIV, HEP C, MS2 Coliphage,Staphilylococcus Auereus, Bacillus Subtilis, Phi x 174 Phage). Količina izmjenjene vlage je 31.1 mg/H2O/L/ VT 500ml prema testu ISO 9360-2:2001, preporučenog volumena 300-1200ml, s luer lock portom za mjerenje CO2 koji je neodvojiv od kučišta, protoka otpora 30 l/min., 1.1cm H20, testiran na sigurnost proizvoda po EN ISO 14971 standardu, ne sadrži phtalate, latex i pvc, ravnog oblika težine 53g , mrtvog prostora 81ml. | kom | 50 |  | 0
19 | Balon za reanimaciju sa maskom, sa desnim postraničnim kutnim rotirajućim konektorom za kisik (360o), za odrasle pacijente | kom | 20 |  | 0
20 | Jednokratan set za reanimaciju djece s balonom i maskom veličine 2 | kom | 5 |  | 0
21 | Punjenja pripremljena sterilnom vodom za ovlaživanje s jednostavnim adapterom koji uključuje zvučni alarm i upozorava na oslabljen ili onemogućen protok vlage i kisika, spremnici sadrže ugrađen konektor za spajanje s izvorom kisika i mikrodifuzor za bešumno ovlaživanje, volumena 340 ml | kom | 100 |  | 0
22 | Punjenja pripremljena sterilnom vodom za ovlaživanje s jednostavnim adapterom koji uključuje zvučni alarm i upozorava na oslabljen ili onemogućen protok vlage i kisika, spremnici sadrže ugrađen konektor za spajanje s izvorom kisika i mikrodifuzor za bešumno ovlaživanje, volumena 640 ml | kom | 500 |  | 0
23 | Sistemi jednokratnih pregrada za suzbijanje bolničkih infekcija sa ugrađenom specijalnom 3 G Silver tehnologijom, koje preveniraju rast i razmnožavanje 99,99 % patogenih bakterija na njezinim površinama, univerzal ili uniglide. Dimenzija 1,8 m x 1,95 m | kom | 50 |  | 0
24 | Sistemi jednokratnih pregrada za suzbijanje bolničkih infekcija sa ugrađenom specijalnom 3 G Silver tehnologijom, koje preveniraju rast i razmnožavanje 99,99 % patogenih bakterija na njezinim površinama, univerzal ili uniglide. Dimenzija 4,2 m x 1,95 m | kom | 10 |  | 0
25 | Sistemi jednokratnih pregrada za suzbijanje bolničkih infekcija sa ugrađenom specijalnom 3 G Silver tehnologijom, koje preveniraju rast i razmnožavanje 99,99 % patogenih bakterija na njezinim površinama, univerzal ili uniglide. Dimenzija 7,2 m x 1,95 m | kom | 50 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: