## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 14 - SUSTAVI ZA INDUKCIJU I OSIGURANJE DIŠNOG PUTA KOD IZVOĐENJA SPECIFIČNIH ANESTEZIJSKIH POSTUPAKA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Maska jednokratna laringealna veličina; maska, na dijelu prema pacijentu,cmora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu, veličina 1 | kom | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0
2 | Maska jednokratna laringealna veličina; maska, na dijelu prema pacijentu,cmora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu, veličina 1.5 | kom | 50 |  | 0 | [6 empty] | 0
3 | Maska jednokratna laringealna veličina; maska, na dijelu prema pacijentu,cmora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu, veličina 2 | kom | 100 |  | 0 | [6 empty] | 0
4 | Maska jednokratna laringealna veličina; maska, na dijelu prema pacijentu,cmora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu, veličina 2.5 | kom | 100 |  | 0 | [6 empty] | 0
5 | Maska jednokratna laringealna veličina; maska, na dijelu prema pacijentu,cmora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu, veličina 3 | kom | 100 |  | 0 | [6 empty] | 0
6 | Maska jednokratna laringealna veličina; maska, na dijelu prema pacijentu,cmora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu, veličina 4 | kom | 100 |  | 0 | [6 empty] | 0
7 | Maska jednokratna laringealna veličina; maska, na dijelu prema pacijentu,cmora imati klasičan oblik «cuff-a». Indikatori položaja maske su postavljeni paralelno sa licem pacijenta. Kontrolni balon za napuhavanje cuff-a mora sadržavati broj veličine maske. Podaci:težina pacijenata, br. Veličine maske i maksimalni volumen cuff-a moraju biti utisnuti na cijev za disanje izravno ispod pripoja i vidljivi kad je maska u pacijentu, veličina 5 | kom | 100 |  | 0 | [6 empty] | 0
8 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite. Vel. 3 | kom | 800 |  | 0 | [6 empty] | 0
9 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite. Vel. 4. | kom | 500 |  | 0 | [6 empty] | 0
10 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite. Vel. 5 | kom | 200 |  | 0 | [6 empty] | 0
11 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 1 | kom | 70 |  | 0 | [6 empty] | 0
12 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 1.5 | kom | 100 |  | 0 | [6 empty] | 0
13 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 2 | kom | 200 |  | 0 | [6 empty] | 0
14 | Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 2.5 | kom | 150 |  | 0 | [6 empty] | 0
15 | Mirisna maska za anesteziju, za djecu, veličina 1 | kom | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0
16 | Mirisna maska za anesteziju, za djecu, veličina 2 | kom | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0
17 | Guedel Airwayi veličine 000 | kom | 100 |  | 0 | [6 empty] | 0
18 | Guedel Airwayi veličine 00 | kom | 100 |  | 0 | [6 empty] | 0
19 | Guedel Airwayi veličine 0 | kom | 100 |  | 0 | [6 empty] | 0
20 | Guedel Airwayi veličine 1 | kom | 3000 |  | 0 | [6 empty] | 0
21 | Guedel Airwayi veličine 1.5 | kom | 100 |  | 0 | [6 empty] | 0
22 | Guedel Airwayi veličine 2 | kom | 4000 |  | 0 | [6 empty] | 0
23 | Guedel Airwayi veličine 3 | kom | 4000 |  | 0 | [6 empty] | 0
24 | Guedel Airwayi veličine 4 | kom | 2000 |  | 0 | [6 empty] | 0
25 | Guedel Airwayi veličine 5 | kom | 3000 |  | 0 | [6 empty] | 0
26 | Intubacijska vodilica, jednokratna dostupna u veličinama 15FR/ 700mm x 5.0mm | kom | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0
27 | Intubacijska vodilica, jednokratna dostupna u veličinama 10FR/ 700mm x 3.3mm | kom | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0
28 | Intubacijska vodilica, jednokratna dostupna u veličinama 6FR/ 530mm x 2.0mm | kom | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0
29 | Intubacijski stilet dostupan u veličinama 14FR/ 340mm x 4.7mm | kom | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0
30 | Intubacijski stilet dostupan u veličinama 10FR/ 340mm x 3.3mm | kom | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0
31 | Intubacijski stilet dostupan u veličinama 6FR/ 275mm x 2.0mm. | kom | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0
32 | Set za indukciju pacijenta, sastoji se od : Guedel Airway-a vel.1.5, eco maske za anesteziju vel.3 i bakteriološkog filtra. | kom | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0
33 | Set za pleuralnu punkciju s jednosmernim valvulama i Verres iglom - CH9. | kom | 2 |  | 0 | [6 empty] | 0
34 | Set za pleuralnu punkciju s jednosmjernim valvulama i Verres iglom - CH12. | kom | 2 |  | 0 | [6 empty] | 0
35 | Set za pleuralnu punkciju s jednosmjernim valvulama, Verres iglom i produžnom linijom - CH9. | kom | 2 |  | 0 | [6 empty] | 0
36 | Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi iz medijastinuma i prsišta s dvije drenažne cijevi, s mehaničkim ventilom koji omogućava podešavanje negativnog tlaka u rasponu -5 do -40 cm H2O. Mora imati mjesto za uzrokovanje smješteno na ulazu drenažne cijevi u prostor za sakupljanje sadržaja. Mora sadržavati ventil za automatsku regulaciju vakuuma iz središnjeg razvoda. | kom | 2 |  | 0 | [6 empty] | 0
37 | Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi iz medijastinuma i prsišta s jednom drenažnom cijevi, s mehaničkim ventilom koji omogućava podešavanje negativnog tlaka u rasponu -5 do -40 cm H2O. Mora imati mjesto za uzrokovanje smješteno na ulazu drenažne cijevi u prostor za sakupljanje sadržaja. Mora sadržavati ventil za automatsku regulaciju vakuuma iz središnjeg razvoda. | kom | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0
38 | Maske transparentne anesteziološke, dostupne u veličini 1 zrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomskog oblika. Veličina maski trebaju biti razlikovno označene bojama. | kom | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0
39 | Maske transparentne anesteziološke, dostupne u veličini 2 zrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomskog oblika. Veličina maski trebaju biti razlikovno označene bojama. | kom | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0
40 | Maske transparentne anesteziološke, dostupne u veličini 3 izrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomskog oblika. Veličina maski trebaju biti razlikovno označene bojama. | kom | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0
41 | Maske transparentne anesteziološke, dostupne u veličini 4 izrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomskog oblika. Veličina maski trebaju biti razlikovno označene bojama. | kom | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0
42 | Set za pleuralnu punkciju s integriranim dvostrukim ventilom i Verres iglom s Luer zaključavanjem za provjeru početne pozicije. Dvostruki integrirani ventilu zas postupak drenaže se može izvršiti jednostavnim pokretima ‘‘povlačenja i guranja’’, bez potrebe trostranog ventila.Set sadrži i adapter za dren, kirurški skalpel, vrećicu za dreniranje 2000ml te ešpricu. Set s produžnom linijom - CH12. | kom | 10 |  | 0 | [6 empty] | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0 | [9 empty] | 0
| IZNOS PDV-a | [10 empty] | 0
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
M.P.
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe