## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
LASERSKI IZVOR SVJETLA ZA KIRURŠKI STUP LAPAROSKOPSKI 4K
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN-21/7
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a
1. | LASERSKI IZVOR SVJETLA ZA KIRURŠKI STUP LAPAROSKOPSKI 4K | kpl | 1
Naziv modela:
Godina proizvodnje:
Proizvođač/ Zemlja podrijetla:
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  | NAPOMENA | KATALOG (OBAVEZNO DOSTAVITI) upisati broj stranice iz kataloga
|  | DA | NE
1. | Laserski izvor svjetla za Kirurški stup laparoskopski 4K (1 kom)
1.1. | Kompatibilan s postojećim endoskopskim stupom
1.2. | Tehnologija: Laser dioda
1.3. | Kontroliran putem postojećeg video sustava
1.4. | Operacija lasera kontinuirana, bez impulsa
1.5. | Laser maksimalna izlazna snaga: 62 mW
1.6. | Valna duljina lasera: 785 nm
2. | Bifurkacijski izvor svjetla VIS/NIR kompatibilan (1 kom)
2.1. | Za istovremeno spajanje LED i Laser izvora svjetla s teleskopom
2.2. | Duljine 2,7m
2.3. | Promjer vodiča svjetla 3,5mm
3. | 4K laparaskop 30°, 10 x 330 mm VIS/NIR kompatibilan (1 kom)
4. | Metalna košara za sterilizaciju svjetlosnog kabela i laparaskopa s poklopcem (1 kom)
4.1. | Košara za smještaj 2 teleskopa i jednog svjetlosnog kabela
5. | JAMSTVO: 12 mjeseci jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi
Napomena:
U ponudi se iskazuje cijena kompletnog predmeta nabave koji mora sadržavati sve stavke opisane tehničkom specifikacijom.U ponudi se iskazuje jedinična cijena bez PDV-a, ukupna cijena predmeta nabave bez PDV-a
te u konačnici cijena ponude u HRK bez PDV-a, iznos PDV-a u HRK i ukupna cijena ponude u HRK sa PDV-om.
U cijenu ponude moraju biti uključeni troškovi dobave, isporuke na mjesto ugradnje, montirano, stavljeno u punu funkciju, sa kompletnim servisiranjem,
otklanjanjem kvarova i zamjenom svih komponenti uređaja koji se pokvare za rad u punoj funkciji uređaja za vrijeme trajanja jamstvenog roka od
minimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dana primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja.
Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda kojim dokazuju da nuđeni proizvod zadovoljava tražene minimalne tehničke karakterisitike.
Ponuda se izrađuje sukladno zahtjevima i odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) i Dokumentacije o nabavi predmetnog
postupka.
PONUĐAČ _______________________________________
Naziv
__________________ _____________________ M.P. |  |  | _________________________________________
Mjesto Nadnevak |  |  | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________________________