## OCT
Klinički bolnički centar Osijek
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek
Podloga za postupak jednostavne nabave
TROŠKOVNIK
NAJAM ORL RADNE STANICE ZA POTREBE STACIONARA Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek
Evidencijski broj nabave: JN-22/15
R.B. | PREDMET NABAVE | JEDINICA MJERE |  | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA U HRK (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA U HRK (bez PDV-a) | STOPA PDV-a
1. | NAJAM ORL RADNE STANICE | mjesečni najam |  | 9
Naziv modela:
Proizvođač, zemlja podrijetla:
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a u HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje moraju biti zadovoljene | Jed. mjere/kol. | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa |  | Upisati broj stranice iz kataloga na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | JEDNIČNA CIJENA U HRK (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA U HRK (bez PDV-a) | Napomena
|  |  | DA | NE
1. | ORL Radno mjesto | kom 1
Kučište od nehrđajučeg čelika i čelika
Lagan pristup za izmjenu zračnih filtera te pražnjenje kondenzata i tekućina
Velika ploha za smještaj instrumenata sa dva spremišta opskrbljena aluminijskim pladnjevima s pregradama od autoklavabilnog inoxa sa pokrovom za instrumente od pleksiglasa
Sukcijska pumpa se sastoji od limitatora tlaka sa baždarenjem, nevibrirajućim uređajem za sukciju te tihe vakum pumpe protoka 58 L/min i max. vakuuma 91%, sadrži bakterijske filtere i zaštitu od prelijevanja sa spremnikom za tekućinu 1,25 L
Usisna cijev je opremljena - automatkim prekidačem za uključivanje/isključivanjem i malom bubrežastom posudom za ispiranje uha
Čistač sukcijske cijevi s izmjenjivim i višekratnim adapterom od nehrđajućeg čelika koji je autoklavabilan
Jedinica za grijanje ogledala sa jednoručnom funkcijom grijanja sa 6 V zavojnicom za grijanje
Ladica koja se izvlači i služi kao površina za pisanje s uklonjivim umetkom od pleksiglasa
Ladica za instrumente s aluminijskim pladnjevima s pregradama od inoxa
Velika ladica za odlaganje
2. | Spremnik za otpad i posuda od melamina za korištene instrumente | kom 1
3. | Endoskopski centar sa 2 izvora svjetla | kom 1
Dvoslojno filtriranje temperature, dvije jačine svjetla, svaki izvor svjetla autonoman sa horizontalnim izvorom svjetla
Šipka za smještaj naglavnog svjetla
2 grijana tobolca za krute endiskope, termostatski regulira na 38⁰C
1 tobolac za fleksibilne endoskope sa odvojivom posudom
1 tobolac za dezinfekciju rigidnog endoskopa sa imerzijskim umetkom
4. | LED izvor svjetla | kom 2
5. | Dodatni držač za fleksibilni endoskop | kom 1
NAPOMENA:
Uz ponudu obavezno dostaviti katalog/prospekt s karakteristikama predmeta nabave.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe artikala.
|  |  |  | Ponuditelj: | ___________________________________________
___________________________
| (MJESTO I DATUM) |  |  | Sjedište ponuditelja: ____________________________________
| MP |  |  | ____________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe: _______________________________________________