## Sheet1
4. GRUPA: CJELOVITA REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLJENA NEUKOTVLJENA KOMPATIBILNA S PRIMARNOM ENDOPROTEZOM KOLJENA
R.B. | Predmet nabave / minimalne tehničke karakteristike | Jed. mjere | Predviđena (okvirna) 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupan iznos u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/zemlja podrijetla | Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1. | CJELOVITA REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLJENA NEUKOTVLJENA KOMPATIBILNA S PRIMARNOM ENDOPROTEZOM KOLJENA
1.1. | Tibijalna komponenta | kom | 10 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- opcija fiksna tibijalna komponenta u najmanje 6 veličina, komponenta od titana
- opcija mobilna tibijalna komponenta u najmanje 8 veličina, visoko polirani CoCr
-mogućnost augmentacije i postavljanja stemova
1.2. | Femoralna komponenta | kom | 10 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- mogućnost augmentacije i postavljanja stemova
- izrađena od CoCr materijala u najmanje 4 veličine
- posebno za desno i posebno za lijevo koljeno
- opcija dizajna za žrtvovanje stražnje ukrižene sveze
1.3. | Tibijalni umetak | kom | 10 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- materijal polietilen
- opcija tibijalni umetak za rotirajuću platformu za žrtvovanje stražnje ukrižene sveze u najmanje 4 veličine i najmanje 8 različitih debljina
1.4. | Patela | kom | 10 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- cijela od polietilena
- najmanje tri veličine
1.5. | Stemovi/trup | kom | 20 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- bescementna opcija
- univerzalni stemovi prilagođeni za upotrebu sa femoralnom i tibijalnom komponentom
- najmanje 3 dužine i najmanje 8 debljina
1.6. | Femoralni i tibijalni augmenti | kom | 10 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
posteriorni / stražnji umetci za femoralnu komponentu u najmanje 4 veličina i najmanje 2 debljine
- distalni umetci za femoralnu komponentu u najmanje 4 veličina i najmanje 3 debljine
- tibijalni augmenti za mobilnu platformu u najmanje 3 debljine i 5 različitih veličina
1.7. | Femoralni adapter | kom | 2 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
izrađen od CoCR materijala, opcija 5 ili 7 stupnjeva, vijak za adapter
1.8. | Metafizna fiksacija | kom | 10 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- posebno za tibijalnu revizijsku komponentu, posebno za femoralnu revizijsku komponentu
- 5 veličina tibijalnog i 5 veličina femoralnog rukava
- 20 stupnjeva vanjske i unutarnje rotacije
- stepenasti dizajn
- titanska legura
| CIJENA PONUDE U HRK (BEZ PDV-a) |  |  | 0
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (S PDV-om)
Napomena:
* U stupcu „Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju kao i popratni dokumenti kako je pojašnjeno u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
** Naručitelj od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u grupi predmeta nabave može zatražiti dostavu uzorka ponuđenog proizvoda sukladno zahtjevu u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
Ponuda mora biti cjelovita i obuhvatiti sve stavke u troškovniku.
[5 empty] | PONUDITELJ: |  | __________________________________
__________________________________